- 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达2项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算单价（万元） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 听力筛查仪 | 1套 | 6 | 1.评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数 2.刺激声：非线性短声 3.刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异 4.刺激速率： 约 60 Hz 5.频率范围： 1.5 到 4.5 kHz 6.显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平 7.尺寸约202mmx73mmx30mm(8inx2.8inx1.2in) 8.重量约240 g (8.5 oz)不包括电池，280 g (9.9 oz)包括电池 9.显示屏 ▲类型：彩色液晶中文触摸屏 尺寸：89.4 mm (3.5 in) 分辨率：240 x 320 像素 背景光类型：LED，可调 电阻式触摸屏控制键 10.提示音 内置扬声器，用于击键声和通过 / 参考提示 11.语言设置 ▲中文,另有其它 5 种语言可供用户选择 ▲可存50个测试数据，数据通过专用的打印机直接打印中文报告 12.运输与存放环境要求 温度范围：-20 – +60°C (-4 – 140 °F) 湿度范围：20-80 % 相对湿度，不结露 气压：500 hPa 到 1060 hPa 13.工作环境要求 温度范围：10 – 40°C (50 – 104°F) 湿度范围：30-80 % 相对湿度，不结露 气压：600 hPa 到 1060 hPa 预热时间< 20 秒,注意在寒冷环境中存放时应延长预热时间 14.电池 ▲电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh 估计电池寿命：连续使用 8 小时 电量指示器：5 级电量指示器 15.电源适配器 输入电压 / 范围：100V–240V交流电，50Hz–60 Hz 输出电压：5.0 V 直流电 16.OAE 探头 探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm 探头主体：20 mm Ø x 23 x 11 mm 探针：3.3 mm Ø x 10 mm 重量: 约 4.5 g 配置单 名 称; 数量. 新生儿听力筛查仪主机; 1台. 探头; 1个. 探头尖; 3个. 耳塞; 1盒. 清洁丝; 3根. 充电电池; 2个. 充电器; 1个. 便携包; 1个. 中文使用手册; 1本. |
| 2 | 医用内窥镜摄像系统 | 1套 | 83 | ▲1、医用内窥镜摄像系统 ，用于各种内窥镜的检查和手术，CMOS全高清系统，全高清分辨率1920 × 1080像素（16:9）逐行扫描1080P，DVI-D/HDMI、RGB（HD）/YPbPr、S-Video、Composite Video输出，2.5倍数码变焦和冻结功能，具有五种不同类型内窥镜使用模式，摄像头带有可编程控制按钮 2、医用内窥镜冷光源 ，输出功率：0-120W，灯泡寿命：50000小时，色温：5500-6000k 亮度 ：≥580000lx，光通量：最大值500 lm，调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)，自动检测和控制温度显色指数≥90，放置湿度：within 93﹪RH。3M、可高压消毒，高传导性导光束。 3、液晶显示器 , 全高清显示，显示面带防水防尘保护层，平面触式控制开关，自动检索输入信号模式并自动锁定显示，23.6″高清晰液晶显视器，分辨率：1920x1080、比例：16:9，显示颜色：16.7M多种输入接口：VGA、SDI、S- VIDEO、YPbPr 、RGB 、DVI 、VIDEO、YC，输出接口：SDI、S- VIDEO、YPbPr 、RGB 、VIDEO。 4、医用台车 ，金属四层带万向支架及万向车轮。 配置清单 序号; 货物名称; 数量. 1; 医用内窥镜摄像系统; 1套. 1.1; 医用内窥镜冷光源; 1台. 1.2; 液晶显示器; 1台. 1.3; 医用台车; 1台. |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期主机质保期≥1年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  |  |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PACS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  |  |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |