- 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

4、标注▲号条款为实质性内容要求，竞标时必须满足，否则视为无效竞标。未标▲号条款为一般性参数指标，负偏离达2项（含）以上的，竞标文件将被视为无效。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞标人所竞标货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、采购内容所属行业为工业。

核心产品为下表的第 1 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购内容 | 采购预算单价 | 项目要求及技术需求 |
| 全自动免疫组化染色仪 | 270000元/套 | 1．应用试剂：一抗开放，可以提供和应用标准化的检测试剂系统。 ▲2. 切片数量：每个工作平台可以同时染色48张切片。 ▲3．试剂数量：可以同时使用多达42种试剂。 4．适用标本范围：含但不限于石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等。 - 5.适用染色范围：含但不限于免疫组化，免疫荧光，特殊染色, HE染色等。 ▲6.加样方式：恒定气流吹排覆盖液体后，可灵活选择试剂滴加区域，使玻片反应环境达到最佳， ▲7．抗原修复方式：采用大容量水浴修复，效果稳定均匀一致，可重复性好。 8．自动清洗功能：自动记录切片染色数，具有自动清洗程。 9．运行模板：预设常用染色程序模版，可以自行设计和存储模版，可以同时运行几种不同的染色程序模板。 10．环保排流系统：有毒废水分开排放。 11．文件打印系统：标准印机，可以打印实验记录和文件报告。 12．标签打印系统：标签打印机，可以打印防潮耐腐蚀抗有机溶剂的标签。 13．液面探测系统：具备自动试剂液面检测功能。 14. 二维码阅读系统：软件支持切片二维码的识别，可以同时对切片和试剂进行条码识别。 15. 医院与实验室信息管理系统连接：可以与医院信息系统（HIS）和实验室信息管理系统（LIS）连接，实现数据共享。可实现实验室信息共享。 16．本地局域网连接和远程管理：可以与本地局域网连接，实现远程在线管理和监视染色程序。 17. 与其他仪器的系统兼容性： 可以与同一供应商的其他相关仪器共享管理软件和平台，实现系统管理。 18．电脑主机：主机配置为系统标配，一台主机可以同时操控3个以上（含3个）工作平台。 19. 抗原自动修复系统：系统包括抗原自动修复工作功能或平台，可同时进行低PH和高PH修复。 20.染色程序：仪器运行软件中配备经质控机构验证的统一的标准化染色流程, ▲21. 伴随诊断检测：可指导临床非小细胞肺癌、食管癌等的免疫治疗。 22. 售后服务：在当地有技术支持和售后服务工程师，保证24小时响应。 23. 强大的软件功能：软件可实现试剂管理、切片管理以及病例管理。 - ▲24.全自动免疫组化染色仪1套 |
| - 全自动免疫组化染色仪配套试剂 |  |  |
| PD-L1 22C3检测试剂盒 | 1600元/次检测 | 1、试剂盒组成：每个试剂盒包装内包含单克隆小鼠抗PD-L1（克隆号22C3）、显色试剂-HRP、过氧化物酶阻断剂、阴性对照试剂、小鼠信号增强剂、DAB+底物缓冲液、DAB+色原、DAB增强剂、低PH值抗原修复液及质控切片等； 2、质控：每个试剂盒均已包含有细胞系对照及阴性对照试剂，细胞系对照含有两个经福尔马林固定石蜡包埋的细胞系点：PD-L1蛋白中度表达的NCI-H226*和PD-L1蛋白阴性表达的MCF-7。除此之外还需要患者组织标本的H&E染色片、实验室提供的阳性和阴性质控组织，共同对PD-L1 22C3检测进行系统质控; 3、规格：每个试剂盒内试剂可足够50次检测使用，包括50张PD-L1待测切片和50张对应的阴性待测切片，共100张切片； 4、预期用途:本试剂盒用于定性检测中性福尔马林固定石蜡包埋的非小细胞肺癌和食管鳞状细胞癌组织中的PD-L1蛋白，辅助鉴别可使用KEYTRUDA®（pembrolizumab，帕博利珠单抗）治疗的非小细胞肺癌和食管鳞状细胞癌患者; 5、PD-L1判读评分方式：非小细胞肺癌中PD-L1蛋白的表达水平由肿瘤比例评分（TPS）来确定，即任意强度下，部分或完全膜染色的活的肿瘤细胞的百分比；食管鳞状细胞癌中PD-L1蛋白的表达水平通过联合阳性评分（CPS）来确定，即PD-L1染色细胞数（肿瘤细胞、淋巴细胞、巨噬细胞）除以存活肿瘤细胞总数，乘以100后的数值。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |
| 质保期 |  | 1、竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期主机质保期≥1年。质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |
| 交货时间及地点 |  | 自签订合同之日起国产产品30天内交货并安装调试完毕，进口产品90天内交货并安装调试完毕。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。配套试剂按实际采购量进行结算，中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |
| 履约保证金 |  | 1、履约保证金为合同总金额：无； |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PACS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。 6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。 |
| 其它要求 |  | 1、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、竞标时提供竞标产品彩色图片或说明书。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 5、全自动免疫组化染色仪与配套试剂耗材必须能配套使用。 |