关于广西壮族自治区人民医院呼吸与危重症医学科医疗设备院内议价公告

按《广西壮族自治区人民医院招标采购管理办法（暂行）》等相关制度要求，拟对以下项目进行院内议价，现公告如下：

一、项目概况

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸与危重症医学科 | 内镜清洗消毒工作站 | 1 | 套 | 13 | 桃源 |
| 呼吸与危重症医学科 | 注射泵工作站 | 5 | 套 | 7.2 | 桃源 |
| 呼吸与危重症医学科 | 膈肌治疗仪 | 1 | 套 | 32 | 桃源 |
| 呼吸与危重症医学科 | 便携式支气管镜 | 1 | 套 | 25 | 桃源 |

二、报名要求

1.原则上只接受线上报名，请各品牌代理商或厂家见本公告后，将报名资料扫描件(PDF格式，请确保扫描后资料清晰可见，否则视为报名无效)发至邮箱qyyzbb@163.com，并在邮件标题注明挂网日期、报名公司名称、所报科室、项目名称。

2.报名材料首页注明挂网日期、所报科室、项目名称、产品厂家、型号、联系人、联系电话、电子邮箱（建议留QQ邮箱）、报名公司名称。

3.报名材料须提供供应商营业执照、生产厂家授权书、厂家生产许可证、产品注册证等证书复印件并加盖公章；设备参数中要求提供相关证明和其他材料的，请附上相关材料并加盖供应商公章。

4.院内议价为现场议价，请各供应商报名后准备好纸质议价材料参加现场议价，一式8份，议价时间另行通知。

5. 供应商未被纳入广西壮族自治区人民医院失信供应商“黑名单”管理，否则报名无效。

（说明：《广西壮族自治区人民医院失信供应商实行“黑名单”管理暂行办法》

第四条 供应商在参加医院自行采购活动中存在下列行为之一的，属于失信行为，列入失信供应商名单管理：

1.提供虚假证明材料谋取中标、成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.由议价小组现场确认为恶意围标、串标的行为；

4.向与医院自行采购活动相关人员行贿或者提供其他不正当利益；

5.资格预审合格且成功报名的供应商在项目采购活动开始后相关信息发生变化时未及时通知院方；

6.已响应参加医院自行采购活动，采购活动开始后擅自撤回响应文件，影响采购活动正常开展的；

7.以不正当手段获得其他潜在供应商标书信息及需要保密的证明材料的；

8.不遵守医院自行采购活动纪律，扰乱采购活动现场秩序且不听劝阻；

9.以明显低于其他合格潜在供应商的报价且不能证明其报价合理性，经议价、比选小组认定为恶意竞争的；

10.有行贿情形的；

11.经医院认定的其他失信行为。

第六条 中标人被列入失信行为“黑名单”的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并处以三年内禁止参加医院所有自行采购活动。）

6.报名时间及报名电话

报名时间：2023年5月29日-2023年6月2日

报名电话：招标办5722430 苏老师

三、设备技术参数（参数仅供参考，以科室实际需求为准）

（一）内镜清洗消毒工作站

- 清洗槽需满足对内镜的全浸泡要求，数量：5个，尺寸≥500mm×712mm，干燥台数量1个，尺寸≥L1180mm×W712mm。

- 清洗槽、台面、干燥台、功能背板，材质为高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成，表面平整光滑。

- 清洗槽的材质应耐酸碱腐蚀：材质在10%HCl质量分数的酸性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐酸测试；在40%NaOH质量分数的碱性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐碱要求；清洗槽应能耐机械应力：包括但不限于弯曲试验、跌落试验、水平冲击、随机振动等。

- 柜体：尺寸与清洗槽实际总长度相匹配，全部采用SUS304不锈钢钢管焊接而成；柜体底部全部采用PVC防水底板铺满，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。

- 柜门采用高强度玻璃敷膜外加铝合金框架组合而成，防水、防潮、耐腐蚀。

- 照明要求：顶灯采用220V/5W低压照明灯、背板光源采用LED灯管照明，照明度高；照明灯箱采用SUS304镜面不锈钢材质，抗磨损，耐酸碱，不生锈。

- 配置全自动管道灌注装置及控制系统，数量4套：一键启动，注液→静止→注气→倒计时，时间范围可调：0-99小时59分59秒，提供软件著作权登记证书。消毒槽配有消毒槽盖，配有手柄方便拿取，采用透明亚克力面板吸塑成型，不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的情况。

- 专用PVC给排水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，密封连接，可保证≥10年无漏水现象。

- 3套专用水龙头：不锈钢材质，表面黑色电镀涂层工艺防锈处理，抗磨损，耐酸碱；冷热水控制，加长出水口设计，可360度旋转；与高压水枪/气枪集成于同一安装面板，使用同一供水管道，进一步保证用水达标。

- 2把高压清洗水枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净液体通过枪体腔道的二次污染。

- 3把高压气枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

- 水/气分离器：可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8MPa。

- 无油活塞式医用空气压缩机，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.5Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量不低于22L，主机排气量115L/min，噪音≤65分贝。

- 安装手动总水开关、总电开关。

- 配备纱布盒2个。

- （二）注射泵工作站

1、适用注射器: 适用于符合国家标准的注射器，内置13个常用品牌；其他品牌可标定。

2、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器。

3、注射速度：注射器规格50/60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL/h

注射器规格30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL/h

注射器规格20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL/h

注射器规格10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL/h；

注射器规格5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL/h；最小增量：0.1mL/h

4、准确度 ：  ±3%（注射精度±2%，机械精度±1%）

5、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml

6、注射时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min；输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量

7、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001

药物量：0.1~999.9，增量0.1

药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml

体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg

多剂量单位选择

8、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、注射器推空报警、速度异常报警、电池耗尽报警、无电池报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警。

*9、BOLUS速度：0.1~2000ml/h可调，自动/手动可选；BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.1mL

10、快推速度：注射器规格50/60mL，快推速度设定值：1500.0mL/h

注射器规格30mL，快推速度设定值：1200.0mL/h

注射器规格20mL，快推速度设定值：800.0mL/h

注射器规格10mL，快推速度设定值：400.0mL/h

注射器规格5mL，快推速度设定值：200.0mL/h

11、KVO速度：0.1~5.0ml/h可调

*12、DPS动态阻塞压力报警，条形和颜色显示，实时显示压力进度条，提前预警；压力分高中低三档可调

13、显示屏亮度：1-10档可调

14、历史记录：2000条历史记录可供查看和导出

15、电源：AC：220V，50Hz；内置电池：聚合物锂电池11.1Vdc,2000mAh，中速运行，续航时间约为8小时

*16、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IPX4，可连续运行

*17、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。

输液泵技术参数：

1、适用输液器:适用于符合国家标准的所有品牌输液器，内置6个常用品牌；其他品牌可标定。

2、输液速度：0.1~1500ml/h或者1-500滴/min

3、准确度：±5%，精确校准后可达±3%

4、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml

5、输液时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min；输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量

6、多种注射模式可供选择：速度模式（含ml/h和滴/min）、时间模式、剂量模式、

7、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001

药物量：0.1~999.9，增量0.1

药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml

体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg

多剂量单位选择

*8、25种速度单位（剂量单位）可供选择：ug/kg/min、ng/kg/min、ml/h、IU/kg/h、IU/kg/min、U/kg/h、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、mg/min、ug/min、ug/min、g/kg/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ng/kg/h、g/kg/min、mg/kg/min

9、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报警、按键卡住报警、自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警

*10、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IPX4，可连续运行

*11、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤。

12、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。

13、BOLUS速度：0.1~1200ml/h可调，自动/手动可选 ， BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.1mL

14、快推速度：600ml/h

15、KVO速度：0.1~5.0ml/h可调

*16、DPS动态阻塞压力报警，分高中低三档可调，高：120（±15）kPa 中：90（±15）kPa 低：60（±15）kPa

17、显示屏亮度：1-10档可调

18、历史记录：2000条历史记录可供查看和导出

19、接入端口：RS232

20、电源：AC：220V，50Hz

内置电池：聚合物锂电池11.1Vdc,2000mAh

中速运行，续航时间约为8小时

（三）膈肌治疗仪

*1、能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩；

*2、膈肌和腹肌具备独立的通道，可选择不同电刺激条件；

- 能记录患者每次治疗参数，并可查询调取历史记录；

4、参数设置范围；

4.1、治疗时间：1-30min，调节步长≤1min；

*4.2、吸气时间（Ti）：0.7－5s，调节步长≤0.1s；；

4.3、呼吸频率：5-40次/min，调节步长≤1次/min；

4.4、脉冲重复频率：20-100Hz，调节步长≤5Hz；

4.5、膈肌通道刺激电流幅度：1-100mA，调节步长≤1mA；

4.6、腹肌通道刺激电流幅度：1-100mA，调节步长≤1mA；

5、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，可通过灯光及语音引导患者呼吸锻炼；

6、便携手提式设计；

7、配备可充电电池，工作续航时间≥4小时。

8、具备呼吸动态图显示功能

9、具备提示音设置功能，可语音提示呼气和吸气，提示音量多档可调

10、具备锁屏设置功能

11、具备开始、暂停功能，治疗时间倒计时，治疗结束停止电刺激输出，设备进入待机状态。

12、具备时间显示及设置功能

13、具备输出指示灯。

（四）便携式支气管镜

1、操作部

1.1视场角：120°，视向角：0—3°

1.2景深：3-200㎜

1.3采用电子成像技术，工作软管不含光纤

1.4工作长度：≥600㎜

1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6插入软管弯曲角度：向上弯曲≥180°/向下弯曲≥130°

1.7成像分辨力：不低于9线对/毫米，成像像素：160000

1.8采用LED白光照明，其最低照明不低于 80 lx，具有5级亮度的照明调光

1.9插入管先端头采用绝缘材料，具备防雾功能，无需预热。

1.10操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能

1.11采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险

1.12人体工程学设计指模印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用

1.13操作部采用复合材料，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。

1.14防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；

- 显示部

2.1分辨率：1280×800

2.2屏幕：10.1寸全视角高清液晶触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍；安卓智能系统终身提供免费升级服务；

2.3内置8G内存，可持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；

2.4视频输出：具视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站；

2.5具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

2.6具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

2.7图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式；

2.8白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

2.9显示屏转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）。

2.10软件升级：可通过WiFi联网升级，可外插U盘升级

- 电源

3.1可充电锂电池：3.7V锂离子可充电电池，6000mAH

3.2显示屏工作时间：≥150分钟

3.3外接电源：100∽240Vac，50/60Hz，DC12V

- 无线视频发射器

4.1具有支持8部手机同时连接显示屏功能，显示屏可实现同步显示图像，可做教学展示。

4.3电池连续工作时间：≥240分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）

4.4配备数量：配备2个独立的自带Wifi接收发射器，可轮流工作，快速切换