关于广西壮族自治区人民医院麻醉科、现代康复治疗部医疗设备院内议价公告

按《广西壮族自治区人民医院招标采购管理办法（暂行）》等相关制度要求，拟对以下项目进行院内议价，现公告如下：

一、项目概况

| 科室 | 设备名称 | 数量 |  | 预算单价（万元） | 院区 | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉科（应急综合楼） | 可视软镜 | 套 | 1 | 10 | 北院 |  |
| 麻醉科（应急综合楼） | 自体血液回收分离机 | 套 | 1 | 49.8 | 北院 | 进口 |
| 现代康复治疗部 | 超声波治疗仪 | 套 | 2 | 7.50 | 桃源北院 |  |
| 现代康复治疗部 | 干扰电治疗仪 | 套 | 1 | 19.50 | 桃源北院 |  |
| 现代康复治疗部 | 渐进式训练套装（墙式工作站） | 套 | 1 | 19.50 | 桃源 |  |
| 现代康复治疗部 | 六分钟步行试验系统 | 套 | 1 | 27.00 | 桃源 |  |
| 现代康复治疗部 | 认知康复诊疗系统 | 套 | 1 | 40.00 | 桃源 |  |
| 现代康复治疗部 | 吞咽障碍治疗仪 | 套 | 2 | 7.50 | 桃源北院 |  |

二、报名要求

1.原则上只接受线上报名，请各品牌代理商或厂家见本公告后，将报名资料扫描件(PDF格式，请确保扫描后资料清晰可见，否则视为报名无效)发至邮箱qyyzbb@163.com，并在邮件标题注明挂网日期、报名公司名称、所报科室、项目名称。

2.报名材料首页注明挂网日期、所报科室、项目名称、产品厂家、型号、联系人、联系电话、电子邮箱（建议留QQ邮箱）、报名公司名称。

3.报名材料须提供供应商营业执照、生产厂家授权书、厂家生产许可证、产品注册证等证书复印件并加盖公章；设备参数中要求提供相关证明和其他材料的，请附上相关材料并加盖供应商公章。

4.院内议价为现场议价，请各供应商报名后准备好纸质议价材料参加现场议价，一式8份，议价时间另行通知。

5. 供应商未被纳入广西壮族自治区人民医院失信供应商“黑名单”管理，否则报名无效。

（说明：《广西壮族自治区人民医院失信供应商实行“黑名单”管理暂行办法》

第四条 供应商在参加医院自行采购活动中存在下列行为之一的，属于失信行为，列入失信供应商名单管理：

1.提供虚假证明材料谋取中标、成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.由议价小组现场确认为恶意围标、串标的行为；

4.向与医院自行采购活动相关人员行贿或者提供其他不正当利益；

5.资格预审合格且成功报名的供应商在项目采购活动开始后相关信息发生变化时未及时通知院方；

6.已响应参加医院自行采购活动，采购活动开始后擅自撤回响应文件，影响采购活动正常开展的；

7.以不正当手段获得其他潜在供应商标书信息及需要保密的证明材料的；

8.不遵守医院自行采购活动纪律，扰乱采购活动现场秩序且不听劝阻；

9.以明显低于其他合格潜在供应商的报价且不能证明其报价合理性，经议价、比选小组认定为恶意竞争的；

10.有行贿情形的；

11.经医院认定的其他失信行为。

第六条 中标人被列入失信行为“黑名单”的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并处以三年内禁止参加医院所有自行采购活动。）

6.报名时间及报名电话

报名时间：2023年5月29日-2023年6月2日

报名电话：招标办 0771-5722430 钟老师

三、设备技术参数（参数仅供参考，以科室实际需求为准）

可视软镜参数

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动，方便不同站位操作；

*3、软管直径：约2.6mm；

4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

5、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

7、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

*8、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

9、分辨率≥9.92 lP/mm；

10、景深：3-100mm；

11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

*13、手柄可采用液体浸泡和气体灭菌两种方式消毒;

可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

14、可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；

15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

17、充电器输出：5V DC，1A；

18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

19、由厂家负责售后服务；

自体血液回收分离机参数

1、★中文操作界面，在线实时指导，智能化操作

2、红细胞检测探头，精准的检测血层

3、泵管可自动安装卸载

4、具有血液分离的效能

5、血液红细胞回收率≥99%

6、FPH洗净率≥99%

7、肝素洗净率≥99%

8、自动/半自动/手动模式/紧急模式机型，根据患者情况灵活选择。具有急救模式功能，可在1分钟内快速给患者回输血液1000ml以上

9、洗涤时间短快

10、有安全报警监测系统，有气泡检测探头

11、有漏血、漏液监测探头

12、回收后的血液HCT 55%-70%

13、有管道压力监测探头

14、★有55ml离心杯型号，可用于小儿。

15、有清洗质量监测探头，实时显示清洗质量

16、耗材可自动安装

17、具有脂肪清除模式，脂肪清除率100%

18、有内置病人数据记录系统，可存储≥1万份病例，通过标配的非热敏打印机，可打印既往病例的全部数据并长期保存

19、★具有HCT探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的HCT值

20、具有FPH探头，可于屏幕实时动态监测并显示每一杯回收红细胞的游离血红蛋白清除率

21、★储血罐容积≥4000ml，滤芯为三层，滤网孔径≤40微米

22、具有：术前分离、术中回收、术后引流液处理等血液保护功能

23、术中洗涤模式下：回收红细胞

24、术前分离模式下：分离出血浆、血小板、红细胞，单独装袋保存

25、术后引流模式下：可用于引流液收集和清洗

26、耗材消耗：一套耗材最好可分开收费，用多少收多少，节约费用

27、★机器自带负压吸引装置

超声波治疗仪参数

- 超声工作频率：5cm2: 1.0MHz/3.2MHz

- ★治疗探头：具备晶体材质表面的治疗探头

- 连接线：具备可分离式探头连接线，便于更换

- 接触监测：具备蓝色LED接触指示灯实时显示接触状态

- 输出模式：持续型、脉冲型

- 时间性峰值/平均强度比：10:1，5:1，2:1

- 占空比：持续型占空比为100%，脉冲型占空比为10%、20%、50%

- 脉冲频率：100Hz

- 脉冲宽度：1、2、5ms

- 最大有效声强：≥2.2W/cm ²

- ★波束不均匀性系数：5cm2: ≤2.1（1.0MHz）/≤2.6（3.2MHz）

- 治疗时间：0-30分钟，可调

- 重量：≤1.7Kg

- 输入功率：100～240Vac；50/60Hz，最大1.0A

干扰电治疗仪参数

- 基本参数:
1.1 治疗仪具有两个独立输出通道CH1和CH2;两通道可分别单独或同时工作。

★1.2 每个通道包含3组(基波、变频波、调制波)输出端口，每个通道共可接6个电极。
1.3 波形: 正弦波。
★1.4 治疗电极为吸附式电极

2、主机性能:
2.1 输出强度: 在0mA~80mA范围内可调，最大输出电流: 80mA，允差: ±10%(负载阻抗为 500Ω时)。
2.2 载波: 波形: 正弦波 频率: 4000Hz±10%。

2.3 变频波: 波形: 正弦波 频率变化范围: 3880Hz~4000Hz。

2.4 调制波: 波形: 三角波 调制频率范围最低频率设定: 1Hz~99Hz，调制频率范围最高频率设定: 1Hz~120Hz，调制信号频率范围: 1Hz~120Hz，允差: ±10%。

2.5 最大输出电压: 最大输出电压为: 120Vp-p，允差: ±10%。

2.6 差频频率范围: 变频干扰波差频频率范围为1Hz~120Hz。

★2.7 刺激持续时间:
手动设定治疗频率模式下，刺激持续时间2s、8s、12s、20s可调，误差为±1s。

★2.8 刺激间隔时间:
手动设定治疗频率模式下，刺激间隔时间4s、10s、20s、30s可调，允差为±1s。

★2.9 刺激强度上升时间:
仅在SPORT模式下和MANU模式下，刺激强度上升时间可为2s，4s，6s，8s，10s五档可调，允差为±1s。

2.10 自动治疗模式: 具有MULTI、PAIN、REHABILITATION、SPORT 4种模式。

2.10.1 MULTI模式：调制频率变化范围: 0.5Hz~120Hz

a) 频率在0.5Hz~5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz;

b) 频率在5Hz~20Hz变化时，变化的增量为1Hz;
c) 频率在20Hz~50Hz变化时，变化的增量为5Hz;

d) 频率在50Hz~120Hz变化时，变化的增量为10Hz。

2.10.2 PAIN模式：调制频率变化范围: 50Hz~120Hz

a) 频率在50~90Hz变化时，变化的增量为10Hz;

b) 频率在90~110Hz变化时，变化的增量为1Hz;

c) 频率在110~120Hz变化时，变化的增量为10Hz。

2.10.3 REHABILITATION模式: 调制频率范围: 0.5Hz~8Hz

a) 频率在1~5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz;

b) 频率在6~8Hz变化时，变化的增量为1Hz。

2.10.4 SPORT模式:

a) 调制频率20Hz，无频率变化，频率允差: ±10%;

b) 该模式下治疗信号有输出间歇模式，刺激输出25s，间歇30s，误差为±1s。

2.11 定时精度: 定时5min~30min可调，调节步长为5min, 到时间有音乐提示。定时允差:±1min，

★2.12.1 具有输出强度患者感觉平衡的调节功能。
2.12.2 具有输出电流强度超限音响报警并停止输出的功能
★2.12.3 输出调节采用智能型控制，在完成治疗参数的设定后，向右旋转INTENSITY旋钮即可启动仪器，继续向右旋转增大输出强度，向左旋转减弱输出强度，输出停止时自动回零。

★2.13 吸附压力: 吸附负压分为10档可调;并有吸附压力指示灯分红黄绿三种颜色进行指示。最大吸附压力不大于300mmHg(或40kPa)，允差±10%。

2.14 吸附式电极碗的吸附频率:

吸附频率为30次/min、20次/min、15次/min、连续吸附四种模式可调，允差为±1次/min。

渐进式训练套装（墙式工作站）参数

★1.墙式康复工作站：约6英尺×6英尺空间，挂壁式轨道提供多功能方位训练，可连接两套 4个等级抗阻管（共8条）， 一对软柄连接器为上下肢训练提供一对极限带。有位置调整指示器，便于定位和记录，配有动作指示图。

★2.训练工作台组合：用于将训练肌力的渐进式弹性阻力与训练球和稳定性训练垫结合；可进行心脏、肌力、灵活性和平衡训练；中部有一较大圆形凹腔，可结合使用训练球和平衡训练产品；配有6个连接接口，用于连接连接管等附件；耐冲击性聚乙烯结构，花岗岩色；底部带有10个橡胶支点，用于防滑；配红色、绿色和蓝色训练管各2根，短（约30cm）、中（约45cm）、长（约60.cm）三种规格；训练棒一根、训练手柄2个和辅助训练装置2个；配彩色训练方法图解海报。

3.弹力管：长度约为7米/盒分为六种渐进阻力级别，分别是黄、红、绿、蓝、黑、银；拉伸2倍原长的阻力分别为：黄红绿蓝黑银的阻力约在3-14kg。

4.防爆专业训练球：整套配备4种大小球各一个，以适应不同身高的使用者。

直径分别为：红绿蓝银约50-90cm；防爆训练球由复合物制成，受到针刺时可缓慢放气，防止爆炸，配有动作指示图。要求在交货合同中承诺防爆安全责任。

5.稳定性训练垫：包括绿色、蓝色、黑色三种难度。

6.弹性阻力配件：包含一套含肢体固定带、运动手柄、配件套装各一个；装有训练手柄、辅助装置、门上固定装置。

7.软式重力球：6种颜色，每种颜色各一个，直径均约为11cm。重量分别为：茶黄红约1.5 kg绿蓝黑约0.5-3.0 kg；配有动作指示图。

8.小沙袋：一套有三种颜色（红，绿，蓝）重量不同，红色2磅/对，绿色3磅/对，蓝色5磅/对；外部为聚丁橡胶附加可调节的绑带。

9.平衡软踏：规格约50cm*41cm*6cm；约160cm*24cm*6cm，抑菌技术卫生处理标准，闭孔结构确保产品内部有效防水，极易清洗.

10.康复训练垫：约1850*1000*15mm，重量：约2KG；抑菌技术卫生处理标准；闭孔结构确保产品内部有效防水，极易清洗。

11.弹力棒：阻力因4种直径大小而异，阻力由轻到重依次为黄色、红色、绿色、蓝色；握成U型所需的力分别为： 红色绿色蓝色约4-11kg，需要弯曲90度的力。训练棒长约30cm，含有干性天然橡胶。

12.动态牵拉带：环环相扣的设计，能牵拉主要肌群，肌体和足部筋膜等；带上有颜色和数字的标识。

13.按摩棒：针对肌筋膜放松和深层组织按摩的新型工具；手柄还能用于扳机点的治疗；约54cm左右，中间滑动，脊状设计；按摩棒采用耐用的无乳胶热塑性材料制成，使用寿命长且易于清洁。

六分钟步行试验系统参数

▲ 一、测试功能：

1、6分钟步行运动功能测定

2、运动过程中分钟通气量（VE），呼吸模式，呼吸储备（BR）和通气限制的测定

3、FVC用力肺活量测定

4、SVC慢肺活量测定

5、MVV分钟最大通气量测定

6、支气管舒张/激发试验测定（软件）

7、SPO2血氧测量测定

二、主要技术指标：

2.1 有ISO9001国际认证

2.2 ▲流量表：双向涡轮数字式

(注册证上产品性能结构及组成包含专用数字涡轮流量传感器)

2.2.1 流量范围：≥0-16 L/S

2.2.2 精确度：±2%

2.2.3 阻力：＜0.6cmH20/L/S@14L/S

2.3 容量：约12L

2.4 电源：220V/240，50HZ充电电池

2.5 ▲操作按键：按键式操作，非触摸屏

2.6 显示器：液晶显示器LCD B/W

2.7 打印：USB打印机

2.8 尺寸：约185×86×31mm

2.9 肺功能测试软件：具备电脑测试软件，可与电脑相连接。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

2.10 预计值：具备GLI和亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比。

三、技术特点：

3.1 在步行或运动中的分钟通气量（VE），呼吸模式，呼吸储备（BR）和通气限制，测试参数实时显示。

3.2 ▲通过专用面罩测量6分钟步行运动通气功能，专用面罩经过有关药监部门检测，并清晰列明在中国进口医疗器械注册证登记表的产品性能结构及组成中

3.3 ▲主机为便携式设计，自带液晶显示屏，约17个独立式按键键盘。

3.4 带有步行腰带和固定装置，方便6分钟步行测试时行走和跑步使用。

3.5 评估动态过度通气，吸气容量测试；

3.6 具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带 USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

3.7 双向数字涡轮式 - 永久使用，数据精确、性能稳定、无需定标、抗震性能强、不受环境温度影响、消毒方便。

3.8 主机与电脑软件为全中文操作界面。

3.9 电源-完全充电（需90分钟）后，可使用8小时。

3.10 具备亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比。

3.11 自动选择最好的测度结果，回调以前的测试资料进行比较。

3.12 自动计算气道激发试验前后FEV1.0变化。

3.13 ▲适用于4岁以上人群进行测试

四、测量参数

4.1 6 分钟步行测试：Distance(m),6MWW(kg*m),SpO2(%),HR(%),T88(≤88%)(mm:ss),T(△SpO2≥4%)(mm:ss),VE(L/min),RF(1/min),BR(%),

lc(L),SBp(mmHg),DBp(mmHg),Borg Dyspnea(x.x),Borg Fatigue(x.x)……

4.2	肺活量测试：FVC、IVC、MW、VT、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC96、96FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、LungAge、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFEV 1、IC、……

4.3 气道激发：PD10、PD15、PD20……

4.4 血氧测量：SPO2、HR……

认知康复诊疗系统参数

一、治疗范围

针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉专项5大模块。

二、主要功能特点

1、眼动监控/辅助评估/训练模块

（1）双屏实时眼动监控：对患者训练过程中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪，及时把握病人训练状况；

（2）眼动辅助评估：可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估；

（3）眼动训练：可提供注意力训练方案，包括除害虫、余光狗、选购商品、阅读等特制训练题目。

2、认知障碍评定模块

提供不少于30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，应至少包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。评定结果能出具可编辑的评估报告。

3、认知障碍训练模块

（1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练应至少包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍等5大康复训练模块；

★（2）AR增强现实训练：AR卡片≥2套，应至少包括常见的动物、植物、交通工具等常见的ADL生活物品；

★（3）执行功能训练子亚型≥4个；

★（4）认知功能训练的细分亚型≥5个，且每个亚型的子亚型分类≥3个；

（5）训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度。

4、后台病案管理功能

（1）专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的治疗数据；

（2）可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等；

（3）可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况。

5、系统管理功能

★（1）可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用。

（2）针对不同的用户可以开通相应的权限；

（3）对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。

三、配置清单

1、软件★认知康复训练与评估软件  备注：含眼动1套

2、硬件

2、1. (主)触控显示器：≥23寸高清电容触控屏，分辨率≥1920x1080；1个

2、2. 计算机主机：I3以上处理器，64GB以上硬盘，4GB以上内存1台

2、3. AR高清摄像头：分辨率≥1920x1080；1个

2、4. 外壳1套

2、5. ★眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥90Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；1个

- （副）触屏显示器：≥15寸高清电容触控屏，分辨率≥1920x1080；1个

吞咽障碍治疗仪参数

- 通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节。

- 电流类型：TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激。

- 电流波型：双相对称脉冲。

- ★输出及调制模式：连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制。

- 电流强度：0-120mA，步进1mA。

- ★输出频率：1-150Hz，步进1Hz。

- 输出脉宽：50-450μs，步进10μs。

- 脉冲周期：6.67--1000ms。

- 可调时间：1-99min。

- 便携手持式主机，使用交流电电源或者可重复充电电池供电，中文操作界面，操作简单便捷。

- ★2+2模式，四通道可独立控制并两两输出不同的电流。能同时治疗多个不同病症的患者，提高使用率及治疗效率。

- ★四段式处方编程，提高治疗效果，丰富患者治疗体验。

- 治疗处方：≥30临床处方。

- 自定义约10个个人处方。

- 所有处方均可在治疗时调节频率、脉宽、治疗时间等参数均可进行针对性调节。

- 近期使用的10个处方可便捷调用，且自动记录上次治疗强度大小，可直接使用。

- ★具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用。

- 可锁定治疗列表，防止患者误操作界面，也可提供出租服务，规定使用者只能执行专业人员确定的程序。

- 尺寸：约160x100x35 mm。

- 主机重量（含电池）：约400 g。

- 屏幕：显示屏面积约2寸。

- 可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。

- 设备可以进行充电反复使用。