全数字彩色多普勒超声诊断系统参数要求

- 一、设备要求：

- 1.★用途说明：主要适用于生殖医学与遗传中心的盆腔超声筛查和卵泡监测，具备三维成像功能，可直观立体的观察宫腔形态，利用容积超声冠状面可以更好的进行评估宫腔病变。

- 2.彩色多普勒超声诊断仪软件具备自主知识产权， 生产厂家未曾受第三方侵权指控。

- 3.所投产品通过CFDA、FDA、CE认证。

- 4.超声主机设计使用年限≥10年。

- 5.整机重量（不含探头）≤70kg

- 二、主要规格及系统概述：

- 1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

- 1.1二维灰阶成像单元

- 1.2频谱多普勒显示和分析单元

- 1.3彩色多普勒单元

- 1.4彩色M型（支持所有探头）

- 1.5组织谐波成像技术（支持所有探头）

- 1.6CW连续多普勒

- 1.7解剖M型模式，支持≥3条取样线，可在任意位置360°自由旋转定位，已定位的取样线会以黄色显示，每条取样线以数字符号进行标示区分，长度多级可调

- 1.8空间复合成像技术

- 1.9实时全域动态聚焦

- 1.10斑点噪声抑制技术：≥6级可调

- 1.11自定义按键：≥10个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。

- 1.12多探头多模式分屏显示功能：可以同屏显示多个不同种类探头的不同模式图像并可电影回放

- 1.13具备一键全屏显示功能，只需按一次按键即可全屏只显示图像区域，不再显示其他参数信息，排除其他不必要的干扰因素，集中观察图像

- 1.14各探头二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均≤5%

- 1.15智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益、彩色取样框角度、彩色取样框大小和位置、PRF、频谱基线、频谱取样线位置及角度等参数，获取最佳图像

科室采购小组签字：

- 2.测量和分析： - 2.1测量软件包：腹部、妇产科、小器官、颈动脉、外周血管、心脏科、急诊、颅脑等测量软件包，以上软件包的测量数据自动导入到相对应的专业报告模版 - 2.2妇产科测量：包含子宫、卵巢等测量 - 2.3容积自动描迹测量 - 2.4★卵泡直径平均值及容积自动计算 - 2.5★容积体积测量方法≥5种，包括辛普森容积、双平面容积等 - 2.6产科测量与分析，具有≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分、胎儿解剖结构描述 - 2.7血管内中膜自动测量，可同屏自动描迹测量内中膜前后膜，并自动计算最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差（SD）测量结果，并对测量结果进行内中膜的状态评估，如正常或高风险等。 - 2.8实时频谱自动跟踪包络测量功能：系统实时自动跟踪包络自动分析显示：PSV、EDV、MNV、RI、PI、S/D、ACC、HR等≥10项数据。 - 2.9频谱包络测量可自定义心动周期，可设置的心动周期≥9个 - 2.10频谱包络支持冻结状态下的半自动包络和手动包络 - 2.11测量项目的显示位置可设置在触摸屏上，也可设置在主显示器上，并支持连续测量，方便不同医生操作习惯 - 3.图像存储与(电影)回放重现单元： - 3.1内置DVD刻录光驱 - 3.2灰阶图像回放≥2000幅，图像可剪辑、编选再存储； - 3.3电影回放速度可调节，包括快速播放和慢速播放 - 3.4M型及PW可回放时间≥600秒； - 3.5★检查过程中可以通过按操作面板上的存储功能按键，一键实时录制并储存电影文件到主机,并且系统能自动同步追存同一电影文件到USB存贮设备 - 3.6同屏一体化智能剪切板：可同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像，剪切板可存放图像≥200幅 - 4.可通过无线端实时调节图像参数（包括探头切换、深度调节、频率调节、焦点位置调节、图像放大、彩色取样框大小调节、PW频谱切换等） - 5.具备系统功能激活列表，显示各种功能的激活状态、激活时间，使用天数等，还可通过在此界面直接选择导入激活文件进行功能升级激活 - 一、技术参数及要求： - 1.系统通用功能： - 1.1超声主机操作系统：基于Windows 操作系统 - 1.2监 视 器：≥19″液晶彩色显示器，具有≥4关节的支臂，显示器支臂可左右自由旋转≥300度，显示器可以上下升降、前后仰俯、左右旋转，大范围活动，向后倾斜角度≥45度，左右旋转≥70度，显示器可独立徒手拆卸 - 1.3标配可抽拉式PC键盘 - 1.4一体化高分辨率防反光彩色触摸屏，用于控制调节仪器的多项参数、探头切换、选择检查模式等，支持显示超声影像 - 1.5探头接口：≥4个，排列整齐，全部激活，非专用接口，各探头可通用、容积探头可在任意接口即插即用。 - 1.6为防止被操作者脚部碰撞到与主机探头接口连接的探头匹配盒从而产生接触不良，所有探头接口须位于主机左侧或右侧，而非设计在主机前面。 - 1.7TGC物理滑杆增益调节≥8段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式≥3种可选 - 1.8可通过旋钮调节参数，也可通过轨迹球调节参数(如动态范围、频率、深度等常用参数)多种调节方式，以方便不同应用场景。 - 2.探头规格 - 2.1标配探头：阴式探头、经阴道三维容积探头各一个 - 2.2各探头基波≥5种，≥3种，彩色≥4种，PW ≥3种频率变频可选 - 2.3具有探头自动冻结功能：≥3种时间选择，可有效保护探头，延长使用寿命 - 2.4可设置快速切换探头按键：一键操作从当前探头快速切换到配置的任意一探头，中间无需通过触摸屏或其他按键操作，减少操作步骤 - 2.5具备穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度，支持中线导线 - 2.6★经阴道三维容积探头：基波频率4.0-9.0MHz，二维≥5段变频可选，最大扫查角度≥190°；扫查三维成像，可直观立体观察宫腔形态，完整显示输卵管走形 - 3.二维灰阶显像主要参数： - 3.1发射声束聚焦：1～8个焦点可选。在实时检查过程中，可通过滚动轨迹球移动焦点到需要位置，提高聚焦力。 - 3.2焦点位置自动跟随调节：随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 - 3.3最大动态范围≥180dB，步长≤4dB，最小步长可达2dB - 3.4灰阶图谱≥20种可调 - 3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件以中文文字的方式直观表达，如泌尿科、中晚孕、早期妊娠等 - 3.6画中画放大功能，放大倍数≥10倍，≥20级以上档位调节。 - 4.频谱多普勒： - 4.1显示布局≥8种 - 4.2PW扫描速度为1-6档可调 - 4.3频谱模式图谱≥20种可选 - 4.4多普勒取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至39mm，分级可调 - 4.5电影回放：≥600秒 - 4.6基线控制：≥28级可调 - 4.7平滑：≥3级可调 - 4.8校正角可调范围为-80°至+80° - 4.9角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性 - 5.彩色多普勒 - 5.1所有探头支持彩色频率≥4段可调 - 5.2彩色增强≥6级可视可调 - 5.3C采样容积1～128可视可调 - 5.4余辉≥7级可调 - 5.5壁滤波：≥30级，可视可调 - 5.6声功率： 0～100%可视可调 - 5.7血流速度图谱≥9种，可视可调 - 5.8彩色能量图模式下，能量图谱≥5种 - 5.9血流图谱速度最大≥150cm/s，最小≤1cm/s - 5.10彩色优先最大≥200 - 5.11具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比。 - 5.12彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转，以保证血管超声彩色血流图颜色的一致性。 - 5.13彩色方向能量图模式下具备一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝） - 5.14★二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像