
项目采购需求内容：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及需求
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	一、病房护理对讲系统

	1
	IP网络信息交互主机
	10
	台
	1、显示屏尺寸≥15英寸,分辨率≥1920X1080；电容式多点触摸屏；
2、外部接口:音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口；
3、CPU:四核1.6GHz及以上、内存≥2GB、Flash≥8GB；操作系统:Android；
4、支持获取HIS、LIS、PACS、护理文书等系统数据信息,护士可在本机上查看患者基本信息、病情诊断、长期医嘱、短期医嘱、检查、检验报告等；
5、支持对病区护理项目的床位数量统计和明细数据展示,如一级护理、二级护理、特级护理、病危、病重、防跌倒、防压疮、今日手术、今日入院、今日出院等项目信息；

6、支持对多个或单个床位分机进行消息发布,可展示床位分机已读、未读的回执信息；

7、支持医护人员通过本机人脸识别功能进行上下班打卡考勤；
8、支持外接USB摄像头,护士可对患者或家属进行人脸采集；
9、支持与其他病区护士站主机之间双向高清可视对讲；
10、支持手柄、免提两种对讲方式,且均为全双工对讲模式,免提对讲时无需手动按键操作；
11、支持对病区进行全区广播、分区广播、定时广播,广播方式包括MP3文件广播、喊话广播,播放文件广播的同时也可实现与床位分机对讲通话；

12、支持检测床位分机的在线状态,本机可播报提醒床位分机的掉线信息,方便快速定位故障设备；
13、支持多种语音播报方式:①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX(患者姓名)呼叫,适应不同病区的需求；
14、支持通话保持,可保留当前床位分机的通话状态,接听其他床位分机的呼叫,接听完可恢复之前床位分机的通话；
15、支持对通话过程录音录像,并可在本机上查询播放录制的文件；16、支持护士在本机上交接班留影留言,可通过护士站对讲主机进行录制、播放交接班音视频文件,使护理工作信息传达更加便捷、准确、完整；
17、支持呼叫托管设置,被托管病区呼叫报警信息可自动转至托管病区的护士站主机上；
18、支持多画面组合视频巡查功能,护士站主机上可同屏显示不少于8路病床分机自带摄像头的实时视频画面,并具有自动轮巡、点击单路放大查看的功能,方便护士在护士站查看到各病床患者的状况。
	软件和信息技术服务业（下同）

	2
	IP网络寻呼主机
	10
	台
	显示屏:电容式多点触摸屏,尺寸≥7英寸,分辨率≥800X480；
2、内置摄像头:像素≥200W；
3、一键报警,护理人员可快速报警警务主机,并实现双向可视全双工对讲；
4、通讯方式:标准RJ45接口,基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
5、可视对讲:支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向高清可视对讲,便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询；
模板、护理项目信息看板模板、病员一览和护理项目混合模板。 (4)供电方式:220V。
6、通话记录:支持通话记录查询页面,可查询通话床位的呼叫时间、通话时长、事件处理情况等信息,并可在护士站对讲主机上查询播放通话过程的音频文件或音视频文件；

7、留影留言:支持在本机上交接班留影留言,可通过在主机进行录制、播放音视频文件,单个留影留言文件时长可达10分钟,使交班工作信息传达更加便捷、准确、完整；

8、宣教广播:支持对病区进行全区广播、分区广播、单个床位广播、定时广播,广播方式包括MP3文件广播、播放文件广播的同时可接听床位分机呼叫,并实现与床位分机对讲通话；

9、远程开门:支持与病区门口机可视对讲,并可远程控制病区门禁开门；

10、支持选择呼叫任一一台设备,也支持输入设备号码进行呼叫；

11、支持查看医院对讲系统中的所有设备,包括护士站主机,门口机,病床分机。

12、配置配套病员一览表终端:

(1)数据同步:支持同步HIS系统数据,实时更新病员一览和护理项目信息。

(2)信息显示:支持同步显示病区患者、病区床位、值班医生、值班护士等信息。

(3)模板切换:支持病员一览。
	

	3
	主任主机
	10
	台
	显示屏:电容式多点触摸屏,尺寸≥7英寸,分辨率≥800X480；
3、内置摄像头:像素≥200W；
4、一键报警,护理人员可快速报警警务主机,并实现双向可视全双工对讲；
5、通讯方式:标准RJ45接口,基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
6、可视对讲:支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向高清可视对讲,便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询；
7、通话记录:支持通话记录查询页面,可查询通话床位的呼叫时间、通话时长、事件处理情况等信息,并可在护士站对讲主机上查询播放通话过程的音频文件或音视频文件；
8、留影留言:支持在本机上交接班留影留言,可通过在主机进行录制、播放音视频文件,单个留影留言文件时长可达10分钟,使交班工作信息传达更加便捷、准确、完整；

9、宣教广播:支持对病区进行全区广播、分区广播、单个床位广播、定时广播,广播方式包括MP3文件广播、播放文件广播的同时可接听床位分机呼叫,并实现与床位分机对讲通话；
10、远程开门:支持与病区门口机可视对讲,并可远程控制病区门禁开门；
11、支持选择呼叫任一一台设备,也支持输入设备号码进行呼叫；
12、支持查看医院对讲系统中的所有设备,包括护士站主机,门口机,病床分机。
	

	4
	IP床位分机
	464
	台
	1、显示屏:尺寸≥7英寸,分辨率≥800X480；
2、触摸屏:电容式多点触摸屏；
3、安装方式:嵌入式安装；
4、含呼叫手持；
5、额定功率:≤7W；
6、电源输入:支持宽电压输入,供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
7、供电方式:支持POE供电,符合IEEE802.3af标准；
8、通讯方式:标准RJ45接口,基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
9、支持全双工对讲,声音清晰洪亮,需保证患者或家属说话声音小时均可保证通话效果,无需护士到床头二次确认；
10、支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、CodeBlue报警,报警后也可通过本机解除；
11、支持获取HIS数据信息,显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息,信息可根据后台设置显示或者隐藏；

12、支持健康宣教信息查询,患者可通过床头分机查看播放健康宣教视频和文章,包括疾病概述、症状、病因、就医、预后、随访、预防；

13、为提升医护人员服务意识,响应《医院智慧服务分级评估标准体系》要求,床位分机支持患者满意度调查功能,需支持以下设置:1)问卷调查对象支持科室、医生、护士,问卷题目支持分数制,通过多道题目计算出整体满意度；

2)支持添加自定义问卷,题型支持单选,多选等多种题型；

3)支持生成调查问卷结果统计,以柱状图、饼形图、折线图等多种图表形式展示；

14、支持医用酒精消毒；

15、工作时间:支持7X24小时不间断工作。
	

	5
	IP门口机
	169
	台
	1、显示屏:尺寸≥10英寸、分辨率≥1280*800；
2、外部接口:病房门灯接口、洗手间按钮接口、音频输出、开关量输出、RS485、USB；
3、安装方式:支持壁挂式或嵌入式安装；
4、外观:病房门灯一体式设计；

5、CPU:四核1.4GHz及以上、内存≥1GB、Flash≥8GB、音频格式:MP3/WMA、图片格式:JPEG/BMP/PNG；
6、电源输入:支持宽电压输入,供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；额定功率:≤12W；
7、供电方式:支持POE供电,符合IEEE802.3af标准；
8、通讯方式:标准RJ45接口,基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；
9、支持同步显示分机呼叫、换药提醒、按钮报警、增援等提示信息,便于医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息；
10、支持获取HIS数据信息,可显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间、自动更新并显示患
者的姓名、性别、年龄、护理等级,以及主治医师和值班护士的姓名、照片,信息可根据后台设置显示或者隐藏；
11、支持医用酒精消毒；
12、工作时间:支持7x24小时不间断工作。
	

	6
	防水按钮
	169
	个
	1、防水等级符合IP66要求；
2、支持标准86盒安装设计；
3、支持拉绳和按键两种报警方式；
4、支持在按钮上解除报警,也支持在主机上解除洗手间报警。
	

	7
	监护手表
	90
	个
	1、支持患者在院内、院外任何位置,无需借助智能手机和Wi-Fi网络,均能通过物联网终端一键报警到护士站主机上。
2、支持护士通过APP客户端查找患者当前位置,并支持电子地图界面展示；

3、支持检测患者的心率,当出现心率异常时,护士站主机可收到预警信息,提醒医护人员干预处置；
4、支持患者长时间不动时,物联网终端可自动向护士站主机发出预警提示；

5、IP68防水防尘等级设计,便于清洗和消毒。
	

	8
	护士手持对讲(软件)
	10
	套
	1.支持接收床位分机的呼叫信息,并实现对讲；
2.支持接收洗手间按钮的报警信息；
3.支持和护士站主机,医生主机的双向可视对讲；4.支持分区管理,可接收指定房间内的床位分机呼叫及洗手间报警信息；
5.支持通话记录,未接记录,报警记录；
6.手持主机可具有副机功能、独立主机功能。
	

	9
	液晶走廊显示屏
	23
	台
	1、通讯方式:标准RJ45接口,IP网络通讯；
2、显示屏:尺寸≥25英寸,分辨率≥2560X1080像素；
3、空闲状态时,可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息,时间可同步医院时钟系统；
4、支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、CodeBlue报警、进入护理、洗手间报警状态信息。
	

	10
	信息交互服务器软件
	1
	套
	1、数据对接:支持与HIS,LIS,PACS等信息系统对接,可获取医护、科室、医院简介等信息,实现基础数
据和业务应用数据的交互共享,同时也支持手动维护医护人员信息,可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。
2、状态查看:支持对系统内的设备提供注册服务和管理,可查看设备信息、在线状态等,支持对设备进行批量软件升级。
3、数据管理:支持数据库备份、还原、清空及重建,支持配置备份、还原。
4、时钟同步:支持与NTP服务器同步时间,并对系统内设备提供时间同步服务。
5、权限管理:可设置不同的登录账户,每个账户可选择设置指定的角色。
6、移动端应用模块:内置对讲服务,通过手持主机应用完成支持接收病床分机的呼叫以及换药提醒、紧急增
援和洗手间报警呼叫；支持呼叫主机；支持全双工可视对讲；可单独设置个性化的呼叫和报警铃声。
	

	11
	视频会议服务器软件
	1
	套
	1、设备管理:支持标准SIP协议设备注册、管理。
2、会议管理:支持邀请成员、删除成员、成员发言、禁言控制。
3、音频编码:支持G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.723、G.729、Speex、OPUS等不同音频编码接入、多路混音。
4、视频编码:支持MPEG-4、H.263、H.264编码标准。
5、画面合成:支持多方视频画面合成、分发,支持1/2/4/6/8/9画面显示,支持轮巡显示。
6、远程升级:支持远程升级系统软件。
	

	12
	健康宣教管理服务器软件
	1
	套
	1、采用B/S架构,支持实体服务器设备部署,也可以支持虚拟化部署,OVF镜像包,VMware11及以上版本；
2、支持用户对健康宣教素材录入功能,可编辑素材标题、作者、职称、所属单位等,并支持选择素材所属疾病和科室,以及疾病标签,包括:疾病概述、症状、病因、就医、预后、随访、预防；
3、支持对素材进行发布管理,发布后的素材可用于医院信息发布(院内健康宣教)播放,及病房IPTV、智慧病房交互终端等查询播放；
4、内置健康宣教素材,不少于400部视频以及不少于2000篇文章,不少于40个病重和30个科室；

5、可设置角色的使用权限,指定角色只可访问当前账户被授权的功能模块；
6、可设置不同的登录账户,每个账户可选择设置指定的角色。
	

	13
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	145
	箱
	1、23AWG无氧铜,PVC护套,305米/箱
	

	14
	镀锌钢管
	4500
	米
	JDG20
	

	二、排队叫号系统

	1
	血透室门口屏
	1
	台
	1、显示区域:344.16X193.59mm±5mm
2、电源:支持适配器DC12V2.5A供电,POE(AT)供电屏幕比例:16:9
3、功率:21.6w±1w
4、分辨率:1080X1920
5、配置排队叫号系统终端授权,每个诊区(包括医技)及诊室安装多媒体播放终端,用于显示候诊人员信息及叫
号信息。
	

	2
	窗口对讲机
	7
	个
	1、类型:主机+4W金属圆形分机
2、通话距离:1.5km以下(含1.5km)
	

	3
	窗口显示屏
	7
	台
	1、显示屏幕尺寸:43英寸
2、单屏尺寸(宽X高X厚)mm:964X561X81±5mm
3、屏幕分辨率:高清(1920X1080)
4、屏幕比例:16:9
5、屏幕等级:A+
6、背光源:LED
7、刷新频率:60Hz
8、支持格式(高清):1080p、1080i、720p2、
9、系统操作系统:基于安卓9.0深度优化的操作系统
10、CPU:≥1.5GHz,≥四核心
11、GPU:双核GPU运行内存:1GB内部存储空间:8GB3、音频扬声器数量:2个输出功率:7WX24配置排队叫号系统端授权,每个诊区(包括医技)及诊室安装多媒体播放终端,用于显示候诊人员信息及叫号信息。
	

	4
	叫号显示屏
	1
	台
	1、显示屏幕尺寸:55英寸
单屏尺寸(宽X高X厚)mm:1232X709X74±5mm屏幕分辨率:超高清(3840X2160)
屏幕比例:16:9屏幕等级:A+ 背光源:DLED 刷屏率:60HZ
支持格式(超高清):2160p、1080p、1080i、720p 

2、系统
操作系统:基于Android9的操作系统CPU:≥4核≥1.5GHzGPU:≥2核运行内存:1.5GB内部存储空间:8GB。 

3、音频
扬声器数量:2个输出功率:8WX2 

4、端口 USB2.0接口:2
HDMI接口:2(1路支持ARC)
音频输入:1
5、配置排队叫号系统终端授权,每个诊区(包括医技)及诊室安装多媒体播放终端,用于显示候诊人员信息及叫号信息。
	

	5
	自助签到机
	1
	台
	1、处理器:≥4核≥1.8GHZ
2、RAM+ROM:2GB+16GB
3、显示屏:24英寸
4、分辨率:1920X1080
5、触摸屏:多点触控电容屏
6、WIFI:2.4G/5G双屏支持802.11a/b/g/n
7、摄像头:内置摄像头
8、打印模块:内置打印模块带自动切刀
9、接口:5XUSBTypeA
10、扬声器:3WX2
11、配置自助签到软件客户端
	

	6
	多媒体控制盒
	1
	个
	1、用于取药、检验等候区外接功放、喇叭,实现播报声音。
2、远程控制:支持接受远程软件升级和音量调节指令。
3、供电方式:适配器供电。
4、系统:安卓5.1
5、运行内存:1G
6、本机储存:8G
7、分辨率:1920X1080P
8、工作电压:DC5V
9、工作温度:-20℃~55℃
10、工作湿度:10%~90%
11、尺寸:118X118X25mm±5mm
12、端口:HDMIX1、USB2.0X4、RJ45网口
	

	7
	广播功放
	2
	台
	1、输出端子:4-16Ω,100V；2.输出功率:60W
	

	8
	吸顶喇叭
	3
	个
	1、额定功率:(100V)1.5W,3W,6W
2、额定功率:(70V)0.75W,1.5W,3W
3、阻抗:黑:Com红:6.7KΩ绿:3.3KΩ白:1.7KΩ
4、灵敏度(1W/1M):92dB
5、频率响应(-10dB):110-18KHz
6、喇叭单元:5"X1
7、安装开孔尺寸:170mm
8、尺寸:200X55mm±2mm
9、重量:0.8Kg±0.1kg
10、外壳材料:铁质外壳+铝制网罩
	

	9
	门诊/医技/体检排队导诊软件
	1
	套
	1、安装在分诊台电脑上,支持按科室、医生划分患者队列供护士查看,包括未签到、已签到、已就诊,并统计各个队列的实时人数,方便护士掌握队列情况。
2、签到排队:通过护士站护士刷卡、扫描、检索患者信息等可对患者进行签到。
3、队列划分:支持自由划分队列,如:医生队列有指定医生呼叫,公共队列由多个医生呼叫。支持一对一(一个医生看队列)、一对多(一个医生看多个队列)和多对一(多个医生看一个队列)叫号模式。
4、患者转诊:通过护士站护士操作可将A医生的患者转到B医生的队列中。
5、手动插队:通过护士站护士操作可将老、幼、孕、军等特殊人群插队至队列前面。
6、临时冻结:如患者暂离或需要做准备工作,护士可对患者进行冻结操作,冻结后的患者不能被医生叫号,定时恢复或手动恢复后进入原候诊队列。
7、小票打印:支持外接打印机,签到后的患者可打印队列号票。
8、本地登记:支持手动添加患者信息进入队列。
9、排班查看:支持查看医生排班,可临时手动调整
10、内部对讲:支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话,实现诊室医生和护士站护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通。
11、语音广播:支持对诊区进行人工喊话广播和定时语音播报,语音播报内容和时间可任意设置,广播时暂停
叫号语音,结束后自动恢复。
	

	10
	医技排队导诊软件
	1
	套
	1、软件安装在分检台电脑,用于管理本检查区的患者队列。
2、支持按检查项目、检查设备查看患者队列。
3、支持查看排队人数、过号人数、未签到人数、已检人数的实时统计。
4、可通过刷卡、扫描、检索定位患者信息,可对患者进行签到、转诊、插队、冻结等操作。
5、支持外接打印机,签到后的患者可打印队列号票。
6、支持手动添加患者信息进入队列。
7、支持对等候区进行人工喊话广播和定时语音播报。
8、支持与检查室叫号器相互呼叫、接听通话。
	

	11
	体检排队导诊软件
	1
	套
	1、软件安装在分检台电脑,用于管理体检客户队列。
2、支持按体检项目、体检设备查看患者队列。
3、支持查看排队人数、过号人数、未签到人数、已检人数的实时统计。
4、可通过刷卡、扫描、检索定位客户信息,可进行签到、转诊、插队、冻结等操作。
5、支持外接打印机,签到后打印队列号票。
6、支持手动添加客户信息进入队列。
7、支持对等候区进行人工喊话广播和定时语音播报。
8、支持与检查室叫号器相互呼叫、接听通话。
	

	12
	服务器客户端软件
	1
	套
	1、软件安装在系统服务器中,可语音合成播报叫号信息和文字广播信息,通过多媒体控制盒或液晶一体机输出播报语音。
2、叫号播报:配合排队叫号系统,生成叫号语音,并通过一体机设备或外接音箱播报叫号信息。
3、语音喊话:配合主机软件,利用话筒进行实时喊话,喊话语音通过一体机设备或外接音箱播放。
4、定时广播:可将输入的文字信息转化成语音广播,支持单次广播和循环广播,循环的时间间隔和广播开始到结束的时间段可调整。
5、音量调节:可通过网页或客户端软件远程调节每次播放的音量大小。
	

	13
	医生叫号对讲软件
	8
	套
	1、软件安装于医生工作电脑,对讲器桌面放置即可。
2、医生登录:支持医生账号登录,和医生工作站同步登录。
3、叫号方式:支持实体按键叫号,软件悬浮窗叫号,键盘热键叫号、扫码叫号。
4、患者呼叫:支持按顺序依次呼叫和指定患者呼叫,呼叫后可进行重呼、过号操作。
5、语音提醒:支持无候诊患者状态下,新患者签到后语音提醒。
6、暂停接诊:支持暂停接诊,并同步暂停状态至门口屏。
7、呼叫对讲:支持诊室叫号器与分诊台主机相互呼叫、接听通话。
	

	14
	信息交互服务器软件
	1
	套
	1、数据对接:支持与HIS,LIS,PACS等信息系统对接,获取医院业务系统数据信息,包括且不限于科室、医生、患者等信息、医院简介等信息,实现基础数据和业务应用数据的交互共享,同时也支持手动维护医
护人员                                                                                   2、信息,可上传医
生照片、职称、业务擅长以及排班信息的同步和管理。
3、状态查看:支持对系统内的设备提供注册服务和管理,可查看设备信息、在线状态等,支持对设备进行批量软件升级。
4、数据管理:支持数据库备份、还原、清空及重建,支持配置备份、还原。
5、时钟同步:支持与NTP服务器同步时间,并对系统内设备提供时间同步服务。
6、权限管理:可设置不同的登录账户,每个账户可选择设置指定的角色。
7、数据推送:开放数据接口供微信公众号、医院APP,互联网医院、支付宝生活等线上业务平台或第三方系
	

	15
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	1
	箱
	23AWG无氧铜,PVC护套,305米/箱
	

	16
	阻燃铜芯护套电缆
	100
	米
	ZR-RVVP-2x1.0mm2
	

	17
	镀锌钢管
	100
	米
	JDG20
	

	三、视频示教系统

	（一）手术室

	1
	移动录播车
	3
	套
	录播主机:
1. 视频输入输出:具备≥ 4 路 1080P/60 帧高清视频信号的接入,支持 1080P 、 1080I 、 720P 、 D1 分辨率视频自适应输入输出。支持 4K ( 3840 X 2160 )分辨率的图像输出；
2. 本机显示:至少具有一个 5 英寸 720P 彩色 LCD 液晶屏,用于图像和菜单操作显示；
3. 视频输入接口:至少具备 DVI 、 SDI 、 VGA 、 CVBS 、 HDMI 、 S-VIDEO 六种类型视频输入接口；
4. 视频输出接口:至少具备 VGA 、 HDMI2 种类型视频输出接口；
5. 视频环通( LOOP )输出:至少具备 2 路 DVI 、 2 路 SDI 、 1 路 HDMI 、 1 路 CVBS 、 1 路 S-VIDEO 的硬环通输出接口；                                                                                                   6. 音频接口:至少具备 3 路音频输入接口, 1 路音频输出接口；
7. 控制接口:至少具备 2 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口, 2 个脚踏板接口；
8.USB 接口:支持不少于 5 个 USB 接口,并支持 USB3.0 接口；
9. 网络接口:支持不少于 1 个支持 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 网口；
10. 脚踏板接入:支持脚踏板开关接入,能够控制主机录像、抓图；
11. 机身面板控制:支持机身按键进行菜单控制、一键录像、一键抓图等功能
12. 需支持遥控器控制操作方式
13. 视频编码:具备 H.264 、 H.265 编码格式,编码分辨率从 1920 X 1080P 、 1280 X 720 、 960 X
576 、 640 X 480 、 352 X 288 可选择设置,码率从 32Kbps~20Mbps 可调
14. 音频编码:支持 AAC 、 G711ulaw , G711alaw 、 G722
15. 混音功能:需本机具备混音、回声消除功能
16. 字符叠加功能:支持图像中叠加文字、数字、符号信息
17. 视频遮蔽:支持图像配置遮蔽功能
18. 存储功能:具备本地硬盘、 U 盘、移动硬盘、 FTP 等存储方式
19. 文件存储:支持文件化储存方式,本地硬盘具备录像循环覆盖功能
20. 拷贝功能:具备 USB 导出录像 / 图片功能
21.录像 / 图片检索、回放:具备按时间、关键字搜索录像 / 图片,录像和图片具备回放功能 
22. 录制格式: MP4 格式；
23. 抓图格式: JPEG 格式；
24. 显示 / 录制模式:支持全屏、画中画、两画面、三画面、四画面、五画面等多种形式的显示和录制模式二、术野相机:
1 、具有不低于 1/2.8 英寸 CMOS 传感器,有效像素不低于 330 万；
2 、≥ 28 倍光学镜头, 1080P 高清图像,最高 60 帧,提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能                                                                                      3 、相机配置 ND 滤镜,在频闪无影灯下图像不会出现敏感条纹失真；
4 、图像输出支持 1920 X 1080P@60fps 、 1920 X 1080P@30fps 、 1920 X 1080P@50fps 、1920 X 1080P@25fps 、 1920 X 1080I@60fps 、 1920 X 1080I@50fps 、 1280 X720P@60fps 、 1280 X 720P@50fps 等多种输出格式；                                                                                                                         5 、需支持机身按键面板、遥控器、 RS485 对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制；
6 、机身按键需支持镜头变倍、聚焦、锁屏、模式切换、菜单显示、电源开关等一键操作； 

7 、需支持在额定供电电压的±25% 的范围内正常工作,且应具有正负反接保护功能；

8 、需具备不少于 1 个 3G-SDI 信号接口, 1 个 RS485 接口                                                                                                                                    9 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 视频编码格式；

10 、需支持手动聚焦 / 半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式；

11 、摄像机需支持在距离物体 100mm 处,图像聚焦清晰；

12 、需要支持画面冻结功能,并通过机身按键面板和遥控器完成一键控制；

13 、需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换；

14 、需支持自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光等曝光模式；

15 、包含吊臂。                                                                            三、全景相机:

1. 具有不低于 1/1.8 英寸 CMOS 传感器,有效像素不低于 330 万；

2. 具有不低于 110 °的水平视场角；

3. 支持≥ 16 倍光学变倍,≥ 5 倍数字变倍；

4. 最低照度成像:彩色 0.05Lux/F1.6, 黑白 0.01Lux/F1.6 ；

5. 需支持内置 MicroSD 卡插槽,支持 MicroSD 卡存储

6. 需支持 120dB 超宽动态、支持强光抑制、电子防抖等

7. 接口需要具备 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入、 1 路报警输出、 1 路 HDMI 视频输出接口、 1路

3G-SDI 视频输出接口、 1 个 RS485 接口、一个 RS232 接口、一个 10M/100M 自适应 RJ45 网络接口；

8. 图像输出支持 1920 X 1080P@60fps 、 1920 X 1080P@30fps 、 1920 X 1080P@50fps 、

1920 X 1080P@25fps 、 1920 X 1080I@60fps 、 1920 X 1080I@50fps 、 1280 X

720P@60fps 、 1280 X 720P@50fps 等多种输出格式；

9. 云台转动范围:垂直旋转不小于 -30 °～ 90 °；水平旋转不小于 0 °～350 °

10. 需支持在额定供电电压的± 25% 的范围内正常工作；

11. 需支持多码流输出,包含主码流、子码流和第三码流,每路码流可独立配置分辨率及帧率；

12. 需支持主流视频编码格式,且 H.264 有 Baseline/Main/HighProfile 编码能力；

13. 需支持 MP2L2 、 G.711ulaw 、 G.711alaw 、 G.726 、 G.722.1 、AAC 及 PCM音频编码格式；                                                                                                                    14. 输出的图像中可叠加文字和符号信息,字符需包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息；

15. 需至少支持 24 块多边形区域隐私遮蔽,遮盖区域支持多种颜色可选；

16. 需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能；

17. 应具备自动镜像的功能；

18. 应具备至少 300 个预置点,支持存预置位和调预置位功能；

19. 需按照所设置的预置位完成至少 8 条巡航路径 , 每条巡航至少可设置 32 个预置点；

20. 需支持遥控器控制；

四、无线麦:

1 、频率范围: 470～960MHz( 分段设计 )

2 、调制方式:宽带 FM

3 、静音控制:导频 ID 码

4 、可调范围: 50MHz

5 、信道数量: 200、使用距离: 50 米 ( 空旷地带)                                                                                                                                                                       五、求教推车:

1. 立柱尺寸: 85.6mm ( L )X 114.6mm ( W )X 1132 ( H )%%p 3mm

2. 工作台尺寸: 490mm(L) X 250mm(W) ± 3mm ,一体化台面

3. 工作台高度:工作台面距离地面 700mm-1100mm 可调；

4. 工作台最大载重:≤ 15kg

5. 机柜尺寸为: 490mm ( L )X 527mm ( W )X 600 ( H )%%p 3mm

6. 全景摄像机挂架载重:≤ 5kg

7. 尺寸: 1950mm X 527mm X 750mm ± 3mm

六、音频显示

1. 有源音箱: 1 个；

2. 显示器( 24 寸): 2 台；

3.HD-SDI 线: 1 根: 5m,BNC 公头到公头 ,75 欧姆；

4.VGA 线材: 1 根: 5m,VGA 传输线；

5.DVI-I 线材: 1 根: 5m,DVI-I 线材；

6.HDMI 线材: 1 根: 5m,HDMI2.0 传输线；

7.CAT6 标准网线: 1 根: 10m,CAT6 标准网线 ,RJ45/M 转 RJ45/M 。

七、系统性能稳定性要求

1. 为了保证设备整体性能稳定协调性,要求该设备录播主机、术野相机、全景相机为同一品牌。
	

	（二）5 楼示教间、6 楼示教间

	一）扩声

	1
	无源全频音柱
	4
	只
	1.阻抗：8Ω
2.频响：65Hz～20KHz
3.额定功率：150W ±0.5w
4.灵敏度：95dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：3"锥形高音单元×2
7.低音：8"低音×1
8.配套音箱支架一套
	

	2
	数字功放
	2
	台
	1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；
2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；
3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用；
4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；
5.输出功率:立体声/并联8Ω:350W×2.立体声/并联4Ω:530W×2.桥接8Ω :1060W
6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；
7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%；
8.供电:～ 220V(50/60Hz)。
	

	3
	8 路模拟调台
	2
	台
	1.支持8路MIC输入兼容6路线路输入接口，2路立体声线路输入，4路RCA输入。                             

2.支持：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。
3.支持13个60mm行程的高精密碳膜推子
4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持外接U盘播放和录音。
6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB～-30dB；
	

	4
	无线手持话筒
	2
	套
	1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干
2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
4.频率指标:470-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m。
5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-
18KHz。
6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW～30mW。
7.含一套话筒呼叫控制软件，软件内嵌于无线话筒系统设备。
	

	5
	电源时序器
	2
	台
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off
位置时有效。
支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	

	二)会议系统

	1
	会议控制主机
	2
	台
	视频输入：至少具备3路本地视频输入接口，1路HDMI视频输入接口，最大支持4KP30接入、1路3G-SDI视频输入接口、1路DVI-I输入
接口，同事兼备VGA和HDMI接入。支持输入信号自适应。
2、视频输出：至少具备3路本地视频输出接口，1路VGA，1路HDMI-1（同源输出），1路HDMI-2（最高输出4KP60）。
3、音频输入接口：至少具备4路音频输出接口，1路3.5mm Audio In，1路3,5mm Line In，1路端子 Line In、1路HDMI
输入。
4、音频输出接口：至少具备2路音频输出接口，1路3.5mm Audio Out、1路HDMI输出。
5、网口：至少具备一个10M/100M/1000M/自适应RJ45网口。                                                                                                             6、接口：至少具备3个USB接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB2.0接口，支持1个458接口可控制云台。
7、按键：至少具备2个外置按键，支持一键录制、待机控制等功能。

8、指示灯：应支持通道指示灯，电源指示灯和WIFI指示灯。

9、遥控设备：应支持红外遥控器操作设备，鼠标操作设备

10、编码格式：应支持H.264、H.265编码格式，编码分辨率CIF～4K可设，码率32Kbps～16Mbps可设。

11、IPC接入：至少支持接入不小于4路IPC通道，支持IPC预览和录像存储。

12、需要支持AAC等编码格式，采样率为48KHz

13、存储设备：至少具备1个硬盘，应保证支持1TB容量，支持计划录像和手动录像，并直接手动截图。

14、本地回放：应该支持常规录像回放，标签录像回放，外部文件回放和图片回放。

15、应支持USB外部存储介质录像导出功能（可支持大于2TB移动硬盘），支持通用播放器播放。

16、应该支持图像中叠加文字、数字等信息。

17、应该支持局域网内设备间的一对一音频互动功能，另外三方可旁听。

18、应支持对本地输入通道和远程输入通道画面进行预览投屏，可控制任意通道投屏到任意输出。

19、应支持对本地输入通道和远程输入通道进行画面融合，支持1画面～5画面的融合，支持画中画模式和画外画模式融合。

20、应支持对6个音频输入5个音频输出进行灵活的混音配置。

21、应支持在IE等浏览器上查看系统视频画面。

22、应支持在WEB上和设备进行对讲。

23、应支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图并下载。

24、应支持远程配置设备参数，支持远程对设备进行维护操作。

25、应支持DHCP自动获取IP地址，支持PPPoE拨号，支持SADP在线设备发现协议。

26、应支持接入无线网络，并可保存多个无线AP的连接密码，支持显示无线连接状态。

27、应支持接入云服务，支持在云上远程预览、远程点播、远程对讲等操作。

28、应支持RTMP直播功能。

29、应支持跨互联网多方远程互动，参会者可同事进行音视频互动，参会者不小于5方，并可以支持软终端参会者。
	

	2
	会议话筒底座
	4
	台
	1.采用铝合金材料。
2.防锈处理。
3.一进三出。
4.采用100M 网络传输。
	

	3
	专用鹅颈话筒
	4
	支
	1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。
2.具有4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。
3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。
4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-
46dBV/Pa。支持声控功能。
5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。
6.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。
7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。
8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。
	

	三)显示系统

	1
	高清拉线电动幕
	2
	副
	JM-A120LU
	

	2
	投影支架
	2
	套
	优质
	

	四)线材辅材

	1
	机柜
	2
	台
	12U
	

	2
	低烟无卤六类非屏蔽
四对双绞线
	1
	箱
	HSYZ-6 4*2*0.57
	

	3
	音频线
	100
	米
	100芯音频线。
	

	4
	音箱线
	150
	米
	100芯音频线。
	

	5
	电源线
	50
	米
	RVV3*2.0
	

	6
	PVC 线管
	200
	米
	20 PVC。
	

	7
	HDMI 线材
	4
	条
	20M长HDMI线。
	

	8
	多媒体信息插座
	2
	套
	多媒体信息插座。
	

	9
	安装配件
	2
	批
	安装配件。
	

	（三）3楼示教间、8楼示教间

	一)显示系统

	1
	65 寸触控示教控制终端
	2
	台
	1 、外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角,表面无尖锐边缘或突起；                                                                                                               2 、 65 寸屏,显示比例16:9 ；
3 、采用全钢化玻璃,防撞击,防眩晕；
4 、屏幕亮度≥ 500cd/m2 ,对比度≥ 6000 : 1 ,色彩度: 10bit 1.07B ,色彩饱和度:≥ 92% ,可
视角度:垂直上下≥ 178 %%d,水平左右≥ 178 %%d；
5 、光学红外触控技术,无需安装任何驱动程序。支持 WindowXP , WindowVIST , Window7 , Window8/8.1 , Mac OS , Linux 等操作系统；
6 、红外模块部分被遮挡,不影响其他非遮挡区域的书写,不影响整个系统的正常工作,触控屏扭曲变形达到 10 度时,仍然可以实现多点触控；
7 、首点响应时间≤ 5 毫秒,连续响应时间≤ 3 毫秒；
8 、触控精度≤ 0.1mm ,书写延时≤ 50ms ；
9 、设备在 100KLux 强光照射下能正常触控；
10 、前置音响 15W X 2 个；                                                                                                                                       11 、不借助遥控器,具备一键关闭液晶屏,实现节能 80% 以上,同时可以一键打开背光；
12 、整机待机功耗需≤ 0.5W ；
13 、支持 Window 和 Android 双系统运行,当其中一个系统出现异常,可一键切换到备份系统,保障整个系统正常运行；                                                                                              14 、为保护学生视力,有效减轻师生用眼疲劳,整机具有减滤蓝光功能,可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式；
15 、整机缝隙天线支持 wifi 2.4GHz 频段的 station 功能(上网), 2.4&5GHz 的 AP 功能(分享热点)。 station 模式,无干扰环境,通信距离 30 米(通信速率大于 10Mbps/sec ), AP 模式,无干扰环境,通信距离 10 米(通信速率大于 10Mbps/sec )；
16 、设备整机可实现开机时间和关机时间的自定义设置；

17 、设备支持自身连接网络的同时,产生热点供其它设备接入；
18 、当外接信号源时,如整机处于关机上电状态,则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态,则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道,且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认,待确认后再跳转； 

19 、设备需支持双网口网络交换的功能,实现交换机功能,能为教室内其他有线网络设备提供便利；
20 、整机只需一根网线就能实现安卓和 Windows 系统同时上网；
21 、 U 盘插入设备 USB 接口,可自动识别读取至当前系统；若选定 U 盘所在通道,则进行系统切换不影响U 盘当前操作；
22 、开机 logo 、开机动画可根据用户需求自定义；
23 、设备支持串口控制设备开机关机切换通道等功能；
24 、设备实现高温预警功能,智能关闭系统功能；                                                                                                     25 、软件内置互动式操作说明帮助文档,即点即学。                                                                                                                                                   26 、内置白板软件实现书写笔锋功能,还原书写真实效果；                                                                                                                      27 、白板形状识别:智能识别画图形状,并显示为规范图形；
28 、白板标尺功能:白板具有标尺工具,实现距离测量等功能；
29 、为防止老师的误操作,及学生的课间的操作,设备可设置锁定屏幕功能,设置锁定屏幕触摸、实体按键,除可通过遥控器及软件菜单实现该功能,老师还可通过前置的实体按键锁定屏幕。数字密码解锁屏幕,解密方式简单易行；                                                                                                                                                                               30 、整机可设置触摸及按键自动锁定,保证无关人士无法自由操作,需要使用时只需插入 USB key 即可解锁；

31 、可实现安卓、 windows 系统一键自检的功能、提示故障原因,一键优化系统、提高系统运行速率；

32 、通过设备配套的软件可实现移动端、电脑端对一体机的远程控制及反向控制功能；

33 、设备无故障运行时间大于 15 万小时；

34 、 Android8.0 及以上版本,内存≥ 3GB ,存储空间≥ 8GB 。

35 、前置双系统(安卓和 Windows ) USB 接口≥ 3 ,即插即用无需区分接口对应系统；

36 、触摸框内部通道切换速度小于 1 秒,外部通道切换小于 3 秒,切换后即达到可触摸状态；

37 、前置物理按键功能可以在系统中进行配置,如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应,响应的功能可以是一键开关 ops 、对 ops 一键还原等；

38 、不受系统影响可手势唤出悬浮球,可在系统中配置用户常用的功能:主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原等；

39 、 Android 系统中,白板内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享,并支持以设备内置的文件的格式、 PDF 、图片的格式进行本地存储及再次编辑。
	

	二)线材辅材

	1
	低烟无卤六类非屏蔽
四对双绞线
	1
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	2
	音频线
	100
	米
	100芯音频线。
	

	3
	电源线
	50
	米
	RVV3*2.0
	

	4
	PVC 线管
	50
	米
	20 PVC。
	

	5
	HDMI 线材
	2
	条
	10M长HDMI线。
	

	6
	多媒体信息插座
	2
	套
	多媒体信息插座。
	

	7
	安装配件
	2
	批
	安装配件。
	

	（三）控制中心

	1
	视频示教系统软件
	1
	套
	一、资源管理:
1 、采用: BS 架构,支持多台设备的集中管理,信息的维护,支持系统的时间统一,支持设备状态监控；
2 、支持服务组件的管理,包括流媒体服务( VTDU )、设备接入服务( VAG )、存储设备服务 (VRM) 、
CVR 存储服务,支持对服务组件的一键远程配置；
3 、支持校时服务器的灵活配置,支持对设备组件的同步校时；                                                                                                                             二、用户管理
1 、支持用户管理,不同用户设置不同权限,支持用户有效期管理,支持用户超时退出；
2 、支持用户导入模板下载,支持批量导入导出账号,支持批量更换账号的组织；
3 、支持对接第三方平台账号信息对接,便于信息快速导入与同步；
4 、支持账号注册和注册审核,便于用户自行申请注册；
5 、支持自定义添加多种类型的角色,支持针对组织权限、菜单权限和客户端类型进行权限分类；                                                                                            三、系统管理
1 、支持中心存储资源管理,支持锁定录像,便于查找保护重点资料信息；
2 、支持平台内操作用户的行为进行记录,支持导出记录,方便管理系统,掌握系统动态；
3 、支持数据字典,满足不同业务用户使用系统自定义打标签内容等参数；
4 、支持系统页面个性化设置,满足使用方修改软件名称、 LOGO 等设置；
5 、支持评论、发布视频、上传资源的统一管理,便于统一监管系统内的资源信息；
6 、支持邮箱服务器配置,便于收发邮件；                                                                                                                                                   四、 WEB 应用
1 、支持将视频流推送到第三方 CDN ,将实操教学实况投放到互联网进行直播；
2 、支持局域网内创建播放间进行固定时间段放映,播放时间段内支持 web 端或手机扫码观看；
3 、支持典型资源发布,支持已发布录像的点播、评论、打分、收藏；支持按点播数、评论数、收藏数排序已发布录像；
4 、支持手术排班预约管理,可根据实际需要预先在平台上安排手术时间并设置自动录制计划；
5 、系统用户密码采用 SHA256 加密,密码口令符合复杂度要求；设备密码采用 AES 加密传输
	

	2
	存储服务器
	1
	套
	4U 24 盘位 / ≥ 1 个 SAS3.0 接口 / 冗余电源 / ≥ 24 块 4T 企业级 SATA 磁盘 / ≥ 64 位多核处理器,≥8GB 缓存,≥ 4 个千兆数据网口,≥ 1 个千兆管理网口 /VRAID2.0/ 视频直传 / 图片存储 / 网络协议: "RTSP/ONVIF/GB/ISCSI"/ 支持热成像、全局相机接入和存储。
	

	3
	流媒体服务器
	1
	套
	1 、标准机架式服务器；
2 、 CPU : 1 颗 10 核, 2.2GHz 或更优配置；
3 、内存: 16G*2 DDR4 , 16 根内存插槽,最大支持扩展至 2TB 内存或更优配置；
4 、硬盘: 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘或更优配置；
5 、阵列卡: SAS_HBA 卡 , 支持 RAID 0/1/10 或更优配置；
6 、 PCIE 扩展:最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽或更优配置；
7 、网口: 2 个千兆电口或更优配置；
8 、其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口或更优配置；
9 、电源:标配 550W ( 1+1 )高效铂金 CRPS 冗余电源 或更优配置。
10 、需与视频示教系统软件适配,保证视频示教系统推拉视频流不丢帧,不卡顿,不延时,保证手术视频流的传播顺畅。
	

	四、智能化集成系统

	(一)软硬件环境

	1
	服务器
	1
	台
	CPU : 2 颗 E5-2603V4 12 核 12 线程；
内存: 16GB DDR4-2133MHz ；
网卡:标配 4 端口千兆以太网卡；
硬盘:硬盘容量 2T SAS 硬盘,不少于 1 个,标配 (RAID 0/1/5/6/10) 智能阵列控制器；电源:冗余电源,功率 495W/750W ；
机箱: 2U 机架式；
中文标准版 5 用户
	

	2
	服务器系统软件—操
作系统
	1
	套
	WINDOW-SERVER 2016
	

	3
	服务器系统软件—数
据库软件
	1
	套
	SQL Server 2012 中文标准版 15 用户
	

	4
	工作站
	1
	套
	1 、硬件要求: CPU 核心数≥八核十一代 CPU/ ≥ W580 芯片组 /16G ECC 3200MHZ/1T/6G 独显/DVDRW/500W/DOS/ 配 21.5 寸或更优配置；
2 、包含操作系统,满足智能集成系统的使用要求。
	

	5
	工作站系统软件—工作站系统
	1
	套
	操作系统: WIN7 专业版及以上版本
	

	(二)智能化集成系统

	1
	智能化集成系统软件平台
	1
	套
	1. 无缝集成各个子系统,各个子系统可以相互联动,同时提供友好的图形界面和集中的表格显示界面；
2. 系统架构:集成系统支持 C/S 架构,支持数据的高速传输和实时图形化显示；
3. 基础数据管理:系统应包含基于设备相关的整个建筑基础数据管理架构,包含子系统、信息点、报警点、建筑分区、设备分类、设备及维护周期等多类基础数据的管理；
4. 在线配置:服务器支持各类功能参数的在线配置,配置后的系统即按照最新的配置参数运行,无需重新启动系统；
5. 可视化查询:可以在动态界面上任意选取可视化组态对象,直接对该对象绑定的历史数据进行查询,并可以将查询结果输出 Excel 、文本等格式；
6 、多媒体支持:系统图形化界面须采用图形化组态方式,并能支持各类多媒体文件,包括 JPG 、 GIF 、WMF 、 BMP 、 PCX 、 TGI 、 TIF 等图形文件,以及 AVI 、 MDI 等声音、图像播放；
7 、用户界面支持快速配置:利用各种动态组态工具快速配置界面,可采用拖 - 放( drag-and-drop )机制将组态绑定关联的信息点和显示界面；
8 、设备操作权限:用户对设备的访问和控制权限,系统应可以设置不同区域范围内所有设备或某个设备的权限粒度；
9 、系统提供历史曲线功能,要求历史曲线能实时记录测点数据的变化,并支持任意时段的曲线查询,曲线数据可以无极缩放,便于用户了解精确的数据变化。
	

	2
	智能客户端套件
	1
	套
	1. 通过客户端访问平台,智能建筑综合运维管理平台日常使用主要工作窗口,与平台配套。
	

	(三)集成子系统接口

	1
	公共广播系统
	1
	套
	1.公共广播系统接口二次开发,支持 SDK 接口或 WebAPI 接口 或 OPC 接口； 

2. 实现公共广播播放状态的显示； 

3. 以电子地图和菜单方式管理所有的广播设备等； 

4. 当公共广播工作异常,能提出报警；

5. 在系统提供权限的条件下,能实现广播设备的开关控制、音量控制和音量调节。
	

	2
	信息导引及发布系统
	1
	套
	1.信息导引及发布系统接口二次开发,支持 SDK 接口 或 WebAPI 接口 或 Web Service 接口； 

2.与系统采用网络连接,子系统开放接口协议； 

3. 实时查看信息发布设备的运行及故障状态； 

4. 可对信息发布设备进行远程开关控制； 

5. 可获取前端播放内容；
	

	3
	火灾自动报警系统
	1
	套
	1. 通过电子地图的方式来管理火灾报警点,支持 RS232 或 RS485 或 Modbus 接口 或 OPC 接口；
2. 实时监测温感、烟感的运行及报警状态；                                                                                                                                                                                 3. 对报警事件实时提示及保存；
4. 报警时可联动附近摄像头,确认报警情况。
	

	4
	入侵报警系统
	1
	套
	1.入侵报警系统接口二次开发,支持支持 SDK 接口或 RS232 接口； 

2. 提供每个防区的报警信息 / 报警恢复信息； 

3. 系统以电子地图方式管理所有防区的感应探头并配置为视频安防监控系统的联动,及时进行报警
,报警可以以声、光的形式在系统主界面上显示； 

4. 提供每个防区的平面分布图； 

5. 可实现入侵报警系统的
整体撤防和布防功能； 

6. 记录、保存历史报警数据,自定义查询功能。
	

	5
	视频安防监控系统
	1
	套
	1. 视频安防监控系统接口二次开发,支持视频编解码器 SDK 语言开发包；
2. 与监控系统采用网络连接,监控系统开放 SDK 开发包；
3. 电子地图管理摄像头；
4. 实时监测摄像头的在线情况；
5. 实时调出监控录像；
6. 可进行云台控制；
7. 可与其他系统产生联动控制；
	

	6
	出入口控制系统
	1
	套
	1. 出入口控制系统接口二次开发,支持 WEBAPI 接口 或 OPC 或 SDK 接口；
2. 与出入口控制系统采用网络连接,子系统开放接口协议；
3. 实时监测门的运行及故障状态；
4. 可对数据进行实时查询；
5. 可对门进行远程开门控制；
6. 可制定一键开关门的模式控制。
	

	7
	停车库(场)管理系统
	1
	套
	1. 停车库(场)管理系统接口二次开发,支持 ODBC 或 WebAPI 接口 或 Web Service 接口；
2. 与停车库(场)管理系统采用网络连接,子系统开放接口协议；
3. 实时读取停车场车位、车辆进出库数据；
4. 对停车场数据进行记录及保存。
	

	8
	建筑设备管理系统
	1
	套
	1 、建筑设备监控系统接口二次开发,支持 ODBC 、 WebAPI 接口、 Web Service 接口或 OPC 接口；
2 、将楼控设备数据接入,按种类和楼层分布进行动画展示和数据显示,支持在线控制；
3 、实现机电设备的运行工况参数和运行状态的监视,以及故障报警的监视。
	

	9
	建筑能效监管系统
	1
	套
	1 、建筑能效监管系统接口二次开发；
2 、实现能耗数据的采集和监视、以及图表化显示。
	

	10
	第三方系统接口
	1
	套
	1 、第三方系统接口二次开发,支持通过 webservice 、 opc 、 MODBUS 接口；
2 、设备呈现:设备参数、运行状态、告警信息。
	

	(四)系统实施

	1
	智能化集成系统人机界面工程(定制开发)
	1
	套
	系统人机界面设计及开发。
	

	2
	智能化集成软件平台安装和各子系统联调
	1
	套
	系统平台安装及各子系统联调。
	

	五、信息网络系统

	（一）内网

	1
	路由器
	2
	台
	一、单台配置要求
1. 配置独立主控, 可扩展双主控模块；                                                                                                                                                2. 支持控制转发物理分离,配置独立冗余主控、独立冗余转发板；
3. 配置 10 个千兆以太网复用口, 4 个万兆以太网光口；                                                                                                                           二、技术参数要求
1. 性能:包转发能力≥ 360Mpps ；
2. 后出风设计,避免影响左右机柜散热效果,符合主流机房设计；主机接口与扩展插槽接口均为同一朝向；
3.IPv4 路由:支持静态路由；动态路由协议: RIPv1/v2 、 OSPFv2 、 BGP 、 IS-IS ；路由迭代、路由策略、 ECMP (等价多路径)；组播路由协议: IGMPV1/V2/V3 , PIM-DM , PIM-SM , MBGP ,MSDP
4.IPV6 路由:支持 Ipv6 ND , Ipv6 PMTU , Ipv6 FIB , Ipv6 ACL , NAT-PT , Ipv6 隧道, 6PE、 DS-LITE ； IPv6 隧道技术:手工隧道,自动隧道, GRE 隧道, 6to4 , ISATAP ；支持静态路由；动态路由协议: RIPng , OSPFv3 , IS-ISv6 , BGP4+ ； IPv6 组播协议: MLD V1/V2 , PIM-DM , PIM-SM
5. 支持虚拟化特性,将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；
6. 上网行为审计功能:支持记录终端用户访问互联网的日志,包括:用户名、源 / 目的 IP 地址、时间、访问的域名、 URL ；
7. 应用识别控制:支持对 PC 、移动终端常见互联网应用识别,并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；
8.URL 过滤黑名单:支持对终端用户域名访问控制功能；
9. 支持划分安全域,用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口,支持对已知网络攻击进行安全防御,提高网络安全性。
	

	2
	防火墙
	2
	台
	1 、 功能采用模块化结构设计,≥ 16 个千兆电接口,≥ 6 个千兆光接口,≥ 2 个万兆 SFP+ 光口,≥ 1 个管理口,≥ 1 个 Console 口,≥ 2 个 USB 接口, 2U 标准机架,出厂标配≥ 500G 硬盘,冗余电源,均可作为二三层接口使用,支持多桥组部署；
2 、 网络吞吐量≥ 10Gbps ；最大并发连接数≥ 300 万；每秒新建连接数≥ 8 万, SSL VPN 并发用户≥2000 , IPSec VPN 隧道数≥ 2000 ；
3 、 配置 3 年 AV 防病毒授权, 3 年 IPS 特征库升级服务；
4 、 支持路由模式、透明(网桥)模式、混模式,支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；支持网络功能虚拟化,支持 KVM 、 VMware ESX 等业界主流虚拟化环境；
5 、 支持静态路由、策略路由、 RIP 、 OSPF 、 ISP 路由,其中 ISP 路由支持自定义,并可提供基于应用的策略路由；
6 、 接口默认属于 root ,创建 VRF 后可把接口添加到 VRF 内,一个接口只能属于一个 VRF ,不同 vrf 下的接口可以配置相同的 ip 地址；
7 、 支持 4G 扩展网卡,支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN ；                                                                                                                               8 、 接口实际配置支持 second IP 地址,每个接口要求支持至少 200 个 second IP ；支持 IPV6 ；
9 、 支持基于源、目的、规则集的入侵检测,支持 5 种自定义动作,支持针对 Web 服务器防护,包括网页防爬虫、网页防篡改、 HTTPS 防护、 DDoS 攻击防护、 Web 攻击过滤、漏洞防护自学习等,系统定义超过 3000 条规则,包含 Backdoor 、bufferoverflow 、 dosddos 、 im 、 p2p 、 vulnerability 、
scan 、 webcgi 、 worm 、 game ；
10 、 支持 HTTP , FTP , POP3 , SMTP , IMAP 协议的病毒查杀；查杀邮件正文 / 附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持 300 万余种病毒的查杀,病毒库定期与及时更新；支持启发式扫描查杀未知病毒；支持 ZIP/RAR 等压缩文件的病毒查杀；支持 TAR 等多种打包文件的病毒查杀；
11 、 实际配置支持 IPSecVPN 接入,内置 VPN 硬件协处理器,实际配置支持 DES 、 3DES 、 AES 加密算法；
12 、 支持主流 P2P 、 IM 、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别。支持 BYOD 特征库,可识别 ios 版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征；
13 、 支持基于 IP 、端口等自定义协议服务。应用特征库可提供在线升级和手动升级；
14 、 支持通道化的 QoS ,支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制,并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每 IP 带宽、带宽优先级等 QoS 动作,时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；
15 、 支持用户(用户组) + 应用(应用组) + 时间等条件的组合进行多线路带宽管理；
16 、 支持应用、用户流量统计,应用流量支持趋势图、饼状图呈现,可查看某一应用的流量趋势图和其 Top 流量用户；
17 、 支持私接用户的 PPPoE 账号展现；
18 、 支持 基于用户、 MAC 、终端数量的监控和搜索；
19 、 支持状态监控、解锁操作；
20 、 支持本地认证、 APP 认证、 Radius 认证、 LDAP 认证、静态绑定、免认证、无感知认证、混合认证等,支持认证用户唯一性检查,支持绑定多个认证地址,支持设置锁定时间,支持配置强制重新认证间隔,                                                                                                    21 、 支持同步 LDAP 用户,支持标准 AD 服务器和 OPEN LDAP 服务器的用户导入,支持针对同步的用户和用户组配置策略；

22 、 支持与 AD 的自动、手动同步用户,支持定时、配置及手动同步第三方用户；                      

23 、 支持文件缓存,支持安卓和 IOS 形式的文件,文件形式不限于视频、 APP 、文本文件等；

24 、 支持 PING 、 TCP 、 DNS 探测。支持接口探测、域名探测。支持自定义间隔时间探测；

25 、 支持配置在用户上网时弹出广告页面,可自定义广告图片,支持与第三方广告联动,可配置点击广告后的返回页面和广告弹出时间；

26 、 支持 7 元组的链路负载均衡策略；支持基于域名的负载均衡策略；基于支持直连网段和特定网段的负载均衡排除；负载均衡接口支持 pppoe , dhcp ,链路聚合,物理接口等三层接口；

27 、 支持双机热备,支持主主模式、主备模式,支持同步配置、会话、运行状态、 VPN 状态、特征库,支持配置抢占模式和抢占延时,支持配置 HA 监控接口；

28 、 软、硬件 3 年原厂质保。
	

	3
	上网行为管理
	2
	台
	1 、功能采用模块化结构设计,≥ 12 个千兆电接口,≥ 12 个千兆光接口,≥ 2 个万兆 SFP+ 光口, 2U 标准机架,出厂标配 2T 硬盘,冗余电源；接口无路由 / 交换 /LAN/WAN 等固化区分,均可作为二三层接口使用,支持多桥组部署；
2 、网络吞吐量≥ 10Gbps ；最大并发连接数≥ 300 万；
3 、配置 3 年行为特征库升级授权及服务；
4 、支持静态路由、策略路由、 RIP 、 OSPF 、 ISP 路由,其中 ISP 路由支持自定义,并可提供基于应用的策略路由；
5 、接口默认属于 root ,创建 VRF 后可把接口添加到 VRF 内,一个接口只能属于一个 VRF ,不同 vrf 下的接口可以配置相同的 ip 地址；
6 、支持 4G 扩展网卡。支持在 4G 接口上运行 IPSec VPN ；
7 、接口实际配置支持 second IP 地址,每个接口要求支持至少 200 个 second IP ；支持 IPV6 ；
8 、实配 AC 功能,支持主流 P2P 、 IM 、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别。
9 、可扩展 BYOD 特征库。可识别 PC 端和移动端或通用版的互联网软件特征；
10 、可扩展 URL 分类库,支持约 100 个 URL 分类, URL 库可在线升级,支持自定义 URL 过滤,并支持URL 的模糊匹配,可广泛识别恶意网站、违法网站；                                                11 、 AC 功能具备支持通道化的 QoS 。支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制,并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每 IP 带宽、带宽优先级等 QoS 动作,时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；
12 、具备应用、用户流量统计,应用流量支持趋势图、饼状图呈现,可查看某一应用的流量趋势图和其 Top 流量用户；
13 、产品支持服务器非法外联管控,并支持服务器外联白名单地址自学习,可手工添加服务器合法外联地址；
14 、可通过扩展威胁情报安全分析授权获取支持展示全球热门和新型的威胁事件能力,支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁统计及状态、级别、描述、类型、应对措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的配置向导,通过引导方式帮助用户完成安全加固,规避威胁风险；支持通过向导式的添加的方式；                                                                                                                                                       15 、支持本地认证、 APP 认证、 Radius 认证、 LDAP 认证、静态绑定、免认证、无感知认证、混合认证等,支持认证用户唯一性检查,支持绑定多个认证地址,支持设置锁定时间,支持配置强制重新认证间隔,支持设置认证用户保活时间,支持配置认证通过后重定向 URL ；                                                                                                                        16 、支持双机热备,支持主主模式、主备模式,支持同步配置、会话、运行状态、 VPN 状态、特征库,支持配置抢占模式和抢占延时,支持配置 HA 监控接口；

17 、支持全局 WAB 攻击防护分析,按趋势图呈现攻击次数,攻击类型分部、被攻击 TOPURL ,支持基于防护策略的精准访问控制匹配次数、防盗链、 SCRF 、 CC 攻击防护统计等；

18 、软、硬件 3 年原厂质保。
	

	4
	无线准入控制系统
	2
	台
	软件模块配置要求
1. 1200 个以上终端桌面管理授权,可满足后期网络扩容升级部署；提供软件 DVD 或 CD 介质,正式授权 License ,运行在 Windows 或 Linux 操作系统上。
二、技术参数要求
1. 使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能,可避免多个客户端带来的管理不便。
2. 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控。
3. 全景拓扑:可在同一张拓扑上展示网络设备、服务器、虚拟网络设备、虚拟机等,并可展示其之间的连接关系。
4. 对于服务器或打印机、 IP 话机等哑终端的接入端口可放行,自动学习网络中服务器或打印机的 IP/MAC 地址信息,允许服务器或打印机在指定的交换机接口上面认证接入网络,在非指定区域无法接入网络,非法终端通过服务器或打印机端口接入网络时,可以根据策略让其接入端口立即关闭或延时关闭,防止终端盗用打印机等端口接入网络,提高网络接入安全。
5. 支持 PAP/CHAP/EAP-MD5/EAP-PEAP/EAP-TLS/WAPI 等认证协议,支持 USB
Key 、数字证书、 LDAP 服务器、 Windows 域管理器、 WLAN 等方式的认证及多种方式的组合鉴别；支持 LDAP 用户。
6. 提供四防软件 ( 防病毒软件、防钓鱼软件、防间谍软件、防火墙软件 ) 以及硬盘加密的协同防护能力。杀毒软件可以检查到杀毒引擎版本、病毒库版本等,可以根据版本号、更新时间来限定软件更新新鲜度,支持
延时检查杀毒软件。
7. 可以收集用户相关信息,包括不限于使用者姓名、登录名、所在计算机名、计算机域信息、客户端语言
、终端 IP 、终端 MAC 地址、接入开始时间、接入持续时间、上传下载字节数、所在设备 IP 、所在设备端口、终端所在 VLAN ,支持将相关信息在界面中分类展示。                                                                                                                                            8. 多元素绑定:支持用户名、密码与用户 IP 、 MAC 、 VLAN 、设备 IP 、设备端口、主机名、域用户、 SSID 、 IMEI 、硬盘序列号等多种元素的绑定认证,可支持多元素自动学习绑定,可限定自动学习的个数,使单账号多个终端进行自动学习绑定；
9. 支持 IP 分配策略控制和 MAC 地址变更检查,可实现一对多、多对多等绑定方式；支持自学习绑定方式,即用户第一次认证时自动获取其 IP/MAC 等绑定信息,不需要管理员人工输入；
10. 客户端可检测 IP 流量、网卡流量、广播报文流量、 TCP/UDP 连接数等异常流量,并且执行隔离、下线、提醒等管理措施,可以结合认证阻断异常流量； 

11. 支持对软件进行监控、对进程进行监控、支持对服务进行监控、支持对运行的文件进行监控。支持纯白软件管理,终端用户只能安装该纯白软件列表中的软件,不能安装该纯白软件列表之外的软件。支持 MD5 方式进程检查,支持检查运行软件的版本号。支持配置组内关系配置,与关系表示组内配置软件、进程、服务、文件必须同时满足。支持延时检查进程；
12. 外设管理及 U 盘审计:支持 USB 、软驱、光驱、串口、并口、红外、蓝牙、 1394 和 Modem 等外设的管理,可区分 USB 存储设备和非存储设备,支持离线策略,拔掉网线依然生效；支持对检测终端 USB 接 入状态进行记录和上报,如用户插拔 USB 时间、操作文件名、操作文件大小等详细信息；

13. 支持客户端的安全 ACL 和隔离 ACL ,可以与网络接入设备配合实现对终端安全检查不合规的有效隔离；

14. 支持防止内网的主机通过 3G/4G 、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的内部信息泄露。可以支持内网终端屏蔽所有网卡的外部网络访问流量,也可以支持在不连接内网时的外部网络访问。可以设置不检测不控制的特例网卡名单。对出现问题的终端支持审计。

15. 用户管理与拓扑融合:能够提供接入用户网络拓扑,在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能,便于用户的管理；

16. 支持流量审计和用户管理系统联动,可以将 IP 地址对应到用户帐号、 MAC 地址和主机名,并且支持 DHCP 环境和 NAT 环境；

17. 可通过自助平台进行预注册申请,管理员审核后即可开通用户帐号,用户可以通过自助平台对自己的用户信息进行管理,如查询、修改和密码设置等。
	

	5
	无线准入控制服务器
	2
	台
	单台配置要求
1. 配置≥ 2 颗 4210(2.2GHz/10 核 /13.75MB/85W) 或者以上的处理器；
2. 配置≥ 64GB ( 8*32GB ) DDR4 内存；
3. 配置≥ 2 块 600GB 10K 2.5in HDD 硬盘；
4. 配置 1 块独立 Raid 阵列卡,实配缓存≥ 2GB ,支持缓存数据掉电保护； 

5.配置≥ 4 个千兆电口；
6. 配置≥ 2 块冗余交流电源模块；
7. 配置标准滑轨、安全面板。

二、技术参数要求
1. 外型:机架式,≥ 2U ,标配原厂导轨；
2. Advanced ECC 先进内存保护技术及联机备用模式,最大可扩展内存 3TB ,提供 24 个 DIMM 内存插槽；
3. 可扩展至≥ 29 个 2.5 寸硬盘槽位,同时可扩展≥ 2 个 3.5 寸硬盘槽位,且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；
4. 最大支持≥ 10 个全高标准 PCIe 3.0 插槽；
5. 支持可扩展≥ 3 块双宽企业级 GPU 或 ≥ 8 块单宽 GPU 卡 ；
6. 远程管理配置不小于 1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟 KVM 功能 , 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制,包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware 、虚拟软驱、虚拟光驱等操作,提供服务器健康日记、服务器控制台录屏 / 回放功能,能够提供电源监控,可支持动态功率封顶,支持密码复杂度,有效期,支持防火墙功能,支持 3D 海洋传感器；
7. 提供 UEFI 安全启动,支持中国标准 TCM 1.0 可信计算,可配置机箱入侵侦测,在外部打开机箱时提供报警功能；
8. 为了提高服务器的安全防护能力,产品要求可支持通过 PCI-E 插槽扩展安全防护模块,具备防火墙、 IPS 、防病毒和 QoS 等防护功能；
9. 提供 3 年原厂保修服务。
10. 配置 Windows Server 2012 R2 (64bit )标准版系统；
11. 配置 SQL Server 2012 Eenterprise 企业版数据库软件。
	

	6
	万兆核心交换机
	2
	台
	一、单台基本配置要求
1. 支持主控冗余,本次配置双主控引擎； 

2. 配置 48 个千兆电口, 72 个万兆光口,配置 59 个万兆多模光模块,配置 1 根 5m 的 SFP+ 万兆堆叠电缆；
3. 配置 128 个 AP 管理授权；
4. 支持 1+1 冗余模块化电源,本次要求配置双电源。
5. 支持无线 AP 管理功能,本次配置 128 个 AP 节点管理授权。                                                                                                      二、技术参数要求
1. 性能:交换容量≥ 76Tbps, 包转发速率≥ 8640Mpps ；
2. 支持 DHCPv6 功能, IPv6 portal 功能、 IPv6 管理功能,支持基于 IPv4\IPv6 的 VXLAN 二三层互通,支持基于 IPv4\IPv6 的 VRRP 功能；                                                                 3. 硬件必须具备分布式 IPv4 线速处理,其中必须具备路由特性支持 ARP Proxy 、支持 DHCP Relay 、支持 DHCP Server 、支持静态路由、支持 RIPv1/v2 、支持 OSPFv2 、支持 IS-IS 、支持 BGPv4 、支持 OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart 优雅重启、支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略；
4. 支持虚拟化技术:可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,虚拟组内可以实现一致的转发表项,统一的管理,跨物理设备的链路聚合；
5. 支持可扩展以太网无源光网络功能,提供高可靠的 EPON 系统,支持 EPON OLT 及 10G EPON OLT 接口,支持 10G 对称和非对称 ONU ；
6. 具备多虚一功能,能够支持四虚一,故障收敛时间≤ 55ms ；                                                                                                              7. 支持“ MAC in IP ”技术,可通过三层网络实现跨数据中心大二层互联,支持 ARP 代答,未知单播和未知组播报文抑制,最大可扩展 4K 个 Vlan ；
8. 支持 EVB (Edge Virtual Bridging) ,通过 VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator)技术实现了虚拟机间流量转发,虚拟机流量监管、访问控制策略部署等问题；
9. 支持 FCoE ,通过 FCoE 和 CEE 技术的部署,可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合；                                                                          10.支持多种安全业务业务板卡和无线控制器板卡的扩展,至少包括以下业务板卡:防火墙业务模块、 IPS 业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、 NetStream 业务模块、 SSL VPN 业务模块和应用控制网关业务模块；
11. SDN 软件定义网络功能:支持 OPENFLOW 1.3 标准； 

12. 组播:支持 IGMPv1/v2/v3 、支持 IGMPv1/v2/v3 Snooping 、支持 IGMP Filter 、支持 IGMP Fast leave 、支持
PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 、支持 MSDP 、支持 AnyCast-RP 、支持 MLDv2/MLDv2
Snooping 、支持 PIM-SMv6 、 PIM-DMv6 、 PIM-SSMv6 ；
	

	7
	24 电口千兆交换机
	1
	台
	一、单台配置要求
1. 提供≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口,≥ 4 个非复用的万兆光口；
2. 配置≥ 2 个万兆多模光模块；

二、 技术参数要求
1. 交换容量≥ 330Gbps, 包转发速率≥ 100Mpps ；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、 RIP 路由协议和 OSPF 路由协议；
3. 支持 L2 ( Layer 2 ) -L4 ( Layer 4 )包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6) 地址、目的 IP(IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、 VLAN 的流分类；
4. 支持 IGMP Snooping , MLD Snooping 、支持组播 VLAN ；

5. DHCP 功能:支持 DHCP Server 、 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82 ；

6. 支持虚电缆检测功能 (VCT) ,快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；

7. 采用内置端口防雷技术,业务端口防雷能力≥ 10KV ；

8. 管理与维护:支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级,支持命令行接口( CLI ), Telnet , Console 口进行配置,支持 SNMP , WEB 网管,支持 RMON ( Remote Monitoring )。
	

	8
	48 电口千兆交换机
	25
	台
	单台配置要求
1. 提供≥ 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,≥ 4 个非复用的万兆光口；
2. 配置≥ 2 个万兆多模光模块；

二、 技术参数要求
1. 交换容量≥ 430Gbps, 包转发速率≥ 140Mpps ；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、 RIP 路由协议和 OSPF 路由协议；
3. 支持 L2 ( Layer 2 ) -L4 ( Layer 4 )包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6) 地址、目的 IP(IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、 VLAN 的流分类；
4. 支持 IGMP Snooping , MLD Snooping 、支持组播 VLAN ；
5. DHCP 功能:支持 DHCP Server 、 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82 ；
6. 支持虚电缆检测功能 (VCT) ,快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；
7. 采用内置端口防雷技术,业务端口防雷能力≥ 10KV ；
8. 管理与维护:支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级,支持命令行接口( CLI ), Telnet , Console 口进行配置,支持 SNMP , WEB 网管,支持 RMON ( Remote Monitoring )。
	

	9
	24 电口 POE 千兆交换机
	33
	台
	单台配置要求
1. 提供≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口(支持 POE+ 供电),≥ 4 个非复用的万兆光口；
2. 配置≥ 2 个万兆多模光模块；

二、 技术参数要求
1. 交换容量≥ 330Gbps, 包转发速率≥ 100Mpps ；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、 RIP 路由协议和 OSPF 路由协议；
3. 支持 L2 ( Layer 2 ) -L4 ( Layer 4 )包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6) 地址、目的 IP(IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、 VLAN 的流分类；
4. 支持 IGMP Snooping , MLD Snooping 、支持组播 VLAN ；
5. DHCP 功能:支持 DHCP Server 、 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82 ；
6. 支持虚电缆检测功能 (VCT) ,快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；
7. 采用内置端口防雷技术,业务端口防雷能力≥ 10KV ；
8. 管理与维护:支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级,支持命令行接口( CLI ), Telnet ,Console 口进行配置,支持 SNMP , WEB 网管,支持 RMON ( Remote Monitoring )。
	

	10
	高密度 AP
	37
	台
	一、 单台配置要求
1. 提供≥ 1 个 100/1000M/2.5G 电口,≥ 1 个 10/100/1000M 电口；
2. 内置智能天线、内置蓝牙 4.0 ；
3. 采用内置全向天线设计；
4. POE 供电。
二、 技术参数要求
1. 整机采用三频 6 条流设计,为保证高密接入需求,要求采用三个 5GHz 射频设计；
2. 可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；
3. 整机协商速率≥ 3.26Gbps ,整机接入用户规格≥ 1280 ；
4. 支持基于空口利用率的 SSID 自动隐藏功能,当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时, SSID 自动隐藏,为用户提供稳定可靠的无线服务；
5. 支持 WPA3 个人级方式下的终端接入；支持 WPA3 企业级模式下的终端接入功能；
6. Ipv6 支持:支持 Ipv4/Ipv6 双协议栈、 Native 原生,特别支持 Ipv6 Portal 、 Ipv6 SAVI ；
7. 安全策略: 64/128 位 WEP 、动态 WEP 、 TKIP 、 CCMP 加密；
8. 无论原有有线网络是 IPv4 还是 IPv6 ,都支持自动地与 AC 无线控制器进行注册提供 WLAN 服务,不会成为网络中的信息孤岛；
9. 配合 AC 无线控制器:支持 802.1x 认证、 MAC 地址认证、 PSK 认证、 Portal 认证等；
10. 用户隔离:支持 AP 上二层转发抑制和虚拟 AP( 多 SSID) 之间的隔离、支持报文过滤、实时频谱防护、 wIPS 探广播抑制和 SSID 隐藏；
11. 视频点播能力:整机接入≥ 120 个用户,同时点播 2M 码流的视频文件时,视频点播流畅不卡顿；
12. 网页加载能力:整机接入≥ 120 个用户,打开网页时,网页加载流畅不卡顿；
13. WIFI6 接入性能实测:采用 WiFi 6 2*2 MIMO 终端,接入 5GHz 频段,打流测试可达到 900Mbps
	

	11
	网管平台
	1
	套
	软件模块配置要求
1. 配置≥ 75 个网络管理节点的智能管理平台软件； 

2. 配置≥ 50 个无线业务管理节点组件；                                                                                          二、技术要求
1. 支持有线无线一体化管理,可统一管理 AC 、 AP 、无线终端、 PoE 交换机等设备,支持在拓扑上支持展示设备告警、状态,可以十分逼真的展示全网的网络结构；
2. 无线设备拓扑,显示 AC 与 Fit AP 间的逻辑连接关系,显示 Fit AP 当前在线 Client , AC 拓扑中支持链路显示参数,包括仅显示在线 AP 、仅显示不在线 AP 和仅显示 Rogue AP 。通过无线位置视图拓扑,可按照设备所在区域,能够在位置视图中查看 AP 设备的物理位置；
3. 支持查看 AC 与 AP 之间真实物理链路连接,提高对于排查网络故障的效率；
4. 支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态,可以导入背景图,方便管理员按需进行重点设备的重点管理；
5. 在拓扑上支持查看 AP 当前在线 Station 及详细信息,可以实现设备和用户的统一管理,支持进行Station 上线历史记录浏览；
6. 支持 Station 流量统计、 AP 流量统计、 AP 在线数统计、 Station 在线数统计、 Station 关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理；
7. 支持丰富的报表,包括 AP 可用率汇总报表、 AP 可用率明细报表、 AP 流量汇总报表、 AP 流量明细报表,热点统计报表,无线资产报表；
8. 系统内置丰富的无线业务告警,包括 AC CAPWAP 隧道建立告警、 AC CAPWAP 隧道关闭告警、AP 工作模式变更告警、 AP 配置失败告警、 AP Radio 操作状态 DOWN 告警、 AP Radio 操作状态 UP 告警等；
9. 支持用手机 app 收集无线告警；

10. 支持 FIT AP 分权管理,可以方便将管理权限下发给各个部门和单位；

11. 作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视；

12. 显示 AP 的 RF 覆盖范围:支持按信号强度、速率和信道显示 RF 覆盖范围,支持频段及类型( 11a/11b/11g/11an/11gn/11anac )的显示；

13. 支持带障碍物的 RF 覆盖显示:位置视图中可以添加障碍物,通过不同障碍物的衰减情况,绘制不规则的 RF 覆盖图形；

14. 提供向导化的配置管理工具,帮助管理员轻松完成下面配置: Radio 策略、服务策略、信噪比参数；

15. 支持无线参数 802.11 中 a\b\g\n\ac 各种协议的统一配置,一套系统可以在统一界面解决多种配置需求；

16. 服务器支持 Windows 及 Linux 操作系统,支持双机冷备或双机热备,提高系统可靠性；

17. 系统支持批量进行 AC 软件版本显示、 AC 设备软件版本升级恢复、 AC 设备配置文件备份恢复、 AC 软件下载等操作。支持通过模板的方式对设备进行批量管理,使用户快速完成网络配置。策略模板除手工设置外,还提供从文件导入和从设备导入功能,用户可以将某个策略文件快速下发到其它设备；

18. 支持 AP 接入端口管理,支持 PoE 功能的设备,可以通过禁止、使能 PoE 供电功能使 AP 重启；

19. 按指定时间控制无线射频的开闭,节约能源,降低辐射。可以按指定时间控制 AP 、 SSID 、 PoE 的开闭,从而达到控制无线用户上网时间效果；

20. 定期采集功耗指标形成报表,分析能耗趋势及节能效果。
	

	12
	超融合系统硬件
	4
	套
	1 、规格:≥ 2U 的机架式服务器,可放入 42U 标准机柜；
2 、处理器: CPU : 2 颗 ≥ 2.3 GHZ 核心≥ 16 核；
3 、内存:配置≥ 128GB DDR4 内存；内存插槽数量≥ 24 个,最大内存可扩展至 2TB ；具备内存回收机制,保障服务器的性能。
4 、硬盘:配置≥ 9 块 3.5 寸 6T SATA 数据盘、≥ 1 块 240G SSD 系统盘、≥ 2 块 960G SSD 缓存盘, 配备≥ 12 块 2.5/3.5 寸硬盘槽； 

5 、设备最多支持≥ 9 个 pcie3.0 插槽,最大可支持 3 个高性能 GPU 卡。配备≥ 4 个千兆电口和 2 个万兆光口(包含 2 个万兆多模光模块)；配置冗余电源；
6 、 RAID 功能:提供 raid 0/1/5/6 ；
7 、设备包含免费 3 年硬件保修服务。
	

	13
	超融合服务器软件
	1
	套
	1 、虚拟机可以实现物理机的全部功能,如具有自己的资源(内存、 CPU 、网卡、存储),可以指定单独的 MAC 地址等。
2 、虚拟化内核基于 KVM 底层开发,支持并配置动态资源扩展功能,系统将自动评估虚拟机的性能情况,当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加 CPU 和内存资源,确保业务持续高效运行。
3 、支持配置内存回收机制,实现虚拟化平台内存资源的动态复用,保障虚拟机的性能。
4 、支持虚拟机的无代理备份,能提供至少 2000 个虚拟机的高性能备份功能,支持至少 5000T 的备份数据容量的许可,可将直接将虚拟机备份到磁盘,并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复。
5 、支持虚拟机的 HA 功能。当物理服务器发生故障时,该物理服务器上的所有虚拟机,可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动,保障业务连续性。
6 、支持无代理跨物理主机的虚拟机 USB 映射,需要使用 USB KEY 时,无需再虚拟机上安装客户端插件,且虚拟机迁移到其它物理主机后,仍能正常使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源。
7 、支持纳管第三方主流虚拟化平台,提供对 Vmware 平台上的虚拟机进行管理。
8 、支持双向迁移,可将 VMware 虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上,也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到 VMware vCenter 的集群中。
9 、采用分布式管理架构,管理平台不依赖于单一虚拟机或物理机部署,采用分布式架构保障平台。
10 、虚拟化管理平台具备监控功能,对资源池中 CPU 、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。
11 、支持设置告警类型(紧急和普通)、告警内容(集群、主机、虚拟机、 CPU 、内存、磁盘),针对告警信息平台可自动给出告警处理建议,同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。
12 、支持在管理界面提供基础的命令行功能,通过命令行可以进行基础的排障操作,简化用户运维操作。
	

	14
	超融合网络软件
	1
	套
	1. 提供大屏展示功能,可直观看到当前整个数据中心业务状态。
2. 支持对 oracle 、 sqlserver 、 Weblogic 数据库及中间件监控,实现对数据库的语句的故障定位排错,执行时延分析；
3. 主动探测业务系统,实时监控业务可用性,当业务出现故障时,通过多种方式(短信、邮箱)告知管理员进行排障。
4. 提供虚拟机报表功能,可以导出 TOPN 的虚拟机进行 1 年以内的性能分析与趋势分析报表。
5. 分布式防火墙能够基于虚拟机进行 2-4 层安全防护,以虚拟机为单位的安全策略部署,即使改变虚拟机的 IP 地址信息,安全策略依然生效。
6. 分布式防火墙提供实时拦截日志显示,以及支持“数据直通 ByPass ”功能,出现问题快速定位问题。
7. 支持配置虚拟路由器 3000 台或者无限制,虚拟路由器支持 HA 功能,当虚拟路由器运行的主机出现故障。
	

	15
	超融合存储软件
	1
	套
	1. 支持存储虚拟化功能,无需安装额外的软件,在一个统一的管理平台上使用 License 激活的方式即可开通使用,本次配置 8 颗虚拟化存储服务器 CPU 授权,存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构,减少底层开销,提升性能。
2. 采用分布式架构设计,由多台物理服务器组成分布式存储集群,通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展( Scale-Out 架构),扩容过程保证业务零中断。
3. 支持存储分卷功能,以物理主机为单位划分为不同的存储卷,如高性能卷,大容量卷,全闪存卷等,可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上；
4. 虚拟存储集群支持 iSCSI 接口的访问,允许外部物理主机通过标准的 iSCSI 接口访问虚拟存储,实现 Server SAN 和 IP SAN 的融合,能够使存储资源的利用率发挥到最大价值；
5. 支持多副本冗余功能,支持 2 个或以上副本,副本互斥地保存在集群的不同节点,单个主机或者磁盘故障,确保数据依旧正常访问。
	

	16
	超融合万兆存储交换机
	1
	套
	1. ≥ 24 个万兆光口,≥ 2 个 QSFP+ 光接口；≥ 1 个 Console 口,提供≥ 2 个业务槽位；
2. 工作温度: 0 ℃ ~ 40 ℃ ,存储温度: -40℃ ~ 70 ℃
3 .交换性能:≥ 1.2Tbps/12.6Tbps ,包转发率:≥ 420Mpps
4 、支持胖瘦一体化,支持智能交换机和普通交换机两种工作模式,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换
5 、可通过配置静态 IP 地址, DHCP Option43 方式, DNS 域名等方式发现控制器平台
6 、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换
7 、支持 STP 、 RSTP 、 MSTP 协议,支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping
8 、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术:当 EEE 使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的。
9 、支持≥ 32K MAC 地址,支持 MAC 地址自动学习
10 、 支持 M-LAG 技术,跨设备链路聚合,配对的设备有独立的控制平面；
11 、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；
12 、支持防网关 ARP 欺骗,管理员分级管理,支持防止 DOS 、 ARP 攻击功能；
13 、支持通过 APP 进行远程管理,并且可以修改交换机网络配置；
14 、支持通过在控制器平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看,包括交换机的端口状态及配置、 vlan 信息；
15 、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭；
16 、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情；
17 、支持终端的 MAC 与交换机端口变更检测；
18 、支持交换机端口终端类型变更后,通过 APP 、短信告警。
	

	17
	网络访问策略可视化平台
	1
	套
	1 、平台至少可接入 5 台主要安全设备。
2 、支持业界主流的国内外防火墙设备,如天融信、网神 360 、思科、 Huawei 、 Hillstone 、 Cisco 、 Fortinet 、 H3C 、迈普、 Juniper 、深信服、 F5 等品牌；
3 、支持策略配置管理功能: SSH 、 Telnet 、 https 等方式登录到设备上进行配置采集,也可以通过 API接口从设备上或 CMDB 中获取或接收配置；
4 、支持网络中防火墙、路由器、交换机、负载均衡等设备策略配置信息和路由信息的自动提取与归一化解析,包括对网络访问路径和数据安全产生影响的设备接口与安全域、安全策略、 NAT 策略、路由信息,使得采用不同语法的策略配置数据实现统一的、标准化的展示；
5 、支持并统一策略台账集中展示,支持进行自定义查询,包括全局防火墙策略列表查询,根据策略查询条 件在所有被管防火墙策略中进行查找匹配,如五元组查询、 NAT 策略查询,并能通过报表订阅功能自动输出可供下载的报表；
6 、支持策略列表以及策略查询结果按归一化方式进行导出；
7 、支持策略配置变更监控和告警输出,变更详情支持条目化和文本对比两种展现方式；变更告警支持邮件通知；
8 、支持被防火墙的策略配置信息进行优化检查,检查类型包括:隐藏策略、冗余策略、可合并策略、空策略和过期策略、未被引用的对象； 

9 、隐藏策略检查标准:同一策略集内,一条高优先级策略的源地址、目的地址、服务对象、时间对象完全包含或等于另外一条低优先级策略的源地址、目的地址、服务对象、时间对象,不管动作是否一致或相反；
10 、冗余策略检查标准:同一策略集内,一条低优先级策略的源地址、目的地址、服务对象、时间对象、老化时间(长短链接)完全包含高优先级另外一条策略的源地址、目的地址、服务对象,时间对象、老化时间,并且动作相同；
11 、可合并策略检查标准:同一策略集内,指两条源域、目的域以及动作相同的策略,源地址、目的地址、服务对象、时间对象四个元素只有一项不相同,其余均相同；
12 、空策略检查标准:策略引用的源地址对象、目的地址对象或服务对象有为空的对象,此类策略在实际应用中是不会被匹配；
13 、过期策略检查标准:策略中会包含时间对象,当时间对象过期后,该策略会显示为过期策略；
14 、空对象检查标准:只有对象名,对象内容为空；
15 、未被应用对象检查标准:未被安全策略、 ACL 策略和 NAT 策略所引用的对象；
16 、基于防火墙策略命中日志分析,支持安全策略的历史命中次数统计和分析功能,并支持源地址、目的地址、目的端口等维度对安全策略利用率进行分析,用于实现对 ANY 、宽松策略的逐步收敛和缩紧；
17 、支持策略三元组(源地址、目的地址、目的端口)利用率统计分析。以源地址利用率分析为例,支持分析统计周期内安全策略源地址中命中过的原子 IP 数与安全策略中源地址所含原子 IP 总数的百分比；
18 、支持策略三元组(源地址、目的地址、目的端口)命中数统计,支持安全策略命中趋势分析,通过趋势图的方式展现出分析统计周期内各细分时间段安全策略的命中数。
	

	18
	Web 防护设备
	1
	套
	性能参数:
1 、性能指标:网络层吞吐量≥ 6Gbps ,应用层吞吐量≥ 430Mbps ； 并发连接数≥ 180W ,新建连接数≥ 6W ；
2 、硬件指标:产品采用多核并行处理架构, 1U 规格；存储≥ SSD 64GB ；单电源；标配≥ 6 个千兆电口,≥ 4 个千兆光口；
3 、提供 3 年产品质保和软件升级服务；

功能参数:
1 、支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式,具备链路故障检测功能,通过 ARP 、 DNS 、 PING 协议等方式检测目标主机的可达性,确认接口链路是否有效,并可自定义检测频率；
2 、支持多链路负载路由,支持基于源地址 / 目的地址、协议类型、 ISP 以及国家 / 地区来进行选路的策略路由选路功能；
3 、访问控制规则支持模拟策略匹配,输入源目的 IP 、端口、协议五元组信息,模拟策略匹配方式,给出最可能的匹配结果,方便排查故障,或环境部署前的调试；

4 、能够识别管控的应用类型超过 1200 种,应用
识别规则总数超过 10000 条；支持基于应用类型,网站类型,文件类型进行带宽分配和流量控制,支持基于时间、认证用户和 VLAN 进行流量控制；
5 、支持 Land 、 Smurf 、 Fraggle 、 WinNuke 、 Ping of Death 、 Tear Drop 、 IP Spoofing 攻击防护,支持 SYN Flood 、 IPv4 和 IPv6 ICMP Flood 、 UDP Flood 、 DNS Flood 、 ARP Flood
攻击防护,支持 IP 地址扫描,端口扫描防护,支持 ARP 欺骗防护功能、支持 IP 协议异常报文检测和 TCP 协议异常报文检测；

6 、支持口令暴力破解防护,至少包含 FTP 、 Web 、 Weblogic 、 Zabbix 、 Wordpress 、 Tomcat 等组件,并支持自定义 FTP 和 Web 的爆破阈值设置；
7 、支持 Cookie 攻击防护,支持检测到篡改时将 cookie 替换为 * ,支持自定义需要防护的 Cookie 属性范围,包括防护所有 Cookie 属性、防护指定 Cookie 属性、不防护指定 Cookie 属性；
8 、支持自定义 Web 应用防护规则,通过基于正则表达式自定义规则匹配方向、动作、字符串、危险等级、动作、攻击影响、描述等；
9 、支持漏洞防扫描,包括 404 页面检测、 WAF 规则拦截频率检测、目录访问频率检测、使用不常见的 HTTP 请求方法、匹配强弱规则扫描、敏感文件扫描等扫描行为特征,支持自定义封锁扫描 IP 封锁时间、支持隐藏服务器信息；
10 、支持自动生成安全风险报表,报表内容体现被保护对象的整体安全等级,发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计,具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；                                                                             11 、产品支持对常见 Web 应用攻击防御,攻击类型至少支持跨站脚本( XSS )攻击、 SQL 注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、 WEBSHELL 、网站扫描、 网页木马等类型,产品预定义 Web 应用漏洞特征库超过 4000 种；                                                                                                                                                      12 、可提供最新的威胁情报信息,能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测,发现问题后支持一键生成防护规则； 

13 、支持采用 AI 检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测,给出基于 AI 技术的病毒检测报告；
14 、支持网站防篡改功能,可防止攻击者篡改文件系统。支持实时漏洞分析,有效识别黑链 / 漏洞风险等行为,避免用户网页资源被滥用；
15 、支持应用控制策略生命周期管理,包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号,并对变更内容记录日志。
	

	（二）外网

	1
	24 电口千兆交换机
	6
	台
	单台配置要求
1. 提供≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口,≥ 4 个非复用的千兆光口；

二、技术参数要求
1. 交换容量≥ 330Gbps, 包转发速率≥ 96Mpps ；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、 RIP 路由协议和 OSPF 路由协议；
3. 支持 L2 ( Layer 2 ) -L4 ( Layer 4 )包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4/IPv6) 地址、目的 IP(IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、 VLAN 的流分类；
4. 支持 IGMP Snooping , MLD Snooping 、支持组播 VLAN ；
5. DHCP 功能:支持 DHCP Server 、 DHCP Client 、 DHCP Relay 、 DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82 ；
6. 支持虚电缆检测功能 (VCT) ,快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；
7. 采用内置端口防雷技术,业务端口防雷能力≥ 10KV ；
8. 管理与维护:支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级,支持命令行接口( CLI ), Telnet 。
	

	2
	千兆多模光模块
	6
	块
	光模块 -SFP-GE- 多模模块 -(850nm,0.55km,LC)
	

	3
	防火墙
	1
	台
	1. 机架式独立硬件设备,系统硬件为全内置封闭式结构,稳定可靠,加电即可运行,启动过程无须人工干预；最大功率≤ 120W ；支持硬件 Bypass 模块,在设备断电、重启时,可自动切换到 Bypass 状态,当设备恢复时,可自动切换回工作状态；
2. 标配端口:≥ 12 个千兆电接口,≥4 个千兆光接口； 1U 标准机架,配置 3 年防病毒、 3 年防攻击、 3 年上网行为管理、原厂 3 年维保服务；
3. 网络吞吐率≥ 5Gbps ,并发连接数≥ 100 万,每秒新建连接数≥ 2 万, SSL VPN 并发用户不低于 750, IPSec VPN 隧道数不少于 1000 ；
4. 支持路由模式、透明(网桥)模式、混模式,支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；
5. 支持静态路由、策略路由、 RIP 、 OSPF 、 ISP 路由,其中 ISP 路由支持自定义,并可提供基于应用的策略路由；
6. 支持 4G 扩展网卡,支持在 4G 接口上运行 IPSecVPN ；
7. IPsecVPN 设置可通过集中管理软件下发,设备向集控注册后,可通过模版下发的方式实现 VPN 零设置上线；
8.BYOD 特征库,可识别 PC 端和移动端或通用版的互联网软件特征；
9. 支持通道化的 QoS ,支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制,并支持设置保障带宽、 限制带宽、带宽借用、每 IP 带宽、带宽优先级等 QoS 动作,时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；
10. 具有应用、用户流量统计,应用流量支持趋势图、饼状图呈现,可查看某一应用的流量趋势图和其 Top流量用户；
11. 支持展示全球热门和新型的威胁事件,支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的设置向导,通过引导方式帮助用户完成安全加固,规避威胁风险；支持通过向导式的添加的方式,新增防护措施,减轻管理员的运维工作量。
	

	4
	网管平台
	1
	套
	软件模块配置要求
1. 配置≥ 75 个网络管理节点的智能管理平台软件； 

二、技术要求
1. 支持可扩展有线无线一体化管理,可统一管理 AC 、 AP 、无线终端、 PoE 交换机等设备,支持在拓扑上支持展示设备告警、状态,可以十分逼真的展示全网的网络结构；
2. 支持可扩展无线设备拓扑,显示 AC 与 Fit AP 间的逻辑连接关系,显示 Fit AP 当前在线 Client , AC 拓扑中支持链路显示参数,包括仅显示在线 AP 、仅显示不在线 AP 和仅显示 Rogue AP 。通过无线位置视图拓扑,可按照设备所在区域,能够在位置视图中查看 AP 设备的物理位置；
3. 支持可扩展查看 AC 与 AP 之间真实物理链路连接,提高对于排查网络故障的效率；
4. 支持可扩展自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态,可以导入背景图,方便管理员按需进行重点设备的重点管理；
5. 支持可扩展在拓扑上支持查看 AP 当前在线 Station 及详细信息,可以实现设备和用户的统一管理,支持进行 Station 上线历史记录浏览；
6. 支持可扩展支持 Station 流量统计、 AP 流量统计、 AP 在线数统计、 Station 在线数统计、 Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理；
7. 支持可扩展丰富的报表,包括 AP 可用率汇总报表、 AP 可用率明细报表、 AP 流量汇总报表、 AP 流量明细报表,热点统计报表,无线资产报表；
8. 支持可扩展系统内置丰富的无线业务告警,包括 AC CAPWAP 隧道建立告警、 AC CAPWAP 隧道关闭告警、 AP 工作模式变更告警、 AP 配置失败告警、 AP Radio 操作状态 DOWN 告警、 AP Radio 操作状态 UP 告警等；
9. 支持可扩展用手机 app 收集无线告警；
10. 支持可扩展 FIT AP 分权管理,可以方便将管理权限下发给各个部门和单位；
11. 支持可扩展作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视；
12. 支持可扩展显示 AP 的 RF 覆盖范围:支持按信号强度、速率和信道显示 RF 覆盖范围,支持频段及类型( 11a/11b/11g/11an/11gn/11anac )的显示；
13. 支持可扩展带障碍物的 RF 覆盖显示:位置视图中可以添加障碍物,通过不同障碍物的衰减情况,绘制不规则的 RF 覆盖图形；
14. 提供向导化的配置管理工具,帮助管理员轻松完成下面配置: Radio 策略、服务策略、信噪比参数；
15. 支持可扩展无线参数 802.11 中 a\b\g\n\ac 各种协议的统一配置,一套系统可以在统一界面解决多种配置需求；
16. 服务器支持 Windows 及 Linux 操作系统,支持双机冷备或双机热备,提高系统可靠性；
17. 系统支持可扩展批量进行 AC 软件版本显示、 AC 设备软件版本升级恢复、 AC 设备配置文件备份恢复、 AC 软件下载等操作。支持通过模板的方式对设备进行批量管理,使用户快速完成网络配置。策略模板除手工设置外,还提供从文件导入和从设备导入功能,用户可以将某个策略文件快速下发到其它设备；

18. 支持可扩展 AP 接入端口管理,支持 PoE 功能的设备,可以通过禁止、使能 PoE 供电功能使 AP 重启；
19. 可扩展按指定时间控制无线射频的开闭,节约能源,降低辐射。可以按指定时间控制 AP 、 SSID 、 PoE 的开闭,从而达到控制无线用户上网时间效果；
20. 定期采集功耗指标形成报表,分析能耗趋势及节能效果；
21. 可扩展通过无线链路 RF ping 、有线链路 NQA 、 AP 频谱分析对接入过程或者链路状况进行诊断,帮助解决移动终端接入 WLAN 失败或接入 WLAN 后链路不稳定问题；
22. 通过人性化的优化向导设置,建立网络评估任务对无线网络运行状况进行评估,了解 WLAN 网络运行状况；生成基于拓扑, AP ,终端三个维度的网络优化报告,发现薄弱区域,确认需要补点的位置,通过专 业报表给未来网络优化提供建议；
23. 支持 Cisco/Aruba 设备管理,包括包括 AC 、 Fit AP 、移动终端等的管理、信息展示和基础的 WLAN 配置；
24. 支持第三方系统通过 SOAP 和 restful 协议调用,实现与 WSM 系统的对接,获取无线设备的相关信息；提供设备基本信息、设备性能、流量、告警数据等丰富接口。
三、硬件服务配置:
（一）单台配置要求
1. 配置≥ 2 颗 4210(2.2GHz/10 核 /13.75MB/85W) 或者以上的处理器；
2. 配置≥ 64GB ( 8*32GB ) DDR4 内存；
3. 配置≥ 2 块 600GB 10K 2.5in HDD 硬盘；
4. 配置 1 块独立 Raid 阵列卡,实配缓存≥ 2GB ,支持缓存数据掉电保护； 

5. 配置≥ 4 个千兆电口；
6. 配置≥ 2 块冗余交流电源模块；
7. 配置标准滑轨、安全面板。

二、技术参数要求
1. 外型:机架式,≥ 2U ,标配原厂导轨；
2. Advanced ECC 先进内存保护技术及联机备用模式,最大可扩展内存 3TB ,提供 24 个 DIMM 内存插槽；
3. 可扩展至≥ 29 个 2.5 寸硬盘槽位,同时可扩展≥ 2 个 3.5 寸硬盘槽位,且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；
4. 最大支持≥ 10 个全高标准 PCIe 3.0 插槽；
5. 支持可扩展≥ 3 块双宽企业级 GPU 或 ≥ 8 块单宽 GPU 卡 ；
6. 远程管理配置不小于 1Gb 独立的远程管理控制端口,配置虚拟 KVM 功能 , 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制,包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware 、虚拟软驱、虚拟光驱等操作,提供服务器健康日记、服务器控制台录屏 / 回放功能,能够提供电源监控,可支持动态功率封顶,支持密码复杂度,有效期,支持防火墙功能,支持 3D 海洋传感器；
7. 提供 UEFI 安全启动,支持中国标准 TCM 1.0 可信计算,可配置机箱入侵侦测,在外部打开机箱时提供报警功能；
8. 为了提高服务器的安全防护能力,设备可支持通过 PCI-E 插槽扩展安全防护模块,具备防火墙、 IPS 、防病毒和 QoS 等防护功能；
9. 提供 3 年原厂保修服务。
10. 包含平台服务器操作系统。
	

	5
	路由器
	1
	台
	单台配置要求
1. 配置≥ 2 个千兆 WAN 口,≥ 4 个千兆 LAN 口；
2. 满足以上端口需求之后,剩余的业务板卡扩展槽位数量≥ 2 个；
3. 内置交流电源；

二、技术参数要求
1. 性能:包转发能力≥ 2Mpps ；
2.IPv4 路由:支持静态路由；动态路由协议: RIPv1/v2 、 OSPFv2 、 BGP 、 IS-IS ；路由迭代、路由策略、 ECMP (等价多路径)；组播路由协议: IGMPV1/V2/V3 , PIM-DM , PIM-SM , MBGP ,
MSDP ；
3.IPV6 路由:支持 Ipv6 ND , Ipv6 PMTU , Ipv6 FIB , Ipv6 ACL , NAT-PT , Ipv6 隧道, 6PE、 DS-LITE ； IPv6 隧道技术:手工隧道,自动隧道, GRE 隧道, 6to4 , ISATAP ；支持静态路由；动态路由协议: RIPng , OSPFv3 , IS-ISv6 , BGP4+ ； IPv6 组播协议: MLD V1/V2 , PIM-DM , PIM-SM ；
4. 支持虚拟化特性,将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；
5. 上网行为审计功能:支持记录终端用户访问互联网的日志,包括:用户名、源 / 目的 IP 地址、时间、访问的域名、 URL ；
6. 应用识别控制:支持对 PC 、移动终端常见互联网应用识别,并能够针对应用下发过滤和限速控制策略；
7.URL 过滤黑名单:支持对终端用户域名访问控制功能；
8. 支持划分安全域,用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口,支持对已知网络攻击进行安全防御,提高网络安全性；
9. 支持无线控制器功能。支持分层 AC ,支持管理与流量转发控制相分离的分布式分层 AC ；
10. 支持 ADVPN 、 GDVPN 、 SSL VPN 功能；
11. 支持 Web cache 下载缓存技术:针对指定文件类型的 HTTP 下载流量进行缓存加速,首次下载是进行缓存,针对相同文件重复下载时,直接从设备缓存发送至客户端,节约广域网链路带宽,提升客户端HTTP下载速度的效果。
	

	（三）智能设备专网

	1
	核心交换机
	1
	台
	单台基本配置要求
1. 支持主控冗余,本次要求配置双主控引擎； 

2. 提供业务板槽位≥ 7 个,可配置≥ 112 个 2.5G 非对称千兆光口,≥ 56 个万兆光口。本次实配≥ 32 个万兆光口、≥ 32 个 2.5G 光网络 gpon 端口,实际配置≥ 32个万兆多模光模块,配置≥ 32 个 2.5G 非对称千兆光模块；
二、技术参数要求
1. 交换转发时延:具有较低的转发时延。 100Mbit/s 以太网端口发送 64Byte 以太网数据包,时延不超过 20 μ s 。
2. 支持 DHCP option82 、 DHCP 中继, IPv4 和 IPv6 双栈, IPv6 二层和三层转发；                                                                                                   3. 支持静态路由 , RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+ ；
4. 组播:支持 IGMP v2/v3 、 IGMP Proxy/Snooping 、 MLD v1/v2 、 MLD Proxy/Snooping 、基于 VLAN 的 IPTV 组播、 IPv4 PIM 和 PIM-SSM ；
5. 支持以太网无源光网络功能,提供高可靠的 PON 系统,支持 PON OLT 及 10G PON OLT 接口,支持10G 对称和非对称 ONU 。本次实际提供配套 1:8 分光器；
6. 2.5G 非对称千兆口实际上行速率不低于 1.2Gbit/s ,下行速率不低于 2.4Gbit/s
7. 流量分类、优先级处理、基于 trTCM 的流量监管、 WRED 、流量整形、 HQoS 。
	

	2
	24 电口千兆交换机
	1
	台
	单台配置要求
1. 提供≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口,≥ 2 个非复用的 2.5G 非对称千兆光口 ；

二、 技术参数要求
1. 支持 802.1x 认证；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由；
3. 支持 MAC 地址管理、 VLAN 属性管理、 Flow Bundle 、 VLAN+MAC 转发、协议报文透传；
4. 支持 IGMP v2/v3 、 IGMP Proxy 、 IGMP Snooping 、 MLD Proxy 、 MLD Snooping 、组播 CAC ；
5. DHCP 功能:支持 DHCP Option82 和 DHCP Option82 ；
6. 支持防御 MAC 地址漂移、防御 MAC 地址欺骗、防御 IP 地址欺骗；
7. 运行环境温度: -40 ℃ ～55 ℃ ；
8. 管理与维护:支持命令行接口( CLI ), Console 口进行配置。
	

	3
	24 电口 POE 千兆交换机
	24
	台
	单台配置要求
1. 提供≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网电口,≥ 2 个非复用的 2.5 千兆光口 ；

二、 技术参数要求
1. 电口支持 PoE++ ,每个 PoE++ 端口最大支持 60W ,整机总功率最大支持 840W ；
2. 路由协议支持 IPv4 静态路由；
3. 支持 MAC 地址管理、 VLAN 属性管理、 Flow Bundle 、VLAN+MAC 转发、协议报文透传；
4. 支持 IGMP v2/v3 、 IGMP Proxy 、 IGMP Snooping 、 MLD Proxy 、 MLD Snooping 、组播 CAC ；
5. DHCP 功能:支持 DHCP Option82 和 DHCP Option82 ；
6. 支持防御 MAC 地址漂移、防御 MAC 地址欺骗、防御 IP 地址欺骗；
7. 运行环境温度: -40 %%d C ～55 %%d C
8. 管理与维护:支持命令行接口( CLI ), Console 口进行配置。
	

	4
	千兆多模光模块
	25
	块
	2.5G 非对称千兆光模块
	

	5
	防火墙
	1
	台
	机架式独立硬件设备,系统硬件为全内置封闭式结构,稳定可靠,加电即可运行,启动过程无须人工干预；最大功率≤ 120W ；支持硬件 Bypass 模块,在设备断电、重启时,可自动切换到 Bypass 状态,当设备恢复时,可自动切换回工作状态；
2. 标配端口:≥ 12 个千兆电接口,≥ 4 个千兆光接口； 1U 标准机架,配置 3 年防病毒、 3 年防攻击、 3 年上网行为管理、原厂 3 年维保服务；
3. 网络吞吐率≥ 5Gbps ,并发连接数≥ 100 万,每秒新建连接数≥ 2 万, SSL VPN 并发用户不低于 750, IPSec VPN 隧道数不少于 1000 ；
4. 支持路由模式、透明(网桥)模式、混模式,支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换无需重启设备；支持镜像和被镜像；

5. 支持静态路由、策略路由、 RIP 、 OSPF 、 ISP 路由,其中 ISP 路由支持自定义,并可提供基于应用的策略路由；

6. 支持 4G 扩展网卡,支持在 4G 接口上运行 IPSecVPN ；

7. IPsecVPN 设置可通过集中管理软件下发,设备向集控注册后,可通过模版下发的方式实现 VPN 零设置上线；

8.BYOD 特征库,可识别 PC 端和移动端或通用版的互联网软件特征；

9. 支持通道化的 QoS ,支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制,并支持设置保障带宽、 限制带宽、带宽借用、每 IP 带宽、带宽优先级等 QoS 动作,时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；

10. 具有应用、用户流量统计,应用流量支持趋势图、饼状图呈现,可查看某一应用的流量趋势图和其 Top流量用户；

11. 支持展示全球热门和新型的威胁事件,支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的设置向导,通过引导方式帮助用户完成安全加固,规避威胁风险；支持通过向导式的添加的方式,新增防护措施,减轻管理员的运维工作量。
	

	六、无线对讲系统

	(一)消防控制室

	1
	数字中继台
	1
	套
	频率范围: 136-174MHz ；信道容量 64 ； RF 输出功能率 1-50M 。
	

	2
	合路器
	1
	套
	发射 8 合路器
	

	3
	分路器
	1
	套
	接收 8 分路器
	

	4
	宽带大功率双工器
	4
	套
	宽通双工器
	

	5
	数字对讲机
	30
	个
	功率输出 -1-4W ( UHF ) 1-5W ( VHF )；频率 -136-174MHz , 403-470MHz ；信道数 32
	

	(二)地上

	1
	耦合分配器
	11
	个
	射频耦合器
	

	2
	室内天线
	26
	个
	射频美化吸顶天线
	

	3
	射频同轴电缆
	1300
	米
	50 欧母 射频同轴电缆
	

	4
	附件
	1
	批
	端子接口、支架等
	

	(二)地下

	1
	耦合分配器
	6
	个
	射频耦合器
	

	2
	室内天线
	12
	个
	射频美化吸顶天线
	

	3
	射频同轴电缆
	1100
	米
	50 欧母 射频同轴电缆
	

	4
	附件
	1
	批
	端子接口、支架等
	

	七、公共广播系统

	（一）前端

	一）消防控制室

	1
	网络广播中心
	1
	台
	MAG6182II
	

	2
	播放器
	1
	台
	MP9807C
	

	3
	数字调谐器
	1
	台
	MP9808R
	

	4
	广播寻呼话筒
	1
	只
	CM10
	

	5
	网络监听扬声器
	1
	台
	MAG6463
	

	6
	网络广播寻呼站台
	1
	台
	MAG6588
	

	7
	三十二路消防联动网络模块
	1
	块
	MAG6416II
	

	8
	时序电源控制器
	1
	台
	MP9823S
	

	9
	管理电脑
	
	台
	与信息导引及发布系统共用
	

	10
	立式机柜
	1
	台
	MP40U
	

	二)公共过道(地上)

	1
	一路音频输出终端
	10
	台
	MAG6801
	

	2
	广播功放 (120w)
	8
	台
	MP310P
	

	3
	广播功放 (250w)
	2
	台
	MP610P
	

	4
	带阻燃后罩天花喇叭
	99
	只
	DSP901
	

	5
	低烟无卤六类非屏蔽双绞线
	1
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	6
	广播音箱线
	2000
	米
	ZR-RVV2*2.5mm2
	

	7
	镀锌钢管
	1800
	米
	JDG20
	

	8
	附件
	1
	批
	
	

	三)地下室

	1
	一路音频输出终端
	2
	台
	MAG6801
	

	2
	四路音频输出终端
	2
	台
	MAG6804
	

	3
	广播功放 (250w)
	4
	台
	MP610P
	

	4
	壁挂式音箱
	45
	只
	额定功率: 10W
	

	5
	低烟无卤六类非屏蔽
双绞线
	1
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	6
	广播音箱线
	1300
	米
	ZR-RVV2*2.5mm2
	

	7
	镀锌钢管
	1200
	米
	JDG20
	

	8
	附件
	1
	批
	
	

	八、信息导引及发布系统

	1
	电子屏
	15
	台
	1. 分辨率: 3840 X 2160 ；色域覆盖率 : ≥ 28%(min) ；刷新率≥ 60HZ ；亮度≥ 200nits(Typ) ；动态响应≥ 8ms ；对比度: 1200 : 1 ； CPU:A73 X 2+A53 X 2
2. 液晶尺寸:≥ 49 寸,嵌入式一体化设计,内置播放控制板,无需外接电脑。
3. 内嵌播放端系统软件,可显示多个当前要就诊的号码、患者姓名、门诊类别、接诊医生姓名、诊室号；可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示,也可设置主副屏分别显示。
	

	2
	查询机终端
	12
	台
	1. 显示模组:≥ 32 寸高清液晶, inches 背光。 GPU ≥ 四核或更优配置
2. 内存 ≥ DDR3 2GB 或更优配置
3. 存储 8GBeMMC FLASH 或更优配置
4. 操作系统 Android 7.1
5. 触摸类型 电容式
6. 触摸点数 10 点或更优配置
7. 输入方式 手指、主动 / 被动电容笔图片 扩展名 JPG 、 JPEG 、 BMP 、 PNG 等图片格式音频 扩展名 MP3 音频格式视频 扩展名封装 MPEG1 、 MPEG2 、 MPEG4 、 H.264 、 WMV 、 MKV 、 TS 、 flv 等主流视频格式显示方向 竖向显示 \ 横向显示 OSD 语言 中文 \ 英文。
8. 内嵌多媒体互动系统播放软件。
	

	3
	显示器壁挂支架
	15
	个
	
	

	4
	一层病房综合楼主门厅 LED 显示屏
	24.42
	平方米
	显示屏总体要求
采用室内高清全彩色屏,显示尺寸: 24.73 m2 ± 0.5 m2 。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息,屏幕整体是一独立封闭结构,外观造型美观,与周围环境风格相融洽。整屏分辨率≥
2688*1472
二、显示屏基本参数
1 、像素结构: SMD2121
2 、像素间距: 2.5mm
3 、像素密度: 160000 点 / m2
4 、像素组成: 1R1G1B
5 、模组尺寸: 320mm X 160mm %%p 3mm
6 、模组分辨率: 128 X 64                                                                                                                                                       三、显示屏主要技术参数
1. 单点亮度校正 : 支持
2. 单点颜色校正 : 支持
3. 显示屏亮度( cd/ m2 ) : ≥ 900 (可调)
4. 水平视角(度)≥ 160                                                                     5. 垂直视角(度)≥ 160
6. 刷新率 (Hz): ≥ 3840Hz ,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现
7. 换帧频率 : ( Hz ) 50/60
8. 驱动方式 :1/32 扫,恒流驱动
9. 最大功耗 : ≤( W m2 ) 600
10. 平均功耗 : ≤( W/ m2 ) 200                                                                                                                                                   11. RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度,通过对“红Gamma ”、“绿 Gamma ”、“蓝Gamma ”分别进行调节,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,使画面更加真实,提高色彩调节的灵活性；                                                                                                   12. 可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
13. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量,记录错误包数,协助排除网络通讯隐患；

14. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地,

15. 软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

16. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中,当其中一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作；

17. 在控制软件上,可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

18. 接收卡出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；；

19. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数,其中一份作为备份参数；

20. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断,屏体工作状态,无需软件；

21. 无需转接板,单卡自带 HUB320 或者 HUB75E 接口,更加稳定。                                                                                                                                 四、视频处理器

1. 支持常见的视频接口,包括 1 路 3G-SDI (选配), 2 路 HDMI1.4 , 1 路 DVI ,支持音频输入输出。

2. 支持 3 画面显示, 3 个窗口任意布局。

3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。

4. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节。

5. 支持设备间备份设置。

6. 视频输出最大带载高达 650 万像素,最高 8192 ,最宽 10240 。

7. 支持带载屏体亮度调节,通过旋钮可实现 100 级亮度调节。

8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便使用。

10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。

11. 支持上位机软件操控,开窗布局。                                                                12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面,可直接观察 10 个网口的通讯状态,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。

13. 支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。

14. 无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；

15. 无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

16. 支持创建 多个用户场景作为模板保存,方便快速调用；                                                                                                                                          17. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步；

18. 发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升；

19. 液晶面板可实时显示,型号, ip 地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态,屏体亮度；

20. 主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。

21. 自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制；

22. 支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质；

23. 配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单；

24. 为保证产品的安全稳定运行,所投标产品需要通过安全实验检测；

25. 为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测；

26. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节；

27. 无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。                                                                                                              五、音响设备。

1.6.5 寸音响 2 支,功率≥ 60W.

2.120W 功率功放 1 台。
	

	5
	LED 屏配电箱
	1
	套
	30KW, 配多功能卡 , 实现定时器并远程控制,自动上电、关电功能 , 具有综保功能,对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。
	

	6
	安装壳体及安装支架
	1
	项
	定制常规挂墙安装方式,采用钢材料结构框架,不锈钢材料包边。
	

	7
	一层出入院办理门厅 LED 显示屏
	10.5
	平方米
	显示屏总体要求
采用室内高清全彩色屏,尺寸: 13 m2 ± 0.5 m2 。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息,屏幕整体是一独立封闭结构,外观造型美观,与周围环境风格相融洽。整屏分辨率≥1920*1080 。
二、显示屏基本参数
1 、像素结构: SMD2121
2 、像素间距: 2.5mm
3 、像素密度: 160000 点 /m2
4 、像素组成: 1R1G1B
5 、模组尺寸: 320mm X 160mm ± 3mm 6 、模组分辨率: 128 X 64三、显示屏主要技术参数
1. 单点亮度校正 : 支持
2. 单点颜色校正 : 支持
3. 显示屏亮度( cd/ m2 ) : ≥ 900 (可调)
4. 水平视角(度)≥ 160
5. 垂直视角(度)≥ 160
6. 刷新率 (Hz): ≥ 3840Hz ,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现
7. 换帧频率 : ( Hz ) 50/60
8. 驱动方式 :1/32 扫,恒流驱动
9. 最大功耗 : ≤( W/ m2 ) 600                                                                                                                                                    10. 平均功耗 : ≤( W/ m2 ) 200
11. 寿命典型值 : ≥( Hrs ) 100000
12. 对比度:≥ 5000:1
13. 色温调节: 3000-10000 可调
14. 盲点率:出厂时为≤ 1/10000, 呈离散状态
15. 维护方式:前维护
16. 电源参数 :AC100～240V ( 47～63Hz )                                                                                                                                       三、控制接收卡系统

1. 超大带载:自带 12 个 HUB75E 接口,最大支持带载 512 X 512 ；支持 Mapping 功能,启用 Mapping 功能后,目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息,可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。

2. 支持逐点亮色度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质。

3. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节,快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线,调节过程中即时生效,简单易用。

4. 配合支持 3D 功能的独立主控,在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能,并设置 3D 参数,使画面显示 3D 效果。

5. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

6. 通过软件调节,可以解决箱体或灯板之间,因拼接导致的亮暗线问题；

7. 支持灯板 flash 管理,校正系数双备份,更换灯板后,无需重新上传校正系数,屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

8. 支持 5pin 液晶模块,用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

9. 支持千兆网,可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示,无需发送卡；

10. 接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线,安装方便；

11. RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度,通过对“红 Gamma ”、“绿 Gamma ”、“蓝Gamma ”分别进行调节,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,使画面更加真实,提高色彩调节的灵活性；

12. 可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在软件上可以查看接收卡的温度和电压；

13. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量,记录错误包数,协助排除网络通讯隐患；

14. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地,

15. 软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

16. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中,当其中一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作；

17. 在控制软件上,可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

18. 接收卡出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

19. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数,其中一份作为备份参数；

20. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断,屏体工作状态,无需软件；

21. 无需转接板,单卡自带 HUB320 或者 HUB75E 接口,更加稳定。                                                                                                                四、视频处理器

1. 支持常见的视频接口,包括 1 路 3G-SDI (选配), 2 路 HDMI1.4 , 1 路 DVI ,支持音频输入输出。

2. 支持 3 画面显示, 3 个窗口任意布局。                                                                                                                                            3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。

4. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节。                                                                                                                                                                        5. 支持设备间备份设置。

6. 视频输出最大带载高达 650 万像素,最高 8192 ,最宽 10240 。

7. 支持带载屏体亮度调节,通过旋钮可实现 100 级亮度调节。

8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便使用。

10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。

11. 支持上位机软件操控,开窗布局。

12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面,可直接观察 10 个网口的通讯状态,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。

13. 支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。

14. 无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；

15. 无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

16. 支持创建 多个用户场景作为模板保存,方便快速调用；

17. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步；

18. 发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升；

19. 液晶面板可实时显示,型号, ip 地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态,屏体亮度；

20. 主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。

21. 自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制；

22. 支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质；

23. 配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单；

24. 为保证产品的安全稳定运行,所投标产品需要通过安全实验检测；

25. 为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测；

26. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节；

27. 无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。                                                                                                                五、音响设备。

1.6.5 寸音响 2 支,功率≥ 60W.

2.120W 功率功放 1 台。
	

	8
	LED 屏配电箱
	1
	套
	15KW, 配多功能卡, 实现定时器并远程控制,自动上电、关电功能 , 具有综保功能,对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。
	

	9
	安装壳体及安装支架
	1
	项
	定制常规挂墙安装方式,采用钢材料结构框架,不锈钢材料包边。
	

	10
	二层中心药房 LED显示屏
	17.25
	平方米
	一、显示屏总体要求
采用室内高清全彩色屏,尺寸: 16.13m2 %%p 0.5 m2 。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息,屏幕整体是一独立封闭结构,外观造型美观,与周围环境风格相融洽。整屏分辨率≥4480*576
二、显示屏基本参数
1 、像素结构: SMD2121
2 、像素间距: 2.5mm
3 、像素密度: 160000 点 / m2
4 、像素组成: 1R1G1B
5 、模组尺寸: 320mm X 160mm ± mm 6 、模组分辨率: 128 X 64三、显示屏主要技术参数
1. 单点亮度校正 : 支持
2. 单点颜色校正 : 支持
3. 显示屏亮度( cd/ m2 ) : ≥ 900 (可调)
4. 水平视角(度)≥ 160
5. 垂直视角(度)≥ 160
6. 刷新率 (Hz): ≥ 3840Hz ,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现
7. 换帧频率 : ( Hz ) 50/60
8. 驱动方式 :1/32 扫,恒流驱动
9. 最大功耗 : ≤( W/ m2 ) 600
10. 平均功耗 : ≤( W/ m2 ) 200
11. 寿命典型值 : ≥( Hrs ) 100000
12. 对比度:≥ 5000:1
13. 色温调节: 3000-10000 可调
14. 盲点率:出厂时为≤ 1/10000, 呈离散状态
15. 维护方式:前维护
16. 电源参数 :AC100～240V ( 47～63Hz )
三、控制接收卡系统
1. 超大带载:自带 12 个 HUB75E 接口,最大支持带载 512 X 512 ；支持 Mapping 功能,启用 Mapping 功能后,目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息,可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
2. 支持逐点亮色度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质。
3. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节,快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线,调节过程中即时生效,简单易用。
4. 配合支持 3D 功能的独立主控,在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能,并设置 3D 参数,使画面显示 3D 效果。
5. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；
6. 通过软件调节,可以解决箱体或灯板之间,因拼接导致的亮暗线问题；
7. 支持灯板 flash 管理,校正系数双备份,更换灯板后,无需重新上传校正系数,屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；

8. 支持 5pin 液晶模块,用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

9. 支持千兆网,可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示,无需发送卡；

10. 接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线,安装方便；

11. RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度,通过对“红Gamma ”、“绿 Gamma ”、“蓝Gamma ”分别进行调节,有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题,使画面更加真实,提高色彩调节的灵活性；

12. 可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在软件上可以查看接收卡的温度和电压；

13. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量,记录错误包数,协助排除网络通讯隐患；

14. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；

15. 软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

16. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中,当其中一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作；

17. 在控制软件上,可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

18. 接收卡出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；

19. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数,其中一份作为备份参数；

20. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断,屏体工作状态,无需软件；

21. 无需转接板,单卡自带 HUB320 或者 HUB75E 接口,更加稳定。

四、视频处理器

1. 支持常见的视频接口,包括 1 路 3G-SDI (选配), 2 路 HDMI1.4 , 1 路 DVI ,支持音频输入输出。

2. 支持 3 画面显示, 3 个窗口任意布局。

3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。

4. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节。

5. 支持设备间备份设置。

6. 视频输出最大带载高达 650 万像素,最高 8192 ,最宽10240 。

7. 支持带载屏体亮度调节,通过旋钮可实现 100 级亮度调节。

8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便使用。

10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。

11. 支持上位机软件操控,开窗布局。

12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面,可直接观察 10 个网口的通讯状态,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。

13. 支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。

14. 无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；

15. 无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

16. 支持创建 多个用户场景作为模板保存,方便快速调用；

17. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步；

18. 发送卡和视频处理器二合一,连线更加少,稳定性兼容性大大提升；

19. 液晶面板可实时显示,型号, ip 地址,窗口及信号源的分辨率以及状态信息,输出网口的状态,屏幕大小及帧频信息,设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态,屏体亮度；

20. 主界面下,按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下,旋转旋钮选择菜单,按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数,调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。

21. 自定义菜单键,短按启用已设定的功能,支持通过中控设备进行统一控制；

22. 支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色度进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致,提高显示屏的画质；

23. 配合多功能卡,可实现屏体手动控制,自动控制,以及软件控制,灵活简单；

24. 为保证产品的安全稳定运行,所投标产品需要通过安全实验检测；

25. 为保证产品具备防火绝燃能力,所投产品需通过防火实验检测；

26. 支持 HDMI 、 DVI 输入分辨率自定义调节；

27. 无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。

五、音响设备。

1.6.5 寸音响 2 支,功率≥ 60W.

2.120W 功率功放 1 台。
	

	11
	LED 屏配电箱
	1
	套
	20KW, 配多功能卡, 实现定时器并远程控制,自动上电、关电功能 , 具有综保功能,对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。
	

	12
	安装壳体及安装支架
	1
	项
	定制常规挂墙安装方式,采用钢材料结构框架,不锈钢材料包边。
	

	13
	单口面板
	30
	个
	86 型暗装
	

	14
	六类非屏蔽模块
	30
	个
	8 芯免打模
	

	15
	六类非屏蔽双绞线
	1800
	米
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	16
	管理电脑
	1
	台
	CPU 八核 /16G/1TB/512M 独显 /DVDRW/22"LED
	

	17
	六类非屏蔽网络跳线
	30
	根
	3M
	

	18
	视频线
	30
	根
	HDMI 线, 3M 成品线
	

	19
	镀锌钢管
	500
	米
	JDG20
	

	九、建筑设备管理系统

	（一）中央管理中心(地上)

	1
	楼控系统工作站软件
	1
	套
	1 、工作站软件,用户友好,支持独立可定制的工作区,简单的报警、事件和时间表配置管理,支持多种 WINDOWS 操作系统；
2 、支持集中修改,多选功能,支持实时数据汇总,用于调试、编程和故障诊断；
3 、支持报警优先级、过滤和组事件功能。
4 、为保证系统后续维护方便, DDC 控制器、控制箱、传感器采用统一品牌设备。
	

	2
	企业级楼控系统服务器软件
	1
	个
	1 、专业的图形人机交互界面；
2 、支持本地及远端的多个高性能工作站；
3 、高性能的实时历史数据库；
4 、提供大量的历史数据和趋势图；
5 、提供灵活多样的标准的报表；
6 、强大的应用开发工具；
7 、支持基于工业标准网络的本地及远端多客户机 / 服务器体系；
8 、支持针对大型高端用户的多服务器功能；
9 、支持热冗余(双机热备份)功能；
10 、具有 ActiveX 技术；
11 、标准 OPC Server V2.01 标准；
12 、支持 Modbus RTU/UDP/TCP 协议；
13 、通过标准数据库工具进行数据组态；
14 、能动态显示设备运行状态；
15 、多层权限加密；
16 、系统点位规模 3000 点。
	

	3
	路由器
	1
	个
	接配电系统、空调系统、智能照明系统、火灾自动报警系统用
	

	4
	网络控制系统
	1
	个
	1 、具有路由器、网关、控制器功能；
2 、 1 个 RJ45 接口, 2 个 RS485 接口。支持 BACnetIP 、 BACnet MS/TP 和 Modbus TCP 、 Modbus RTU ；
3 、图形化编程软件；
4 、 400M Hz 32 位 CPU,256M Flash,64M RAM ；
5 、在线下载程序不需要停止运行软件；
6 、可以接受所有的 BACnet 对象；
7 、自动链接 BACnet 对象和 Modbus 点；
8 、支持 BACnet 和 Modbus 协议,软件设置；
9 、可以做 Modbus 主站和从站；
10 、支持 BBMD ；
11 、实时时钟；
12 、运行状态 LED 指示灯；
13 、电源: 24V AC/DC ；
14 、 134 X 130 X 54 ( 长 X 宽 X 高 mm) ；
	

	5
	电源模块
	1
	个
	DC24V , 60W ,导轨安装。
	

	6
	网络控制服务器安装底座
	1
	个
	网络控制服务器安装底座。
	

	7
	电源模块安装底座
	1
	个
	电源模块安装底座。
	

	（二）现场控制器及末端

	1）、数字控制器

	一)地上

	1
	直接数字控制器
	6
	个
	1 、通用控制器；
2 、 AC/DC 24V 工作电压；
3 、十个通用输入点 (UI) 支持 NTC10K/0 … 10 V/4-20mA(12bit) ；
4 、十四个数字量输入点 (DI) ；
5 、八个通用输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号；
6 、四个继电器输出 (D0) 3A@250VAC 。
7 、为保证整个系统稳定性所有 DDC 控制器,全以太网架构。
8 、为保证后期维护支持蓝牙通讯,支持微信小程序,离线进行数据监测和控制,其中输入点可在手机小程序端查看实时反馈值,输出点可在手机小程序上控制。
	

	2
	I/O 模块
	8
	个
	模块类型一:                                                                                                                                                                           1 、逻辑控制器                                                                                                                                                                   2 、 AC/DC 24V 工作电压                                                                                                                                                      3 、十六个数字量输入点 (DI)                                                                                                                                                       4 、八个继电器输出 (DO) 3A@250VAC                                                                                                                                              模块类型二:                                                                                                                                                                         1 、通用控制器                                                                                                                                                                   2 、 AC/DC 24V 工作电压                                                                                                3 、六个通用输入点 (UI) 支持 NTC10K/0 … 10V/4-20mA(12bit)                                                                                                                        4 、十个数字量输入点 (DI)                                                                                                                                                             5 、四个模拟量输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号                                                                                                                                     6 、六个继电器输出 (DO) 3A@250VAC
	

	3
	I/O 模块
	4
	个
	1 、通用控制器                                                                                                                                                                        2 、 AC/DC 24V 工作电压                                                                                                                                                        3 、 4 个模拟量输入点( AI )( 2 个用于 NTC10K , 2 个用于0 … 10 V 信号)
4 、 10 个数字量输入点 (DI)
5 、 2 个模拟量输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号
6 、 4 个继电器输出点 (DO) 3A@250VAC)
	

	二)地下

	1
	直接数字控制器
	12
	个
	1 、通用控制器；
2 、 AC/DC 24V 工作电压；
3 、十个通用输入点 (UI) 支持 NTC10K/0 … 10 V/4-20mA(12bit) ；
4 、十四个数字量输入点 (DI) ；
5 、八个通用输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号；
6 、四个继电器输出 (D0) 3A@250VAC 。
7 、为保证整个系统稳定性所有 DDC 控制器,全以太网架构。
8 、为保证后期维护支持蓝牙通讯,支持微信小程序,离线进行数据监测和控制,其中输入点可在手机小程序端查看实时反馈值,输出点可在手机小程序上控制。
	

	2
	I/O 模块
	7
	个
	模块类型一:                                                                                                                                                                       1 、逻辑控制器                                                                                                                                                                              2 、 AC/DC 24V 工作电压                                                                                                                                                           3 、十六个数字量输入点 (DI)                                                                                                                                                          4 、八个继电器输出 (DO) 3A@250VAC                                                                                                                                               模块类型二:                                                                                                                                                                        1 、通用控制器                                                                                                                                                                  2 、 AC/DC 24V 工作电压                                                                                                                                                                               3 、六个通用输入点 (UI) 支持 NTC10K/0 … 10V/4-20mA(12bit)                                                                                                                          4 、十个数字量输入点 (DI) 5 、四个模拟量输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号                                                                                                         6 、六个继电器输出 (DO) 3A@250VAC
	

	3
	I/O 模块
	12
	个
	1 、通用控制器 

2 、 AC/DC 24V 工作电压 

3 、 4 个模拟量输入点( AI )( 2 个用于 NTC10K , 2 个用于
0 … 10 V 信号)
4 、 10 个数字量输入点 (DI)
5 、 2 个模拟量输出点 (AO) DC 0 … 10 V 信号
6 、 4 个继电器输出点 (DO) 3A@250VAC)
	

	2）、末端传感器(地下)

	1
	水流开关
	2
	个
	水流开关,内螺纹竖接管 G1(DN25) 。
	

	2
	液体压力传感器
	2
	个
	0～16bar,4～20mA,1/4 NPT, 电气连接: 1M
	

	3
	水管温度传感器
	2
	个
	模拟量 NTC10K ,探头长度 125mm
	

	4
	黄铜套管
	13
	个
	黄铜套管, PN16 , 100mm
	

	5
	液位开关
	101
	个
	水位开关 ,3 米线 ,SPDT
	

	6
	室内一氧化碳传感器
	12
	个
	模拟量 4～20ma,0-10V 输出或 RS485 输出,带液晶显示
	

	（三）控制柜及其他

	一)地上

	1
	现场 DDC 控制器、网关控制箱(含变压器、接线端子)
	1
	个
	成套箱体规格: 800 X 600 X 200 (高X宽X深)± 3mm
	

	2
	路由器
	1
	个
	RS485 转 TCP-IP
	

	2
	铜芯屏蔽总线
	1120
	米
	ZR-RVSP-4x1.0
	

	3
	铜芯聚氯乙烯屏蔽软电缆
	880
	米
	ZR-RVVP-3x1.0
	

	4
	铜芯聚氯乙烯屏蔽软电缆
	1120
	米
	ZR-RVVP-4x1.0
	

	5
	铜芯聚氯乙烯屏蔽软电缆
	400
	米
	ZR-RVVP-8x1.0
	

	6
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	2400
	米
	ZR-RVV-2x1.0
	

	7
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	1600
	米
	ZR-RVV-4x1.0
	

	8
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	2200
	米
	ZR-RVV-8x1.0
	

	9
	阻燃铜芯聚氯乙烯软电线
	300
	米
	ZR-RVV-2.5
	

	10
	镀锌钢管
	4000
	米
	JDG20
	

	11
	镀锌钢管
	4000
	米
	JDG25
	

	二)地下

	1
	现场 DDC 控制器、网关控制箱(含变压器、接线端子)
	12
	个
	成套箱体规格: 800 X 600 X 200 (高X宽X深)± 3mm
	

	2
	路由器
	12
	个
	RS485 转 TCP-IP
	

	3
	铜芯屏蔽总线
	480
	米
	ZR-RVSP-4x1.5
	

	4
	铜芯聚氯乙烯屏蔽软电缆
	1360
	米
	ZR-RVVP-4x1.0
	

	5
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	3360
	米
	ZR-RVV-2x1.0
	

	6
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	1120
	米
	ZR-RVV-4x1.0
	

	7
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	3000
	米
	ZR-RVV-6x1.0
	

	8
	铜芯聚氯乙烯软电缆
	3800
	米
	ZR-RVV-8x1.0
	

	9
	阻燃铜芯聚氯乙烯软电线
	500
	米
	ZR-RVV-2.5
	

	10
	镀锌钢管
	4000
	米
	JDG20
	

	十、建筑能效监管系统

	(一)地上

	1
	监控工作站
	1
	套
	核心数≥ 8 核 2.9GHz 处理器 / ≥ W580 芯片组 / ≥ 16G ECC 3200MHZ 内存 / ≥ 1T+128G/ ≥ 6G 独显 /DVDRW/500W/ 串并口 / 扬声器 / 配 21.5 寸。包含操作系统软件满足建筑能效系统的使用要求。
	

	2
	能耗监测软件
	1
	套
	1 、 C/S 架构,搭配能耗区域管理器,本地服务器
2 、仪表盘功能:显示项目概况及主要数据功能
3 、设备地图功能:显示表具在系统中的位置信息
4 、通知管理功能:可配置采集器离线等报警弹窗提示
5 、实时抄表功能:实时表具数据读取记录
6 、报表查询功能:按日、按月生成对应数据报表
7 、用户管理功能:各用户的项目及权限管理
	

	3
	OPC 接口开发
	1
	套
	OPC 接口开发,定制开发
	

	4
	十六通道通讯管理机
	14
	台
	1 、智能仪表通讯采集器, DC18-30V ,功耗< 0.5W , 10M/100M 自适应网口
2 、 4 通道串口输入 , RS232/RS485/RS422
3 、下行支持 ModbusRTU , DLT645 , 188 规约等主流仪表通讯协议
4 、上行支持 ModbusTCP , OPC 等协议
5 、支持本地数据存储,掉电保存
6 、尺寸 W108 , H112 , D62 ( mm) ,标准 DIN35 导轨安装
	

	5
	电源模块
	14
	个
	DC24V , 60W ,导轨安装
	

	6
	数据服务器及操作系统
	1
	套
	标配 2 个 1.9GHz ,核心数≥八核处理器；
标配 64GB 内存模块, 最多可支持 24 根 DDR4 内存；
标配 PCIE Riser 扩展笼,标配 (12Gb 2 端口 SAS RAID 卡 - 带 2GB 缓存, Mezzanine, 支持 8 个 SAS 口,带超级电容模块,支持掉电保护 ) ,支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 ；标配 8 个 2.5 英寸
小尺寸硬盘槽位( Bay2 ) , 标配 2 块 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in HDD 通用硬盘模块硬盘；标配 4 端口 GE 电接口网卡；
标配 2U 标准滑轨；可选内置光驱；
2U 高度；
3 年 5*9 NBD 服务；
包含操作系统软件,满足系统使用要求。
能耗监测软件需对服务器 BIOS 进行出厂设置,能耗监测软件与服务器同一品牌。
	

	7
	信号线防雷器
	10
	个
	信号线防雷器
	

	8
	阻燃屏蔽双绞线
	11000
	米
	ZR-RVSP 4*1.0mm2
	

	9
	镀锌钢管
	600
	米
	JDG25
	

	(二)地下

	1
	十六通道通讯管理机
	2
	台
	1 、智能仪表通讯采集器, DC18-30V ,功耗< 0.5W , 10M/100M 自适应网口
2 、 4 通道串口输入 , RS232/RS485/RS422
3 、下行支持 ModbusRTU , DLT645 , 188 规约等主流仪表通讯协议
4 、上行支持 ModbusTCP , OPC 等协议
5 、支持本地数据存储,掉电保存
6 、尺寸 W108 , H112 , D62 ( mm) ,标准 DIN35 导轨安装
	

	2
	电源模块
	2
	个
	DC24V , 60W ,导轨安装
	

	3
	阻燃屏蔽双绞线
	4000
	米
	ZR-RVSP 4*1.0mm2
	

	4
	镀锌钢管
	400
	米
	JDG25
	

	十一、入侵报警系统

	(一)地上

	1
	总线驱动器
	1
	个
	总线驱动器
	

	2
	网络通信模块
	1
	个
	网络通信模块
	

	3
	紧急报警按钮
	1
	个
	86 型,不锈钢外壳
	

	4
	声光报警器
	1
	个
	106dBLED 频闪灯,
	

	5
	报警控制主机
	1
	台
	1. 最多可以接 1024 个防区,通过外扩 RS485 扩展板或 IP 扩展模块可以外接最多 128 个防区扩展模块或主机,最多可以支持 1024 个扩展防区。
2. 可最多接入 8 个键盘,独立操作, LCD 显示。各键盘分别对自己的所管辖的所有防区独立同时进行布防、撤防等操作。通过主键盘可以编程,任意键盘可编程跟 随所有报警并显示报警信息。
3. 主机本身最多支持 8 个有线防区。
4. 主机可通过 RS485 扩展板连接 IH-LC08P-16(16 路无线汇聚器 ) 和 IH-LCO8P-8(8 路无线汇聚器 ) 组成大型免信号线的总线制报警系统。
5. 可外扩 WiFi/IP 模块、 GPRS 模块,通过 RS232 或 IP 实现与中心软件计算机连接。
6. 通过 WiFi/IP 模块、 GPRS 模块实现和云服务报警系统连接。
7. 外扩电话模块支持 3 组中心电话号码报警、 8 组用户号码报警、 1 组布防号码上报、 1 组撤防号码上报。
8. 防区名称汉字任意更改,电脑配置,每个防区最多支持 7 个汉字。
9. 挂在 RS485 扩展通讯总线上的设备都可以带有 1-16 个输出,其防区扩展模块最多带有 1 个输出,联动输出设备最多可带 16 个输出。每个防区可联动最多 8 个输出。联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、 DVR 报警输入、就地报警等功能。                                                      10. 支持 IP 网络地址模块传输设备,通过电子围栏 IP 地址可对电子围栏报警主机进行高压、低压切换,远程布防撤防等。
11. 本机支持 17 组密码。包括: 1 组安装密码、 16 组用户密码。
12. 通过键盘密码、遥控器、中心软件、手机 APP 软件、微信及操作键盘进行布撤防。
13. 分别可以存储 1000 条的报警和操作纪录,掉电保存。
14. 有 20 秒的电话报警语音,可以自己选择语音文件写入。
	

	6
	入侵报警系统管理软件
	1
	套
	1. 所有的用户状态,报警情况,用户资料等都可以通过地图显示和控制。软件还提供电子地图引入工具,允许工程人员自行安装所需的电子地图。
2. 按警情分类,每一项警情都可单独选择自动处理、自动打印和报警声音的方式,减轻操作员的负担,提高报警中心的效率。
3. 通过下挂的联动输出模块,把每个用户的当前状态通过 LED 灯闪烁方式显示在地图板上。
4. 可以为每个用户建立多个防区和多个使用者,对每个防区可建立自己的子防区图。还可以对用户实行收费管理,对于欠费用户可以发出提示信息。
5. 提供报表工具,可以用多种查询方式,得到各种需要的统计数据,可以打印出报表。
6. 报警记录采用大型数据库,一般不需要对报警历史记录进行备份,在报警记录中可以浏览最多 5000 条记录,其它数据存放在数据库中,需要时可通过查询来进行查看。
7. 语音报告不同类型警情的发生,提醒值班人员的注意,提高报警中心效率。
8. 通过显示板技术,可以一屏显示一类用户,甚至所有用户的当前布撤防、报警状态。
9. 可以自定义设置自动处理的警情是否发出声音 在系统设置中,操作员可以设置自动处理的警情是否发出声音。
10. 系统内置有红外、紧急等多种不同的防区图标,操作者还可以根据需要自行定义不同的防区图标或警情类型以适应不同的需要。 可以按一星期七天分别设置不同的预定撤布防时间操作员可以根据用户情况按星期七天分别设置不同的预定撤布防时间。如家庭用户在一星期中的上班时间布防,而在下班时间撤防。
11. 提供三级操作人员权限设置,还可自行定义多级操作权限。
12. 提供完善的数据维护工具,即使在数据库遭到意外破坏时,仍可以利用修复功能恢复。
	

	(二)地下

	1
	被动红外 / 微波双鉴探测器
	9
	个
	探测角度≥ 110 度；
传感器 特制低噪双元结构；
工作频率 3.2GHZ± 0.5Hz ；灵敏度 30-100% 可调；
镜片 第二代 Frensnel 透镜；振荡源 微带电路 , 振荡单元；
感应指示 微波探测到人体移动是黄色指示灯亮 5 秒；自检时间 上电 1 分钟后进入工作状态；
温度补偿 两级自动温度补偿；
报警端口 平时连通 , 报警时断开 5 秒 , 接点容量 100MA±  5MA/30VDC ±  1V, 接点中已经串联 1 欧电阻；防拆开关 平时为连通 , 外壳被拆开是断开 , 接点容量 100MA ±  5MA/30VDC ±  1V,
电源电压 9-13.5V 稳压电源；
工作电流 静态 25MA ± 2MA. 报警 15MA±  2MA(12VDC ±  1V 工作电压 ) 。
	

	2
	万向安装支架
	9
	套
	86 盒,调节松紧度,水平方向 180 度旋转
	

	3
	2 防区总线输入模块
	1
	个
	2 路报警接口,通信 RJ45 接口,带操作键盘
	

	4
	8 防区总线输入模块
	1
	个
	8 路报警接口,通信 RJ45 接口,带操作键盘
	

	5
	电源装置
	2
	个
	配套电源
	

	6
	铜芯护套导线
	750
	米
	ZR-RVV-6x0.75mm2
	

	7
	铜芯护套导线
	150
	米
	ZR-RVV-6x1.5mm2
	

	8
	阻燃铜芯护套电缆
	20
	米
	ZR-RVV-3x2.5mm2
	

	9
	镀锌钢管
	50
	米
	JDG20
	

	10
	镀锌钢管
	200
	米
	JDG25
	

	十二、视频安防监控系统

	（一）室内

	1）地下室

	1
	红外网络半球摄像机
	16
	台
	1 、 500 万红外防暴半球网络摄像机( 2.8mm/4mm/6mm 焦距可选),
2 、 1/2.7 inch 逐行扫描 CMOS 传感器；最低照度≤ 0.003lux ；
3 、支持宽动态 120DB
4 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 协议；编码制式 :500 万 (2592X1944) 最大 25 帧 / 秒
5 、支持运动检测、遮挡检测、声音异常
6 、支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域
7 、支持人脸检测
8 、支持 HTTPS 安全 Web 访问；支持 RTSP 访问鉴权认证,确保视频流请求合法
9 、支持 IP 过滤,有效屏蔽非法 IP 地址访问；支持网关 ARP 绑定,防止网关 MAC 地址欺骗
10 、支持 802.1X 终端准入控制,提升终端接入安全
11 、音频接口: 1 路音频输入, 1 路音频输出；告警接口: 1 路告警输入, 1 路告警输出；支持 Micro SD ,最大支持 256GB
12 、 10M/100M 自适应以太网电口
13 、电源: DC12V ± 25% 、 PoE( 兼容 IEEE802.3af)
	

	2
	红外网络枪式摄像机
	76
	台
	1 、 500 万红外筒型网络摄像机( 4mm/6mm/8mm/12mm 焦距可选)
2 、 1/2.7 inch 逐行扫描 CMOS 传感器；最低照度:≤ 0.003lux
3 、内置 MIC ；支持 SD 卡 256GB ；
4 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 协议；编码制式: (2880 X 1620) 最大 25 帧 / 秒
5 、非机动车、机动车及行人抓拍功能:可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍
6 、支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片,抓拍图片数量可设,可设置抓拍人脸小图
7 、支持智能视频分析功能,当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。
8 、 10M/100M 自适应以太网电口；
9 、电源: DC12V ± 25% 、 PoE (兼容 IEEE802.3af )。
	

	3
	半球支架
	16
	个
	配套
	

	4
	枪机支架
	76
	个
	配套
	

	5
	低烟无卤六类非屏蔽
四对双绞线
	22
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	6
	镀锌钢管
	3000
	米
	JDG20
	

	2）地上楼层

	1
	红外网络半球摄像机
	161
	台
	1 、 500 万红外防暴半球网络摄像机( 2.8mm/4mm/6mm 焦距可选),
2 、 1/2.7 inch 逐行扫描 CMOS 传感器；最低照度≤ 0.003lux ；
3 、支持宽动态 120DB
4 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 协议；编码制式 :500 万 (2592X1944) 最大 25 帧 / 秒
5 、支持运动检测、遮挡检测、声音异常
6 、支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域
7 、支持人脸检测
8 、支持 HTTPS 安全 Web 访问；支持 RTSP 访问鉴权认证,确保视频流请求合法
9 、支持 IP 过滤,有效屏蔽非法 IP 地址访问；支持网关 ARP 绑定,防止网关 MAC 地址欺骗
10 、支持 802.1X 终端准入控制,提升终端接入安全
11 、音频接口: 1 路音频输入, 1 路音频输出；告警接口: 1 路告警输入, 1 路告警输出；支持 Micro SD ,最大支持 256GB
12 、 10M/100M 自适应以太网电口
13 、电源: DC12V ± 25% 、 PoE( 兼容 IEEE802.3af)
	

	2
	红外网络枪式摄像机
	1
	台
	1 、 500 万红外筒型网络摄像机( 4mm/6mm/8mm/12mm 焦距可选)
2 、 1/2.7 inch 逐行扫描 CMOS 传感器；最低照度:≤ 0.003lux
3 、内置 MIC ；支持 SD 卡 256GB ；
4 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 协议；编码制式: (2880 X 1620) 最大 25 帧 / 秒
5 、非机动车、机动车及行人抓拍功能:可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍
6 、支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片,抓拍图片数量可设,可设置抓拍人脸小图
7 、支持智能视频分析功能,当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。
8 、10M/100M 自适应以太网电口；
9 、电源: DC12V ± 25% 、 PoE (兼容 IEEE802.3af )。
	

	3
	电梯专用摄像机
	6
	台
	1 、 500 万红外防暴半球网络摄像机( 2.8mm 焦距),
2 、 1/2.7 inch 逐行扫描 CMOS 传感器；最低照度≤ 0.003lux ；
3 、支持宽动态 120DB
4 、支持 H.265 、 H.264 、 MJPEG 协议；编码制式 :500 万 (2592X1944) 最大 25 帧 / 秒
5 、支持运动检测、遮挡检测、声音异常
6 、支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域
7 、支持人脸检测
8 、支持 HTTPS 安全 Web 访问；支持 RTSP 访问鉴权认证,确保视频流请求合法
9 、支持 IP 过滤,有效屏蔽非法 IP 地址访问；支持网关 ARP 绑定,防止网关 MAC 地址欺骗
10 、支持 802.1X 终端准入控制,提升终端接入安全
11 、音频接口: 1 路音频输入, 1 路音频输出；告警接口: 1 路告警输入, 1 路告警输出；支持 Micro SD ,最大支持 256GB。
	

	4
	半球支架
	161
	个
	配套
	

	5
	枪机支架
	1
	个
	配套
	

	6
	无线网桥
	6
	对
	独有协议,连接更安全
3.5km 距离传输时,有效吞吐率大于 100Mbps
使用 TDMA 技术有效解决室外点对多点隐藏节点问题支持 237 个频段 4920～6100MHz
可自由选择频带宽度 5M/10M/20M/40M可对各个接口进行发送和接收控制
有线、无线层都可实现 VLAN 划分 AC 管理胖瘦一体化,管理更方便
适应各类网络摄像机、 NVR 等高突发数据传输。
	

	7
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	40
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	8
	镀锌钢管
	1600
	米
	JDG20
	

	（三）监控中心

	1
	监控系统 IPSAN 存储
	2
	套
	1 、 4U 高度, 48 盘位,控制器架构,前面板热插拔维护,≥ 5 个千兆网口,≥ 2 个 HDMI 接口,≥ 2 个 USB3.0 接口,≥ 1 个 RS232 接口,≥ 2 个数码管显示,≥ 3 个 PCI-E3.0 插槽。或更优配置。
2 、 PCI-E3.0 插槽可接入 4 端口千兆以太网卡或 2 端口万兆以太网卡或 4 端口万兆以太网卡或 2 端口 8Gb光纤 FC 卡或 4 端口 16Gb 光纤 FC 卡或 2 端口 Mini SAS HD 卡( SAS3.0 卡)；
3 、当 RAID 阵列中的一块硬盘拔掉后, X 分钟( 1 ~ 120 可动态设置)之内再插上,该硬盘能恢复到原有 RAID 中,仅做增量数据恢复, RAID 阵列在秒级时间内自动恢复正常；
4 、设备支持冗余电源,风扇,电池,接口卡模块,支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔,支持 BBU 电池模块；
5 、摄像机与设备之间可通过 iSCSI 协议将视频 / 图片采用块存储方式存储至设备,可通过 GB/T 28181和 onvif 协议视频采用流存储方式存储至设备；
6 、可通过存储管理软件创建 N+M 检验冗余的存储池；可通过存储管理软件设置热备空间均匀分布在集群的每块硬盘上；
7 、数据恢复时间:≤ 1TB/12 秒；
8 、设备支持硬盘前面板热插拔,硬盘更换槽位后可在存储管理软件界面上显示该硬盘新的槽位位置,且不影响 RAID 阵列使用；
9 、设备支持将该设备的 RAID 阵列磁盘,更换到另一设备后,该阵列在新的设备上可被识别并继续使用,数据不丢失；
10 、可通过存储管理软件将 SSD 盘设置为缓存盘,对热点访问数据自动迁移到 SSD 盘上,提升访问性能,实现数据自动分层；
11 、设备支持提供数据保护功能,设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失,可通过数码管显示缓存数据的保存进度,可查看断电前 1S 的视频录像。支持异构虚拟化功能,可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地 RAID 管理,实现异构存储设备虚拟化和逻辑资源跨设备扩容。
12 、支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、 SNMP Trap 、短信等告警方式对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及 RAID 故障、磁盘故障、降级 RAID 无热备盘等进行告警。
13 、设备应支持数据直存功能,无流媒体服务器 / 图片服务器参与,可将视频流 / 图片直接写入存储。支持 JBOD 、 RAID 0 、 1 、 10 、 5 、 6 、 50 ；并支持 RAID 即建即用。
	

	2
	8TB 监控级硬盘
	70
	块
	8TB 监控级硬盘
	

	3
	平台软件
	1
	套
	接入部分
1 、支持异型架构,可以兼容 SDK 、协议多种报警接入方式
2 、最大接入 256 个主机 ( 报警、门禁、对讲、消防、动环 )
3 、单台最大对接 3 套 SDK/ 协议数量
4 、单台最大接入 1024 个前端设备数量
5 、具备强兼容性,可整合报警、 SCADA 、门禁、对讲广播等各类传感器。                                                                                                              二、视频准入部分
1 、标准 1U 机架,具有≥ 4 个 1000M 光电复用接口、≥ 10 个 1000M RJ45 网络接口、≥ 1 个Console 口、≥ 1个 USB 接口,采用 AC220V 供电；
2 、支持 Bypass 功能:支持(旁路)断电功能。当设备断电或重启时,系统业务不中断。
3 、冗余电源功能:采用双路电源供电时,其中一路电源断电,不应出现数据丢失。

4 、支持在线模式、旁路模式。

5 、支持接入 200 路码率为 4Mbps 的视频码流并进行转发。

6 、支持对接入终端的相应信息进行识别并显示,显示信息包括:终端 IP 、终端 MAC 、终端接入的物理接口、厂商、终端类型、终端型号等。
7 、支持对指定 MAC 地址的设备进行访问权限控制。
8 、对在白名单中的设备发出的数据报文进行转发,拒绝非白名单中的设备发出的数据报文的转发。
9 、支持将检测到的终端设备上报至后端监控平台,并对该设备状态进行更新和显示；
10 、当前端设备在监控平台上线后,该设备能被自动加入到合法设备名单中。当前端设备在监控平台下线后,该设备能自动从合法设备名单中删除。支持对合法前端设备进行数量统计并显示；
11 、当未授权设备接入指定网络并进行通信时,可拦截报文,并将拦截告警传至监控平台。
12 、支持终端接入数据管控功能,允许已认证数据如控制信令、协商视频流、告警信息的通讯。
13 、支持通过主动扫描网段、自动同步、手动调整等方式新建视频专网接入设备资产库。
14 、许携带自定义特征字段的报文传输,未携带自定义特征字段的报文被阻断,并产生告警日志。支持同时匹配不少于 20 条自定义字段,并部署黑名单、白名单两种匹配机制。
15 、支持监测并显示自身接口状态信息,包括名称、链路状态、属性、工作速率、模式、 IPv4 地址、 IPv6 地址、接收速率、发送速率、接收总包数、接收总字节数、发送总包数、发送总字节数、 MAC 地址等信息。
16 、当监控平台通过标准协议向前端设备发起媒体流请求后,对应的媒体流可正常进行通信,其余媒体流的通信应被拒绝。
三、安全运维部分
1 、准入网关设备功能:支持手动添加、删除、编辑准入网关设备信息；支持按照 IP 地址查找准入网关设备；支持白名单同步,白名单设备可以同步至准入网关设备；支持当 IPC 下线以后对其白名单的操作策略配置；
2 、设备白名单的编辑功能:设备白名单的增删改查功能检查；设备白名单的批量导入和模板导出功能检查；
3 、活跃设备功能:支持将活跃设备上报给管理平台；支持显示对应准入网关设备下所有活跃设备的信息,支持将活跃设备加入或移出白名单；支持按照 IP 地址查找活跃设备,支持按照白名单或非白名单状态进行搜索；
4 、攻击事件功能；支持攻击事件上报功能；支持按天、最近一周、最近一个月查询攻击事件；支持按攻击源、目的 IP 、协议进行攻击事件查询。
	

	4
	管理服务器
	1
	套
	6 核 2.4GHz , 16GB 内存, 2TB 硬盘, DVD ,含 WIN 2008 R2 简体中文标准版
	

	5
	流媒体系统
	3
	套
	1 、单台媒体服务器支持≥ 768Mbps 输入,单台媒体服务器支持≥ 1536Mbps 输出。
2 、支持音视频单播流的复制分发。
3 、支持音视频组播流转单播复制分发。
4 、支持对跨域媒体流进行复制分发。
5 、支持负载均衡和动态互备。
6 、单 / 组播抗丢包功能: UDP 网络下单播和组播支持抗 5% 的丢包。
7 、支持 VPN 的部署方式。
	

	6
	客流统计系统
	1
	套
	1 、支持≥ 3 路 500 万像素视频流人数统计功能
2 、支持绊线模式人员计数,分别统计触发绊线进和出两个方向的实时人员数量,以折线图形式动态呈现；支持区域模式人员实时计数,以折线图方式动态呈现；支持绊线模式下,指定的范围内的多个摄像机统计实时滞留人数,折线图方式动态呈现；支持按相机、时间段进行历史人员数量的查询,并支持以折线图、柱状图来呈现统计结果,以及结果导出。
	

	7
	视频综合平台
	2
	套
	7U 标准机架式槽位机箱,满足各种规模的监控需求；插拔式模块化,单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温, 24 路 HDMI 显示接口输出,奇数口支持 4K 输出；支持 48 路 800W/192路 1080P/384 路 720P/768 路 4CIF 解码,支持 H.264/H.265 解码；支持大屏拼接漫游
	

	8
	管理电脑
	1
	套
	硬件要求:                                                                                                                                                                                                         1.商用台式机产品,符合国家政府采购相关要求及资质,不接受消费类产品或组装机投标；
2. 配置与主机同品牌≥ 23.8 英寸宽屏液晶显示器；
3.CPU :≥ 8 核 16 线程且基本主频≥ 3.6GHz ,三级缓存≥ 32MB ；
4. 主板: INTEL X660 或 AMD PRO565 同性能及以上芯片组( X 代表 B\H\Q 等系列)；
5. 内存:≥ 16GB DDR4 内存；
6. 显卡: 2G 独立显卡；
7. 声卡:集成声卡,支持 5.1 声道(提供前≥ 2 ,后≥ 3 ,共≥ 5 个音频接口)；
8. 硬盘:≥ 1TB 机械硬盘 +256GB SSD M.2 ； 3 年硬盘不返还服务。
9. 网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡；
10. 扩展槽:≥ 1 个 PCI-E X 16 ( 8 速)、≥ 2 个 PCI-E X 1 、≥ 1 个 PCI 槽位；
11. 键盘、鼠标:同品牌键鼠；
12. 接口:≥ 10 个 USB 接口(其中前置至少 2 X USB3.1 Gen2+4 X USB3.1 Gen1 ), 1 组 PS/2 接口、 1 个串口,主板集成 2 个视频接口(其中至少 1 个非转接 VGA 接口)；
13. 节能电源:≤ 180W ,不低于 85% 节能电源； 

14. 操作系统:出厂预装 Windows 正版操作系统；
15. 安全特性:主板具备 USB 屏蔽技术,可设置仅识别 USB 键盘、鼠标,无法识别 USB 读取设备,有效防止数据泄露或病毒入侵； 16. 产品设计:机箱≤ 16L ,顶置提手,方便部署；顶置电源开关键,方便使用； 机箱内可配置光触媒强力散热风扇,能够达到有效去除细菌、降解甲醛。(签合同时提供原厂光触媒强力散热风扇降解甲醛等功能检验报告)
三、资质及服务:
1 、资质认证(投标时必须提供认证证书复印件):投标产品具有 3C 认证、节能认证,具备省级以上检测机构出具的平均无故障时间( MTBF )≥ 100 万小时认证；
2 、服务:原厂五年有限上门免费保修服务,三年硬盘不返还保修服务,要求全年无休服务,第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话。所投产品须出厂原配,不接受机器拆机加厂家配件或第三方配件。
	

	9
	网络控制键盘
	1
	台
	支持显示屏四维摇杆控制；具有键盘锁定功能；具备多级用户权限设置；支持键盘级联功能；可进行单台或多台设备的联网控制。
	

	10
	55 寸窄边液晶拼接单元
	9
	台
	可拼接 , 分辨率 2K, 支持 DVI/HDMI 输入
	

	11
	网络机柜
	1
	套
	42U,600x800mm
	

	12
	HDMI 线缆
	100
	米
	显示屏配套
	

	13
	6 位总控插座
	8
	个
	250V/10A
	

	14
	平台式控制台
	1
	套
	5 工位控制台。深度 0.9 米,长度 3 米
	

	十三、出入口控制系统

	(一)地上

	1
	人脸识别器
	39
	个
	1 、人脸门禁应具备≥ 7 寸触摸屏,可在人机界面进行操作；
2 、设备屏幕分辨率不低于 600 X 1024 ；
3 、人脸门禁应支持双目摄像头,一路可见光摄像头,一路红外摄像头,可见光摄像头分辨率为 1080 X1920 ；
4 、设备支持防拆按钮设计,受到外力异常拆卸可产生报警；
5 、门禁一体机应支持韦根协议输入及输出；
6 、设备应能具备人脸识别、人证比对识别、 IC 卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式；
7 、设备应支持防假体功能,支持防照片欺骗及防视频欺骗功能；
8 、设备应具备低照度功能,支持在环境光为 0.1lux 下正常检测并识别人脸；
9 、门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过 160ms ；
10 、人脸门禁一体机应支持与室内机实现可视对讲；
11 、人脸门禁一体机应支持人脸测光,在强背光场景可以根据人脸亮度自动调整曝光参数；
12 、设备在 1.5m 安装高度下, 1m 识别距离要求可识别高度范围不小于 0.8m～2.2m ；
13 、设备支持± 25% 宽压设计。
	

	2
	出门按钮
	39
	个
	开门按钮
	

	3
	单门电锁
	39
	个
	单门磁力锁 280KG ,含门磁
	

	4
	单门网络控制器
	39
	台
	卡容量≥ 3 万 记录容量≥ 10 万 通讯方式 :TCP/IP 门控数 : 单门 读头 :2 出门按钮 :1 门磁 :1 扩展输入 :无 扩展输出 :1 工作温度 :0 ℃ ~45 ℃ 工作湿度 :10%~90%
	

	5
	L 型和 Z 型支架
	39
	套
	单门磁力锁 L 型支架
	

	6
	消防联动监视控制模组
	1
	台
	消防系统对接模块。
	

	7
	机箱
	39
	个
	铁箱、静电喷涂
	

	8
	门禁专用电源
	39
	个
	配套
	

	9
	人脸录入仪
	1
	台
	1 、采用 200 万 1080P 低照度宽动态广角摄像头,适应多种复杂光线场景下图像高质量采集；
2 、支持 0.3～3.5m 的识别距离控制,有效防止距离较远的人员误识别
3 、支持基于深度学习算法的活体检测功能,有效避免通过照片、视频等方式伪造；
4 、支持人脸测光和人形测光,快速适应环境光,有效提高强背光条件的识别效率；
5 、人脸识别率 >99% ,误识率 <1% ；
6 、支持 WIFI 接入；
7 、人脸库容不低于 10000 。
	

	10
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	9
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	11
	阻燃铜芯护套电缆
	200
	米
	ZR-RVV-2x1.0mm2
	

	12
	阻燃铜芯护套电缆
	200
	米
	ZR-RVV-4x1.0mm2
	

	13
	阻燃铜芯护套电缆
	2500
	米
	ZR-RVV-3x2.5mm2
	

	14
	镀锌钢管
	800
	米
	JDG20
	

	（二）地下

	1
	人脸识别器
	11
	个
	1 、人脸门禁应具备≥ 7 寸触摸屏,可在人机界面进行操作；
2 、设备屏幕分辨率不低于 600 X 1024 ；
3 、人脸门禁应支持双目摄像头,一路可见光摄像头,一路红外摄像头,可见光摄像头分辨率为 1080 X1920 ；
4 、设备支持防拆按钮设计,受到外力异常拆卸可产生报警；
5 、门禁一体机应支持韦根协议输入及输出；
6 、设备应能具备人脸识别、人证比对识别、 IC 卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式；
7 、设备应支持防假体功能,支持防照片欺骗及防视频欺骗功能；
8 、设备应具备低照度功能,支持在环境光为 0.1lux 下正常检测并识别人脸；
9 、门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过 160ms ；
10 、人脸门禁一体机应支持与室内机实现可视对讲；
11 、人脸门禁一体机应支持人脸测光,在强背光场景可以根据人脸亮度自动调整曝光参数；
12 、设备在 1.5m 安装高度下, 1m 识别距离要求可识别高度范围不小于 0.8m～2.2m ；
13 、设备支持± 25% 宽压设计。
	

	2
	出门按钮
	11
	个
	开门按钮
	

	3
	单门电锁
	11
	个
	单门磁力锁 280KG ,含门磁。
	

	4
	单门网络控制器
	11
	台
	卡容量≥ 3 万 记录容量≥ 10 万 通讯方式 :TCP/IP 门控数 : 单门 读头 :2 出门按钮 :1 门磁 :1 扩展输入 :无 扩展输出 :1 工作温度 :0 ℃ ～45 ℃ 工作湿度 :10%~90%
	

	5
	L 型和 Z 型支架
	11
	套
	单门磁力锁 L 型支架
	

	6
	机箱
	11
	个
	铁箱、静电喷涂
	

	7
	门禁专用电源
	11
	个
	配套
	

	8
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	4
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	9
	阻燃铜芯护套电缆
	100
	米
	ZR-RVV-2x1.0mm2
	

	10
	阻燃铜芯护套电缆
	100
	米
	ZR-RVV-4x1.0mm2
	

	11
	阻燃铜芯护套电缆
	1000
	米
	ZR-RVV-3x2.5mm2
	

	12
	镀锌钢管
	500
	米
	JDG20
	

	十四、停车场管理系统

	（一）出入口控制设备

	1
	车牌识别出入机
	5
	套
	1、车牌识别出入机(含以下)：车牌识别摄像机、红绿双色高亮显示屏、万能语音提示、自动补光灯、机箱及电源。

2、主机箱:采用优良的防水、散热结构设计,高温烤漆 / 喷粉表面处理,镶嵌钢化玻璃面板,丝印图案美观大方；

3、显示屏:双基色四行高亮度显示屏,支持定屏、滚动、反白等多种显示方式；语音报读:中英文万能语音；

4、识别车牌:识别符合“ GA36-92 ” (92 式牌照 ) 和“ GA36.1-2001 ” (02 式牌照 ) ,包括普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌； 车牌识别速度:≤ 0.3s ；号牌识别率:白天≥ 99.8% ；夜间≥ 99.6% ； 通讯接口: TCP/IP,RS-485 ；补光灯: 20 颗 LED 自动补光。
	

	2
	数字道闸(栅栏式)
	5
	套
	工作电压: AC220V ；工作温度: -25 ℃ -65 ℃；电机功率: AC300W ；闸杆中心高度: 930mm ；杆长:≤ 4 米；开闸时间:≤ 3s
	

	3
	数字式车辆检测器
	10
	套
	工作电压: AC220V ± 10% ；工作温度: -40 ℃ -80 ℃；频率范围: 20KHZ ～170KHZ ；灵敏度:3 级可调；反应时间:≤ 10ms
	

	4
	红外防砸装置
	5
	对
	探测距离 100plus 30 米高级水晶菲涅尔球形透镜； 99.5% 射束阻隔率、防霜防雾设计；抗雷击 14KV ；可调节射束切断时间；防水防尘 IP55 结构,带安装附件； NO/NC 输出(可作其他联动)
	

	5
	红外防砸套装支架
	5
	对
	不锈钢防锈材质
	

	6
	红外防砸套装电源
	5
	台
	12V 直流开关电源
	

	7
	消防模块
	6
	个
	1 、电源: DC12V ； 2 、输出信号:常开、常闭信号
	

	8
	配电 / 控制箱
	6
	套
	定制 ,1 个总开关 32A,9 个回路开关 20A 带漏电保护,零地接线排,可放交换机等网络设备。
	

	9
	8 口千兆交换机
	3
	台
	支持 8 个 10/100/1000BASE-T 电口 , 支持 2 个 100/1000BASE-X SFP 端口 , 支持 AC
	

	10
	光收发器
	3
	对
	1 个千兆 RJ45,1 个千兆单模光纤接口
	

	（二）岗亭设备

	1
	管理系统
	1
	套
	1 、 Intel Braswell (4C/4T) 主芯片处理器,主频率 1.6 GHz , CPU 配置 4GByte , 8 颗 4Gbit DDR3L 贴片 1600MT/s , 1 颗 eMMC 16GByte 4bit 位宽；
2 、应支持硬盘热插拔；
3 、提供主 BIOS 及备 BIOS ,主 BIOS 故障时可从备 BIOS 启动；
4 、支持 Linux 操作系统,内置 1 个 64 位四核处理器,具有 4 个 RJ45 接口、 1 个 HDMI 接口、 1 个 VGA 接口、 1 个 RS232 接口、 1 个 RS485/422 接口、 4 个 USB3.0 接口, 1 个 SATA3.0 接口、 1 个 eSATA 扩展接口、 1 个音频输出接口、 1 个音频输入接口、 24 路报警输入、 8 路报警输出、 1 个 DC12V 电源输出接口、2 个散热风扇和 4 个面板指示灯,采用 AC220V 供电；
5 、多机组网下,最多支持 16 台门岗一体机级联；
6 、支持固定车车辆通行权限管理功能,可以设定车辆只能进入某个停车场,系统支持嵌套车库管理模式,支持固定车按权限划分是否允许进入嵌套地库；
7 、系统支持开启关闭一户多车功能,支持配置车辆是否为一户多车功能,当车主拥有的车位数小于车辆数时,多余车辆驶入按临时车收费；

8 、系统应支持 B/S 端后台管理, CS 端岗亭操作；
9 、应能联动 LED 屏显示车辆进出场信息,车辆入场时 LED 屏显示车牌号码和提示语,车辆离场时显示车牌号码和收费金额,同时语音播报收费金额；
10 、具有车辆自动匹配功能,对于识别错误的出场车辆,可以通过模糊查询人工比对车辆图片进行停车费结算；
11 、应能对临时车、黑白名单车辆、备案车辆记录查询、导入、导出；
12 、应能支持分日期(节假日)功能,在指定的日期内(节假日)按照设置的计费方式进行收费；支持节假日费率与日常费率自动切换；
13 、应能按照组别进行批量充值和延续有效期；
14 、应能支持蓝牌车、黄牌车、渐变绿色、黄绿双色、白色、黑色按照不同的费率标准进行设置收费；
15 、应能支持小型车、大型车、中型车、大客车、三轮车按不同的费率标准进行费率设置；
16 、系统支持分段计费(错峰时间段)功能,可以将同一费率类型分为多个不同的时间段,每个时间按照不同的费率策略进行计费,车辆离场时系统按照不同的停车时间长短进行计费；
17 、应能支持按小时进行不规则的计费模式,出场时系统按照车辆停放时间长短进行不规则计费；
18 、应支持军警(白牌)车牌自动免费放行,相机识别到的车牌为军警车牌时自动抬杆放行；
19 、支持根据车牌号码、车辆属性,查询选定时间内当前在场车辆记录,支持导出；
20 、客户端界面默认显示用户名,版本,当前时间,剩余车位,进入车辆总数；
21 、系统应能按照预置的收费标准和收费模式进行计费,并输出相应报表；
22 、应支持无感支付(微信和支付宝)、扫码支付、现金支付、无牌车扫码支付等形式,并应支持对接第三方电子发票平台开具电子发票功能；
23 、应支持通过 LED 显示屏显示当前车场剩余车位信息；24 、应支持搭配卡口测速设备、违停设备等车场内监控设备,实现车场内违章联动告警功能:若车辆在车场内存在超速、违停等违章行为,在车辆出场时系统将通过 LED 屏将车辆违章内容显示或语音提示告警。
	

	2
	临时卡计费器
	1
	台
	支持卡类: IC 卡、 EM 卡、 CPU 卡、工作电压: DC12V
	

	3
	一卡通发行器
	1
	台
	卡片类型: IC 卡、 EM 卡、 CPU 卡、工作电压: DC9V
通讯方式: RS485
应用范围:停车场、考勤机、消费机、门禁等读卡设备发卡授权使用。
	

	4
	临时卡
	50
	张
	支持 IC 卡读卡识别。
	

	5
	岗亭
	1
	座
	1200 X 1500 X 2300mm ± 8mm ；包含温控硬件系统。
	

	6
	岗亭空调(壁挂式)
	1
	台
	1.5P
	

	（三）中心设备

	1
	停车场管理软件
	1
	套
	实现车牌自动识别功能 , 多车位管理功能 , 支持多种收费标准模式 , 支持多种收费渠道方式:门岗现金缴费、付款码扫码收费、微信、支付宝扫码支付、自助机缴费等。提供后续待建充电桩项目必要的系统对接接口。
	

	2
	车牌识别校验软件加密狗
	1
	套
	1 、微处理器 : 内置单片机,并提供 200 字节掉电保持存储器,一次性写入程序,固化的单片机不可读出或改写；
2 、安全算法 : 开发商可以自选安全算法,并可以自定义安全算法因子；
3 、口令 : 由软件开发商设置口令,口令错误将不能对数据区进行读写；
4 、唯一的流水号 ,AS 技术。
	

	（四）传输管线

	1
	室外 4 芯单模光纤
	800
	米
	室外 /4 芯单模铠装
	

	2
	六类非屏蔽双绞线
	1
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	3
	阻燃铜芯电力电缆
	800
	米
	WDZN-YJE-3x6mm2
	

	4
	阻燃铜芯护套电缆
	100
	米
	ZR-YJV-3x4mm2
	

	5
	控制信号线
	200
	米
	ZR-RVVP6x0.5mm2
	

	6
	地感线圈
	300
	米
	BV1.0mm2
	

	7
	路面切割
	40
	米
	路面切割 50mm*50mm*3000mm (宽、深、长)放置地感
	

	8
	路面恢复修补
	40
	米
	地感线槽路面恢复修补,需恢需达到原切割前效果
	

	9
	安全岛
	3
	座
	定制安全岛,尺寸详系统图。
	

	10
	减速坡
	20
	米
	塑料材质
	

	11
	阻燃硬塑料管
	200
	米
	PC32
	

	十五、电子巡更系统

	1
	指纹巡检器
	10
	个
	1. 防护等级: IP67 ；
2. 读卡频率: 125KHz ；
3. 读卡距离:≥ 3CM ；
4. 指纹识别: 360 度采集,可存200 组指纹(活体指纹)；
5. 闹钟数量:可设置 200 组闹钟提示时间；
6. 屏幕显示: OLED 强光下可见,显示无死角；
7. 状态提示:语音 + 汉字显示 + 振动三重提示；
8. 通讯方式:磁吸 USB2.0 免驱(每分钟上传数据 12000 条)；
9. 供电电池: 1900mAh ；
10. 待机时间:每天读卡 500 次可连续使用 30 天以上；
11. 充电时间:每次充电 2 小时(每年充电 12 次)；
12. 附加功能:摔砸记录、温度计、手电。
	

	2
	夜光型巡更点
	24
	个
	1.应用环境:坚固耐用,可在各种恶劣环境中使用； 

2.使用寿命: >20 年； 

3. 供电方式:巡更点无需电源,具有夜视功能(无需夜光标签)。
	

	3
	远程通讯座
	1
	个
	1.通讯方式:网线； 

2. 传输速率: 3500 条 / 分钟； 

3. 读卡距离: 1～3CM ； 

4. 液晶显示: 128LCD 汉字
显示； 

5. 状态提示:汉字提示 + 语音提示； 

6. 数据存储: 10 万条； 

7. 供电电源: DC12V 。
	

	4
	网络软件 +APP
	1
	套
	支持移动端 APP ,系统功能:

1.显示当前巡检人员的位置和状态；显示巡检人员的轨迹；显示巡检任务； 显示上报的事件；点击查看巡检设施的属性信息； 

2. 巡检计划:包含计划管理、巡检任务、巡检区域管理、
巡检路线管理； 

3. 计划管理:根据具体的需求制定巡检或冲洗的计划； 

4. 巡线任务:对通过巡检计划生成的巡线任务进行任务下发； 

5. 区域管理:对巡检的区域进行划分和建立； 

6. 冲洗任务:对管道冲洗任务的下发和监控； 

7. 巡检监控:查看各个时间段中巡检人员的巡检的线路。实时位置上传,在地图上展示巡检在线、离线人员的实时位置；历史轨迹查询,可查看巡检人员的历史巡检轨迹；显示当前时间范围内的巡检计划路 线； 

8. 事件管理:对于巡检事件的查询、导出与浏览；对于历史巡检事件进行删除； 

9. 事件类型分析:对上报的所有事件类型数量进行分析； 

10. 事件趋势分析:对上报的所有事件类型通过事件和数量进行分析；
11. 人员上报分析:根据巡检中人员上报事件进行分析； 

12. 查看工作人员的巡检考勤打卡情况； 

13. 包含手持端设置、工作时段管理、计划类别管理； 

14. 手持端设置:对公司统一采购的巡检设备进行登记； 

15. 事件内容设置:对上报事件的内容进行设置； 

16. 事件类型设置:对事件上报的类型进行设置； 

17. 计划类别设
	

	十六、机房

	（一）消防控制室

	1）建筑装饰

	1
	防静电地板
	47
	平米
	1 、规格尺寸:
( 1 )本期工程所用地板为全钢有边防静电活动地板,地板规格尺寸为: 600 X 600 X 35 ( mm )。
( 2 )地板安装高度为 500 mm ,立杆高度可调整。 ( 3 )贴面采用 HPL 贴面。
2 、技术指标:
( 1 )集中载荷须满足≥ 2950N ( 地板挠度 2mm 时 ) ,均布载荷≥ 12500kg 。 

( 2 )表面材料耐磨系数必须大于 2500 转。
( 3 )板表面电阻平均值 1 X 106- 1 X 109 Ω。
( 4 )平面度尺寸应≤ 0.46mm 并无皱裂。
	

	2
	墙面腻子
	125
	平米
	环保腻子
	

	3
	墙面乳胶漆
	125
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	4
	天棚防尘处理(含吊顶内墙面)
	47
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	5
	地面防尘处理(含防
静电地板下墙面)
	47
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	6
	地板周边支架
	50
	米
	国标 #30 角钢焊制
	

	7
	不锈钢踢脚线
	25
	米
	采用 304 不锈钢定制,规格 0.8mmX10mmX100mmX10mm ,
	

	8
	铝合金微孔吊顶
	47
	平米
	600x600x0.8mm
	

	2）机柜系统

	1
	PDU 管控单元
	5
	条
	单个机柜配 2 条,左右侧安装,上进线。每条 PDU : AC250V 50Hz 32A ,输入接口为接线盒输入；输
出包括 18 个万用 10A 插座；配置液晶显示模块(电流、电压、功率、电能), RS485 通讯接口,带电热
	

	2
	操作台
	1
	套
	3 米, 5 工位平面操作台,台面板为冷轧钢板
	

	3）空气调节工程

	1
	设备承重支架
	2
	套
	定制,采用国标 50mm 角钢现场焊接,包含室内机及室外机的底座支架
	

	2
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	4）电气技术工程

	1
	安防控制中心配电箱
	1
	套
	AFAL ,非标,详见系统图
	

	2
	停车场管理系统配电箱
	4
	套
	TCAL* ,非标,详见系统图
	

	3
	空调开关箱
	1
	台
	63A,4P
	

	4
	双联单控开关
	2
	个
	250V/10A
	

	5
	墙面五孔插座
	2
	个
	250V/10A
	

	6
	嵌入式自带电池三管 LED 平板灯
	2
	盏
	600x1200 , 3x26W( 带蓄电池,持续供电时间≥ 180min) ,光通量 3900 φ
	

	7
	嵌入式三管 LED 平
板灯
	2
	盏
	600x1200 , 3x26W ,光通量 3900 φ
	

	8
	低烟无卤耐火电力电缆
	100
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-3x6mm2
	

	9
	阻燃铜芯绝缘导线
	100
	米
	WDZN-BV-4.0mm2
	

	10
	阻燃铜芯绝缘导线
	100
	米
	WDZN-BV-2.5mm2
	

	11
	镀锌金属线槽
	20
	米
	MR200x100mm
	

	12
	碳素钢电线套管
	100
	米
	MT32
	

	13
	碳素钢电线套管
	150
	米
	MT20
	

	14
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	5）、机房防雷接地系统

	1
	扁铜排
	60
	米
	3 X 30 铜排,含绝缘支持端子
	

	2
	接地铜芯线
	50
	米
	ZR-BVR6mm2
	

	（二）一层智能 UPS配电室

	1）建筑装饰工程

	1
	防静电地板
	20
	平米
	地板规格尺寸为: 600 X 600 X 35 ( mm )± 3mm 。
	

	2
	墙面腻子
	95
	平米
	环保腻子
	

	3
	墙面乳胶漆
	95
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	4
	天棚防尘处理(含吊
顶内墙面)
	20
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	5
	地面防尘处理(含防静电地板下墙面)
	20
	平米
	环保防尘漆,含腻子
	

	6
	地板周边支架
	15
	米
	国标 #30 角钢焊制
	

	7
	不锈钢踢脚线
	20
	米
	采用 304 不锈钢定制,规格 0.8mmX10mmX100mmX10mm ,
	

	8
	铝合金微孔吊顶
	20
	平米
	600x600x0.8mm
	

	2)空气调节工程

	1
	精密空调及室外机
	1
	套
	单台制冷量不小于 7.5KW 的机组,显热比不小于 0.9 ；恒温恒湿型,前送风下回风,机组的最大送风量应不小于 2250m3/h 。机组尺寸: 550 X 450 X 1850 ± 10mm ,重量: 130Kg ± 10kg 。
	

	2
	配置铜管
	50
	米
	气管 / 液管
	

	3
	冷媒
	2
	瓶
	制冷剂 22.7kg
	

	4
	延长组件
	2
	套
	单向阀 / 电磁阀
	

	5
	设备承重支架
	2
	套
	定制,采用国标 50mm 角钢现场焊接,包含室内机及室外机的底座支架
	

	6
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	3）电气技术工程

	1
	蓄电池
	64
	只
	12V100H
	

	2
	蓄电池架(含电池连
接线)
	2
	个
	非标定制,四层, 1200x1200mm
	

	3
	支撑钢架
	10
	个
	
	

	4
	UPS 配电室配电箱
	1
	套
	ZNAT1 ,非标,详见系统图
	

	5
	双联单控开关
	1
	个
	250V/10A
	

	6
	墙面五孔插座
	2
	个
	250V/10A
	

	7
	嵌入式自带电池三管 LED 平板灯
	2
	盏
	600x600 , 3x8W( 带蓄电池,持续供电时间≥ 180min) ,光通量 1000 φ
	

	8
	嵌入式三管 LED 平
板灯
	2
	盏
	600x600 , 3x8W ,光通量 1000 φ
	

	9
	低烟无卤耐火电力电缆
	100
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-4x35+1x16mm2
	

	10
	低烟无卤耐火电力电
缆
	2000
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-3x6mm2
	

	11
	低烟无卤耐火电力电缆
	40
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-5x6mm2
	

	12
	镀锌金属线槽
	10
	米
	MR200x100mm
	

	13
	碳素钢电线套管
	30
	米
	MT40
	

	14
	碳素钢电线套管
	150
	米
	MT32
	

	15
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	4）机房防雷接地工程

	1
	扁铜排
	28
	米
	3 X 30 铜排,含绝缘支持端子
	

	2
	接地铜芯线
	20
	米
	ZR-BVR6mm2
	

	（三）十层网络控制机房及 UPS 间

	1）建筑装饰工程

	1
	防静电地板
	100
	平米
	地板规格尺寸为: 600 X 600 X 35 ( mm )± 3mm 。
	

	2
	通风地板
	30
	块
	1. 全钢防静电通风活动地板:由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。
2. 地板结构:由全钢外壳、金属焊管框架、 HPL 贴面(有边)组成。
3. 地板规格: 600*600*35mm 。
4. 地板集中载荷(每片板的中心点受力): 300KG 左右范围内,挠度≤ 2.0mm 。
5. 均布载荷:≥ 9720n/ m%%172
6. 贴面材料: HPL 贴面。
7. 贴面表面电阻: 106 ∽ 109 Ω(测试电压 100v 时)。
8. 贴面耐磨性能:≥ 1000 转。
9. 防火性能: A 级。
10. 通风量: 30% 左右
11. 支撑:由上托板、圆管、罗杆、罗母、底板组成。                                                                                                                                 12. 支撑上托板厚:≥ 4mm (冷轧钢板)。
13. 支撑圆管壁厚:≥ 2mm 管径: 32mm 。
14. 支撑底板厚:≥ 3mm (冷轧钢板)。
15. 支撑底板与圆管连接处必须焊接。
16. 支撑表面须镀锌处理,以防止氧化生锈。
17. 横梁壁厚: 1.0mm
18. 地板安装时支撑必须与地面固定。
19. 机房环境温度要求 :15 ℃～35 ℃。
20. 机房环境相对湿度要求 :45%RH～75%RH 。
	

	3
	机房彩钢板墙面
	120
	平米
	机房专用彩钢板,包含墙面龙骨、彩钢板上边收口压边、板间压边条、阴阳角等。
	

	4
	墙面腻子
	250
	平米
	环保腻子
	

	5
	墙面乳胶漆
	250
	平米
	环保防尘漆,含腻子。
	

	6
	天棚防尘处理(含吊顶内墙面)
	100
	平米
	环保防尘漆,含腻子。
	

	7
	地面防尘处理(含防
静电地板下墙面)
	100
	平米
	环保防尘漆,含腻子。
	

	8
	地面、墙面保温棉
	220
	平米
	20mm 机房专用橡塑保温棉,含环保型胶水。
	

	9
	镀锌钢板
	220
	平米
	0.5mm
	

	10
	地板周边支架
	100
	米
	国标 #30 角钢焊制
	

	11
	不锈钢踢脚线
	60
	米
	采用 304 不锈钢定制,规格 0.8mmX10mmX100mmX10mm ,
	

	12
	铝合金微孔吊顶
	100
	平米
	600x600x0.8mm
	

	2）机柜及密闭冷通道工程

	1
	15 位密闭冷通道
	1
	套
	3600mm X 9000mm X 2460mm ( W X D X H ) , 密闭冷通道宽度 1200mm , 15 位天窗,两侧气
流密闭通道自动门,网络型冷通道系统,通道内配置节能 LED 照明,活动天窗具备自动复位功能。
	

	2
	服务器机柜
	25
	套
	WDH : 600mm X 1200mm X 2000mm ,通透前、后门,前单后双纯平梅花网孔门,带侧板并柜,配置: 2 条垂直理线槽, 50 套 M6 安装套件。
	

	3
	PDU 管控单元
	50
	条
	单个机柜配 2 条,左右侧安装,上进线。每条 PDU : AC250V 50Hz 32A ,输入接口为接线盒输入；输 出包括 18 个万用 10A 插座；配置液晶显示模块(电流、电压、功率、电能), RS485 通讯接口,带电热
	

	3）空气调节工程

	1
	精密空调及室外机
	1
	套
	单台制冷量不小于 7.5KW 的机组,显热比不小于 0.9 ；恒温恒湿型,前送风下回风,机组的最大送风量应不小于 2250m3/h 。机组尺寸: 550 X 450 X 1850 ± 10mm ,重量: 130Kg ± 10kg 。
	

	2
	行间空调
	4
	套
	尺寸 600x1100x2000(mm) ,总冷量≥ 42kW, 显冷量≥ 42kW ,显热比为 1, 风量≥ 8500m3/h 。
	

	3
	行间空调室外机
	4
	套
	平面式冷凝器,重量 140KG
	

	4
	冷媒
	1
	瓶
	制冷剂 22.7kg
	

	5
	设备承重支架
	2
	套
	定制,采用国标 50mm 角钢现场焊接,包含室内机及室外机的底座支架
	

	6
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	4）电气技术工程

	1
	蓄电池
	128
	只
	12V100H
	

	2
	蓄电池架(含电池连
接线)
	4
	个
	非标定制,四层, 1200x1200mm
	

	3
	支撑钢架
	20
	个
	
	

	4
	网络机房 UPS 间配
电柜
	1
	套
	ZNAT2 ,非标,详见系统图
	

	5
	双联单控开关
	3
	个
	250V/10A
	

	6
	墙面五孔插座
	4
	个
	250V/10A
	

	7
	嵌入式自带电池三管
LED 平板灯
	4
	盏
	600x1200 , 3x26W( 带蓄电池,持续供电时间≥ 180min) ,光通量 3900 φ
	

	8
	嵌入式三管 LED 平板灯
	4
	盏
	600x1200 , 3x26W ,光通量 3900 φ
	

	9
	嵌入式自带电池三管 LED 平板灯
	2
	盏
	600x600 , 3x8W( 带蓄电池,持续供电时间≥ 180min) ,光通量 1000 φ
	

	10
	嵌入式三管 LED 平
板灯
	2
	盏
	600x600 , 3x8W ,光通量 1000 φ
	

	11
	低烟无卤耐火电力电缆
	20
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-5x6mm2
	

	12
	低烟无卤耐火电力电
缆
	100
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-5x16mm2
	

	13
	低烟无卤耐火电力电缆
	200
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-4x150+1x75mm2
	

	14
	低烟无卤耐火电力电
缆
	700
	米
	WDZN-YJE-0.6/1.0kV-3x6mm2
	

	15
	阻燃铜芯绝缘导线
	100
	米
	WDZN-BV-4.0mm2
	

	16
	阻燃铜芯绝缘导线
	200
	米
	WDZN-BV-2.5mm2
	

	17
	镀锌金属线槽
	10
	米
	MR200x100mm
	

	18
	镀锌金属线槽
	60
	米
	MR300x100mm
	

	19
	碳素钢电线套管
	10
	米
	MT40
	

	20
	碳素钢电线套管
	100
	米
	MT32
	

	21
	碳素钢电线套管
	200
	米
	MT20
	

	22
	其他辅助材料
	1
	项
	
	

	5）机房防雷接地工程

	1
	扁铜排
	120
	米
	3 X 30 铜排,含绝缘支持端子
	

	2
	接地铜芯线
	50
	米
	ZR-BVR6mm2
	

	6）机房基础设施管理工程

	a机房内部环境

	1.机房环境监控

	1
	区域环境管理主机
	1
	台
	独立内置嵌入式系统控制主机,提供 15 路采集单元的供电以及数据处理,独特的 OLED 液晶显示屏及操作按
键,支持消防信号输入输出,支持串口设备扩展,提供 TCP/IP 网络通信
	

	2
	增强型环境信息采集单元
	3
	只
	提供温湿度、烟感状态、门磁状态、水浸状态传感器接入端口
	

	3
	通讯协议转换器
	1
	个
	RS485/232 转 TPC/IP
	

	4
	氢气传感器
	1
	只
	在线固定式电化学检测,测量范围: 0-1000ppm ,分辨率: 0.1ppm ,检测精度:≤± 3% ,带 LCD
液晶背光显示, RS485 信号 (Modbus 协议 ) 输出、两组继电器开关量输出
	

	5
	数字式温湿度传感器
	6
	只
	数字式信号采集输出,精度高,衰减低。
	

	2.UPS监控

	1
	通讯协议转换器
	2
	个
	RS485/232 转 TPC/IP
	

	2
	UPS 监控子系统
	2
	套
	实时检测 UPS 输入 / 输出电压、电流、频率、功率等状态。需 UPS 提供通讯接口及通讯协议
	

	3.配电柜监控

	1
	通讯协议转换器
	4
	个
	RS485/232 转 TPC/IP ,开关量状态采集
	

	2
	监测转换器模块
	4
	只
	电池单体电压,组电压、电流检测输入,电池表面温度数据上传
	

	3
	模块 24V 供电电源
	4
	只
	24V
	

	4
	电池传感器模块 (12V)
	128
	只
	温度、电流、电压、温度采集
	

	5
	电池监控系统
	4
	套
	监测组电压、电流检测输入,电池表面温度
	

	6
	智能电量仪
	4
	只
	智能电量仪
	

	7
	智能电量仪监控子系
统
	4
	套
	电量仪监控子系统
	

	8
	通讯转换模块
	4
	个
	RS485/232 转 TPC/IP ,开关量状态采集
	

	9
	通讯协议转换器
	2
	个
	RS485/232 转 TPC/IP
	

	10
	列头柜监控系统
	2
	套
	监测多个配出回路的电参数,能对回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,
并能对各个回路的开关状态进行监测。
	

	4.气体灭火监控

	1
	通讯协议转换器
	3
	个
	RS485/232 转 TPC/IP
	

	2
	气体灭火监控系统
	3
	套
	气体灭火监控系统
	

	5.视频监控

	1
	半球 IP 视频摄像头
	4
	个
	宽动态、低照度、高清晰、防暴型网络半球摄像头
	

	2
	4T 监控硬盘
	2
	块
	4T
	

	3
	NVR 硬盘录像机
	1
	台
	支持 16 路 1080P 视频接入, 8 盘位,高清回放、存储,强大的网络服务 ( 支持 DHCP 、 PPPOE 、 FTP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 UPNP 、 EMAIL 、 IP 权限、 IP 搜索、报警中心等 ) 完善的配套 (WEB 、 客户端
	

	6.红外报警监控

	1
	增强型环境信息采集
单元
	1
	只
	环境信息采集单元
	

	2
	通讯转换模块
	3
	个
	RS485/232 转 TPC/IP ,开关量状态采集
	

	3
	红外探测器
	3
	只
	室内有线红外探测器双鉴红外探头。
	

	7.空调监测

	1
	增强型环境信息采集
单元
	2
	只
	动环系统环境信息采集单元。
	

	2
	精密空调监控子系统
	2
	套
	对精密空调进行远程遥控、遥信、参数监测、故障诊断。需精密空调提供通讯接口及通讯协议
	

	3
	通讯协议转换器
	2
	个
	RS485/232 转 TPC/IP
	

	8.漏水监测

	1
	增强型环境信息采集单元
	2
	只
	1. 非定位式水浸传感器
2. 工作电源: 12VDC ( 9～16VDC )
3. 报警指示:继电器 ( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC ) 信号输出,同时有 L E D 灯及声音提示,可按键清除报警声音。
4. 信号输出:有被测液体时,继电器触点打开；无被测液体时,继电器触点闭合。
5. 电源及报警输出接口: RJ45 端口
	

	2
	非定位漏水报警控制
器
	2
	台
	非定位漏水报警控制器,输出开关信号
	

	3
	2 米引出线
	2
	根
	2 米引出线
	

	4
	5m 感应绳
	2
	根
	5m 感应绳
	

	5
	固定胶贴
	2
	包
	定制
	

	9.门禁系统

	1
	门禁控制器
	4
	个
	1.采用嵌入式 Linux 实时操作系统。 

2. 集成 Modbus-RTU 通信协议。 

3. 铁电存储芯片:可无数次读写,真正的掉电不丢失数据。

 4. 可实现消防联动、安防报警联动。
	

	2
	磁力锁
	4
	套
	双门磁力锁 280kg
	

	3
	发卡机
	1
	个
	门禁系统发卡机。
	

	4
	出门按钮
	4
	个
	出门按钮
	

	5
	读卡器
	4
	个
	读卡器
	

	6
	IC 卡
	10
	张
	IC 卡
	

	b封闭通道内部环境

	1
	监控管理服务器
	1
	套
	用于 CD2000 微模块内部环境集中监控管理；嵌入式 B/S 架构,支持 WEB 访问管理,提供微模块内环境数
据采集、消防联动、声光报警等功能。
	

	2
	紧急停止按键
	2
	只
	机械式开关信号输入,遇到紧急情况,可以手动急停强制切断通道电源。
	

	3
	环境信息采集单元
	1
	套
	应用于机房、微模块、机柜等多种环境监测场景,给传感器供电及端口汇聚。
	

	4
	出门按钮
	2
	个
	出门按钮
	

	5
	微模块动环监控主机
	1
	套
	应用于 CD2000 微模块的环境和设备管理的系统。它是微模块本地及远程管理的核心部件,实现 CD2000 微模块内的无人值守。
	

	6
	微模块动环监控系统
	1
	套
	实现对微模块内的微环境系统等进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能,记录和分析相关监控数据,实现远
程异地监控；可灵活的告警方式,实现微模块安全无人职守。
	

	c集中控制

	1
	机房监控平台软件
	1
	套
	软件基础平台
1 、机房动环监控系统平台提供一个整体的环境和动力监控接口,动环监控平台实现对多个数据中心(微模块)动力、环境、安防等子系统的集中实时管理,帮助用户远程或本地管理数据中心,实现轻松运维；
2. 系统应用主体应采用 B/S 架构,不需要额外安装客户端软件,支持主流浏览器,在网络的任何位置,均应能够通过浏览器进行实时访问。
3. 系统可实现对机房内供配电、 UPS 、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控,发现部件故障或参数异常,即时采用 E-mail 、短信和声音告警等多种报警方式,记录历史数据和报警事件。
4. 配电监测:支持 ATS 开关状态、 UPS 主输入电压、 UPS 旁路输入电压、 UPS 输出电压、 UPS 输出电流、 UPS 输出频率、 UPS 模块输出电流、蓄电池电压、充 / 放电电流等检测。
5. 制冷监测:可实时、全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数。新风机监测:开关机运行状态。
6. 门禁监测:实现多门统一管理,支持刷卡、密码、指纹等认证方式；与监控系统无缝集成。
7. 视频监测:实现在监控系统中直接查看实时监控画面。
8. 用户权限管理:
1) 基于角色的用户管理,在定义合法用户时,可对用户进行分权分域管理,并提供管理员单用户模式。
2) 分权分域管理:可设置用户的操作权限、查看权限,还可授权客户可访问的管理域。
3) 可设置时间策略(自动注销、登录时间、过期时间)；可设置账号策略( IP 绑定、账号长度、锁定、停用)。
4) 根据不同的操作人员(系统管理员、操作管理员、一般操作人员)的职责,定义不同的级别。系统支持
至少 5 级以上的权限:
5) 系统支持角色权限管理,可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理,包括允许查看的内容、允许控制的设备等。
9. 日志管理提供基于数据库的日志功能,以实现对机房人员操作、事件告警的跟踪管理。日志不可被任何人修改,系统支持根据条件查询日志,并将查询的日志列表导出打印。
10. 系统数据库具备备份和恢复能力,备份的数据保存在服务器磁盘上特定的备份目录中,满足按周期全量和增量备份确保数据安全。                                                                                                                                                              11. 管理系统软件需经过不少于 2 种企业版病毒扫描工具扫描,确保系统安全。                                                                                                             二、 3D 视图模块:
1. 系统应具备 3D 视图功能,支持 2D/3D 一键切换,不额外部署 3D 软件或集成 3D 系统,避免数据源和 DCIM 系统不同步。 

2.3D 可视化界面应支持楼宇、楼层、房间、模块层级,且支持放大、缩小、 360 %%d旋转等基本操作,为了强化视图效果,还要求具备墙体透明、背景虚化等功能； 

3. 提供设备 3D 模型,至少覆盖数据中心常见的一些设备,如空调、 UPS 、机柜等。
二、硬件服务器
1. 外观≥ 2U 机架式,可放入 42U 标准机柜；

2. 配置 1 颗高性能 CPU ,核心数≥ 28core ,主频≥ 2.4GHz ；
3. 配置内存≥ 2 X 32GB 2933MHz DDR4 内存,内存插槽数量≥ 16 ；
4. 配置 2 块 1200G 2.5 寸 10K SAS 硬盘 , 支持 NL SAS/SATA/SAS/SSD 硬盘。配置磁盘阵列卡,支持RAID0/1/10；提供GE管理网口；配置个千兆电口；
5.配置2个交流电源模块,支持1+1冗余；长期工作环境温度支持5-45度。
	

	2
	24 口千兆网络交换
机
	1
	台
	1.24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个复用的千兆 Combo SFP 端口 。

2. 可插拔双电源,支持交流或直流供电。
	

	3
	管理电脑
	1
	套
	硬件要求: 

商用台式机产品,符合国家政府采购相关要求及资质,不接受消费类产品或组装机投标；
2. 配置与主机同品牌≥ 23.8 英寸宽屏液晶显示器；
3.CPU :≥ 8 核 16 线程且基本主频≥ 3.6GHz ,三级缓存≥ 32MB ；
4. 主板: INTEL X660 或 AMD PRO565 同性能及以上芯片组( X 代表 B\H\Q 等系列)；
5. 内存:≥ 16GB DDR4 内存；
6. 显卡: 2G 独立显卡；
7. 声卡:集成声卡,支持 5.1 声道(提供前≥ 2 ,后≥ 3 ,共≥ 5 个音频接口)；
8. 硬盘:≥ 1TB 机械硬盘 +256GB SSD M.2 ； 3 年硬盘不返还服务。
9. 网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡；
10. 扩展槽:≥ 1 个 PCI-E X 16 ( 8 速)、≥ 2 个 PCI-E X 1 、≥ 1 个 PCI 槽位；
11. 键盘、鼠标:同品牌键鼠；
12. 接口:≥ 10 个 USB 接口(其中前置至少 2 X USB3.1 Gen2+4 X USB3.1 Gen1 ), 1 组 PS/2 接口、 1 个串口,主板集成 2 个视频接口(其中至少 1 个非转接 VGA 接口)；
13. 节能电源:≤ 180W ,不低于 85% 节能电源； 

14. 操作系统:出厂预装 Windows 正版操作系统；
15. 安全特性:主板具备 USB 屏蔽技术,可设置仅识别 USB 键盘、鼠标,无法识别 USB 读取设备,有效防止数据泄露或病毒入侵； 16. 产品设计:机箱≤ 16L ,顶置提手,方便部署；顶置电源开关键,方便使用； 机箱内可配置光触媒强力散热风扇,能够达到有效去除细菌、降解甲醛。(签合同时提供原厂光触媒强力散热风扇降解甲醛等功能检验报告)
三、资质及服务:
1 、资质认证(投标时必须提供认证证书复印件):投标产品具有 3C 认证、节能认证,具备省级以上检测机构出具的平均无故障时间( MTBF )≥ 100 万小时认证；
2 、服务:原厂五年有限上门免费保修服务,三年硬盘不返还保修服务,要求全年无休服务,第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人 400 和 800 售后服务热线电话。所投产品须出厂原配,不接受机器拆机加厂家配件或第三方配件。
	

	4
	手机短信报警软件
	1
	套
	1.APP 运维提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等,满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。
2. 支持按不同维度(机房、微模块等)查看设备告警、设备清单、能耗与监控信息。
3. 支持查看设备的当前告警、当前告警详情、历史告警、历史告警详情,并设置告警自动刷新。
4. 监控供配电、制冷、机架、环境系统中设备的运行状态,查看告警分布、设备详情、告警详情。
	

	5
	电话、短信综合报警模块
	1
	只
	1. 工业级的 modem ,是一种内嵌 GSM 无线通信模块。
2. 支持中国移动和中国联通和中国电信的 4G 网络。
	

	6
	低烟无卤六类非屏蔽
四对双绞线
	1
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	7
	阻燃铜芯软电线
	200
	米
	WDZN-RVV3x2.5
	

	十七、建筑物电子信息系统防雷

	1
	局部等电位端子箱
	5
	个
	小型喷塑铁壳体,铜条 2*20
	

	2
	楼层等电位端子箱
	23
	个
	小型喷塑铁壳体,铜条 2*20
	

	3
	接地铜芯线
	200
	米
	ZR-BVR6mm2
	

	4
	接地铜芯线
	250
	米
	ZR-BVR25mm2
	

	5
	接地铜芯线
	200
	米
	ZR-BVR50mm2
	

	6
	阻燃硬塑料管
	200
	米
	PC25
	

	7
	阻燃硬塑料管
	400
	米
	PC32
	

	十八、移动通信室内信号覆盖系统

	1
	防火镀锌金属线槽
	80
	米
	MR300x100
	

	十九、安检系统

	1
	违禁品安检门
	2
	套
	1 、在探测区左右边界各向 150mm 形成的区域中,任意一点的磁感应强度都应≤ 10 μ T                                                                                                      2 、支持本地工作、远程工作两种模式,远程参数设置、远程诊断和存储数据查询功能,当远程系统连接中断时,可以自动恢复本地控制 。                                                                                                                                3 、支持高温及低温环境下工作,高温: +55 ℃± 2 ℃、 2h ；低温: -20 ℃± 3 ℃、 2h
4 、出入口各一个显示屏,用于实时显示结果,其中出口为触摸显示屏,可设置相关参数；
5 、系统所有功能所涉及的人脸终端模块、网络摄像机均集成一体运行于安检门,无外置或外挂设备。                                                                                                                                    6、应能从静音到最大声强分档调节,最大声强应≥ 88dB；
7 、支持分区探测功能,报警颜色采用红色,分区定位一目了然,位置准确；
8 、支持宽电压,在交流 187V 至 AC 242V 之间可正常工作,无需调整；
9 、支持设置不同的报警声音,以区别两台相邻金属门的报警；
10 、支持两种探测模式,模式一为金属分类检测模式,对金属违禁品进行分类报警,对手机、手表皮带扣等日用品不报警；模式二为全金属检测模式,对超过金属灵敏度的金属进行报警；
11 、金属分类检测模式支持三种告警模式:红色——违禁品(枪支、管制刀具等)；黄色——疑似违禁品；绿色——无违禁品。
12 、支持灵敏度分区设置,自下往上分为一到五区,各区可独立设置,也可统一设置；全金属检测模式灵敏度应能在 0-99 级中设置,金属分类检测模式灵敏度应能在 0-9 级中设置；
13 、人脸识别模块 支持人脸识别功能,支持不戴口罩检测；
14 、支持设备自检功能,设备自检时,设备周围 0.3m 外有同型号安检门或者大件金属物品时,自检状态下记录环境状态,在工作中避免干扰；周围大件金属物品影响设备工作性能时,自检状态时发出告警,提示周围环境异常；
15 、测温模块 支持人体非接触式测温,测得的体表温度可通过屏幕显示,无人时,显示环境温度 ,支持设置温度报警阈值,并且阈值可调节,超过阈值,设备发出声光报警 16 、在 35 ℃、 36 ℃、 37 ℃ 
	

	2
	X 光检测仪
	2
	台
	穿透力 8mm 钢板线分辨力 40AWG
空间分辨力 Φ水平 1.0mm Φ垂直 1.0mm 通过率 传送速度 :0.20m/s ,约 720 个 /h
电源 AC220 伏( -10% ~ +10%) , 50Hz ± 3Hz
功耗 0.4kVA
外形尺寸 1690mm( 长 ) X 790mm( 宽 ) X 1210mm( 高 )通道尺寸 505mm( 宽 ) X 305mm( 高 )
智能判图功能:安检机应能对被检测物体进行自动判别,包括菜刀、剪刀、美工刀、枪支器械、压力罐、塑料。
	

	3
	检测分析主机
	2
	台
	可对接主流 X 光机,设备兼容性、扩展性强；已累计千万级违禁品标注数据,可识别 20 多类违禁品,包括但不限于枪支 / 仿制品、子弹 / 弹药、管制刀具 / 利器、钝器、警械器具、非金属容器、普通金属容器 / 压力罐、电子设备、电池、打火机、烟花爆竹、公章等。识别检出率≥ 95% ,误检率≤ 3% ；具备可持续提升的算法自学习能力训练新违禁品；支持有线、 4G 、 Wi-Fi 等方式上传数据,设备可进行远程版本升级、状态监控、配置管理；可同屏查看视频监控数据,同屏查看过 X 光机安检图片的违禁品智能标注结果；识别到违禁品时实时进行语音或声光报警；内置 SSD 存储,可缓存不少于 50W 张安检图片。
	

	4
	手持式金属探测器
	4
	个
	两种报警模式可选: LED 声光报警或振动报警。
使用简单、方便,无需调整； 人性设计,美观大方；坚固耐用,一米高度自由落摔无损伤；可外侧调节灵 敏度(高低两档),操作方便,以适应不同检测要求；具有欠压指示灯 / 充电指示灯；内阻小、低自放电(充满电后,放至 3 个月剩 90% 电量；放至 6 个月剩 80% 电量)；安装充电电池后,可直接为本产品完全充电；
	

	5
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	1
	箱
	HSYZ-6 4*2*0.57；305m/箱
	

	6
	镀锌钢管
	100
	米
	JDG20
	

	二十、自助服务系统

	1
	自助缴费服务一体机
	22
	台
	1、操作系统 :Android?7.1；CPU:RK3399； 

2、存储 :4GB+16GB； 

3、显示屏 :21.5 英寸 , 分辨率 1920*1080；
4、摄像头 : 内置式,马里奥 D2； 

5、扬声器 :3W*2； 

6、接口 :2 个 USB?2.0+RJ45+micro?USB； 

7、外部存储:TF 卡,最大支持 64GB； 

8、网络通讯 :2.4GHz, 支持 IEEE?802.11?a/b/g/n , BT?4.03G&4G 国内全网通 ；
9、尺寸与重量 : 壁挂，宽 371 X深 113 X高 842mm , 19KG； 

适配器 :100-240VAC；2.5A ,50/60Hz；126W max； 

10、打印模块 : 高速 80mm 热敏打印机,纸卷直径 80mm ,带自动切刀 , 半切 ； 

11、身份证阅读器 : 内置身份证读卡器 ； 

12、芯片卡读卡器:支持定制。
	

	2
	自助服务系统软件
	1
	套
	1、身份识别,患者可以通过支付宝刷人脸、刷磁条卡、刷身份证三种方式就医,通过支付宝首次刷脸需要授权系统使用用户名和身份证号,授权通过后可直接登录；
2、当日挂号,支持挂号凭条打印；
3、预约挂号,预约取号、取消预约,支持预约凭条打印；
4、结算缴费,自费部分支付微信及支付宝自助缴费,包括微信以及支付宝的扫码支付、当面支付；
5、缴费凭条打印,支持门诊缴费凭条打印、住院预交凭条打印；
6、费用记录,支持门诊缴费记录查询、住院预交金查询；
7、医院信息查询,支持查询医院科室、科室介绍、医生、医生介绍信息；
8、支付宝扫脸支付；
9、支持查看检验检查报告；
10、支持查看住院清单报告；
11、支持首页自定义,首页可以放置门诊缴费、住院清单、全部功能首页三种配置。
	

	3
	低烟无卤六类非屏蔽四对双绞线
	5
	箱
	23AWG 无氧铜 ,PVC 护套 ,305 米 / 箱
	

	4
	镀锌钢管
	200
	米
	JDG20
	

	二十一、厕位报警系统

	1
	报警器按钮
	1
	套
	有线型, DC24V
	

	2
	声光报警器
	1
	套
	有线型, DC24V ,报警音量 110 ± 10dB
	

	3
	阻燃铜芯护套电缆
	90
	米
	ZR-RVV2x1.0mm2
	

	4
	PVC 阻燃硬塑料管
	20
	米
	φ 20
	

	二十二、综合布线系统(地下一层弱电机房部分及)

	1
	96口千兆交换机
	2
	台
	三层机箱式交换机套装，96x 千兆PoE电口，含2个875w电源
	

	2
	96 口光纤配线架
	2
	个
	GP11H+NPL4.104.2030
	

	3
	低烟无卤24芯万兆多模光纤
	200
	米
	N-024-DS-5L-FMUAQ(地下一层弱电机房引至十层网络控制机房部分)
	

	4
	三类25对大对数电缆
	3
	轴
	3-1859940-49；305m/轴(地下一层弱电机房引至十层网络控制机房部分)
	

	5
	光纤面板
	3
	个
	G2-1U-24LC-DPLX-EMT (JR/SR)
	

	6
	双工 LC 耦合器
	48
	个
	SFA-LC02-BL
	

	7
	多模尾纤
	48
	根
	FBZLCUC11-MXF005
	

	8
	LC 多模光纤跳线(
3m )
	25
	条
	FEWLCLC42-MXF010
	

	商

务

条

款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

二、交货期：自采购人发出交货通知书之日起150日内交货完毕并验收交付使用。

三、交货地点： 采购人指定地点

四、售后服务要求：

1.硬件质量保证期2年（自交货并验收合格之日起计，质保期内免费更换配件及免费维修。如质保期在本表的技术参数及要求中另行约定的，按本表技术参数及要求中的规定执行）、软件产品终身质保及升级服务；

2.故障响应时间：中标人应接到故障通知后在3小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；

3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：设备使用及系统操作，软硬件安装、维护等；

4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；

五、培训要求：

1、在项目实施完成后，中标人免费提供各个软件系统和硬件相关的应用培训，投标文件中提供详细的人员培训方案。

2、中标人负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、学习资料和讲义等相关用品。培训地点及时间由招标人根据需要确定，原则上质保期内不少于2次集中培训，每次至少1天。培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。

3、免费对采购人的管理人员、使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、设备功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。

六、其他要求：

1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用；

（5）设备安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；

（6）到现场验收的费用。

2.付款方式：

第一期：签订合同后15个工作日内，中标人开具的等额发票及请款函给采购人，采购人支付合同款的30%；

第二期：中标人全部设备到场且经采购人签字确认后，中标人开具的等额发票及请款函给采购人，收到请款材料后15个工作日内采购人支付合同款的50%；

第三期：本项目整体验收合格后，中标人开具的等额发票及请款函支付给采购人，收到请款材料后15个工作日内采购人支付合同款的20%。

3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。中标人应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。

4. 验收标准和方式：

（1）验收标准：完成满足本次采购技术需求，达到或优于国家标准。

（2）验收方式：设备安装调试合格后现场验收。依据国家标准、招标文件技术规范及投标文件技术资料，逐项核对验收。

5.实施和安装要求：

（1）中标人必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。




