- 广西旅发集团广西自贸区医院监护型

- 救护车采购需求

▲1、供应商所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料，投标时必须提供工信部汽车公告目录截图证明。

▲2、基本要求：符合现行机动车安全技术国标要求，且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有救护车公告目录，能在采购人所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续。投标时出具承诺可办理救护车登记注册手续的承诺书。

| 货物名称 | 数量（台） | 保修期限 | 车辆基本技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护型救护车 | 2 | 3年或10万公里（两者以先发生为准） | ▲1 | 车辆底盘 | 车辆改装底盘须为福特T8长轴高顶手动挡柴油车 |
|  |  |  | ▲2 | 车体尺寸（长X宽x高mm） | ≥5998×2068×2775 |
|  |  |  | ▲3 | 医疗舱内尺寸(长X宽x高mm) | ≥3000×1850×2000 |
|  |  |  | 4 | 总质量（kg） | ≤4100 |
|  |  |  | 5 | 整备质量（kg） | ≤3150 |
|  |  |  | 6 | 发动机型号 | DURATORQ4D236H |
|  |  |  | ▲7 | 燃油种类 | 柴油 |
|  |  |  | 8 | 油箱容积（L） | ≥80 |
|  |  |  | ▲9 | 功率（kw） | ≥128 |
|  |  |  | ▲10 | 排量（ml） | ≥2296 |
|  |  |  | 11 | 进气形式 | 涡轮增压 |
|  |  |  | 12 | 发动机气缸 | 直列4缸 |
|  |  |  | 13 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
|  |  |  | ▲14 | 轴距（mm） | ≤3750 |
|  |  |  | 15 | 前后轮距（mm） | 1734/1759 |
|  |  |  | 16 | 前悬/后悬（mm） | 1023/1225 |
|  |  |  | 17 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|  |  |  | ▲18 | 变速箱 | 6挡手动 |
|  |  |  | 19 | 最高车速（km/h） | ≥160 |
|  |  |  | 20 | 轮胎规格 | 235/65R16C |
|  |  |  | 21 | 额定载客（人） | 5-9 |
|  |  |  | 22 | 侧滑门形式 | 手动 |
|  |  |  | 23 | 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
|  |  |  | 24 | 车内中控锁 | 配置 |
|  |  |  | 25 | ABS防抱死 | 配置 |
|  |  |  | 26 | ESP车身稳定系统 | 配置 |
|  |  |  | 车辆医疗舱基本配置 |  |  |
|  |  |  | A | 车辆外观、涂装 |  |
|  |  |  | 1 | 车辆车窗贴2/3磨砂膜。 |  |
|  |  |  | 2 | 车辆前后左右贴红十字标识。 |  |
|  |  |  | 3 | 车身强效荧光反射带。 |  |
|  |  |  | 4 | 可按用户要求定制外观。 |  |
|  |  |  | B | 车辆空调、暖风系统 |  |
|  |  |  | 1 | 前后舱独立空调系统。 |  |
|  |  |  | 2 | 医疗舱独立暖风系统。 |  |
|  |  |  | 3 | 医疗舱顶部加装换气扇。 |  |
|  |  |  | C | 警灯警报系统 |  |
|  |  |  | ▲1 | 1、驾驶室安装警报、警灯控制按扭，便于操作使用，警灯要求满足GB13954-2009《警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》标准。 |  |
|  |  |  | 2 | 车顶前部安装长条警灯，灯罩采用聚碳酸酯材料，具有良好的抗冲击性、抗潜变性，耐高温、 韧性好、透明度适宜。 |  |
|  |  |  | 3 | 车身四周安装方形爆闪警示灯。 |  |
|  |  |  | 4 | 100w车外扩音器。 |  |
|  |  |  | D | 医疗舱内饰装配系统 |  |
|  |  |  | ▲1 | 医疗舱两边的墙壁及中隔断墙内饰采用ABS吸塑一体化内饰，具有自重轻、强度高、韧性好、耐酸碱、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等许多优良特点。 |  |
|  |  |  | 2 | 医疗舱ABS吸塑一体化内饰顶。 |  |
|  |  |  | 3 | 医疗舱顶部安装安全扶手，及可滑动输液挂钩。 |  |
|  |  |  | 4 | 中隔断墙上设有推拉观察窗，便于观察。 |  |
|  |  |  | ▲5 | 医疗舱左侧安装ABS吸塑一体化多功能整体医疗设备柜，齐窗柜体台面为医生操作平台，可固定医疗急救设备，顶部为储物吊柜。 |  |
|  |  |  | 6 | 医疗舱隔断后1个折叠座椅，右侧2个独立座椅。 |  |
|  |  |  | 7 | 医疗舱可冲洗医用耐磨地板。 |  |
|  |  |  | 8 | 医疗舱侧门、后门上车头部设有防撞保护措施，防止撞伤头部。 |  |
|  |  |  | 9 | 自动上车担架及担架导轨。 |  |
|  |  |  | ▲10 | 柔性泡沫橡塑绝缘材料：医疗舱车体侧围、顶部采用柔性泡沫橡塑绝缘材料，降低医疗舱噪音，材料符合GB/T17794-2008标准。 |  |
|  |  |  | E | 照明消毒系统 |  |
|  |  |  | 1 | 医疗舱顶部照明灯4组。 |  |
|  |  |  | 2 | 医疗舱内专用紫外线消毒灯。 |  |
|  |  |  | 3 | 医疗舱尾部设有场地照明灯，方便夜间操作。 |  |
|  |  |  | F | 氧气系统 |  |
|  |  |  | 1 | 医疗舱内左侧尾部2个10L氧气柜。 |  |
|  |  |  | 2 | 配备2个10L氧气瓶。 |  |
|  |  |  | 3 | 氧气终端2个、湿化瓶1个、呼吸机接口1个。 |  |
|  |  |  | G | 智能管理供电系统 |  |
|  |  |  | ▲1 | 1、车辆综合布线，医疗舱集中控制，集成电路控制；配套线束采用30/60V单芯铜导体的汽车电缆，电缆采用试验方法ISO 19642-2:2019要求进行测试，要求线缆绝缘结构尺寸、电气恨性能试验（含：导体电阻、交流耐压试验、绝缘体积电阻率）、机械性能（含剥离力、刮磨试验）、环境试验（含240h短期老化、高温压力试验、热收缩、低温卷烧、低温冲击、温度和湿度交变、耐热水、耐液体化学品、耐臭氧、抗延燃）等项目满足GB/T 25085-2010标准标准（投标时要求提供检测报告复印件）；所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线。医疗舱前部设有集中控制面板，方便医务人员操作。 |  |
|  |  |  | 2 | 车载大功率智能逆变系统，1500W逆变器。采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强。 |  |
|  |  |  | 3 | 医疗舱内装有220V电源插座4组，方便各种医疗设备使用。 |  |
|  |  |  | 4 | 医疗舱加装60A电瓶。 |  |
|  |  |  | 5 | 医疗舱配备有外接电源，自带220V充电系统。 |  |
|  |  |  | H | 随车专用设备 |  |
|  |  |  | ▲1 | 车载专用便捷式急救箱 1、符合或优于GA/T 746-2020提款箱标准。 2、急救箱由箱体、整体较链、锁闭装置、储物隔层组成，内部配有急救物品。 3、外形尺寸：宽313mm x高188mm x深185mm。 4、急救箱表面应平整、光滑、无划痕、无尖锐棱角等缺陷。 5、表面抗压性能：急救箱表面分别均布静载荷350N，放置30min，卸载后，箱子能正常开启。 6、提手牢固度：急救箱箱体和提手之间施加200N静拉力，保持时间5min，提手与箱体不脱离，能正常使用。 7、跌落性能:急救箱内部放置2kg重物，以底部向下的姿态距地1m处以自由落体的形式向水泥地面跌落3次，跌落后箱子不解体，可正常开启箱盖。 8、振动性能：急救箱以立正姿态置于加速2M/s2、频率5Hz-55Hz的振动机上正弦振动1h,不解体、箱子可正常开启。 9、冲击性能：急救箱置于冲击试验台上，加速度幅值30g、半正弦冲击脉冲波形、18ms脉冲持续时间，X、Y、Z各3次后不解体、箱子应可正常开启。 10、阻燃性：符合《GA/T 746-2020 提款箱》中5.4的标准。 11、高温性能：急救箱置于85℃±2℃的环境试验箱中放置2h后，箱子可正常开启。 12、低温性能：急救箱置于-30℃±2℃的环境试验箱中放置2h后，箱子可正常开启。 13、箱内配置不少于27种用于急救药品等必须品及使用说明书。 14、为保障产品质量需提供2021年以后国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，以上参数需逐条在检测报告中体现 。 |  |
|  |  |  | ▲2 | 手持式无绳蓝光电动静电消毒杀毒喷雾器 1、隔膜泵工作压力；≧10 Bar； 2、喷液流量；≧每分钟 0.1 升 3、电池容量；≦12V 2.6 AH 4、静电电压；≧20 KV 5、充电器输入/ 输出/电流≧AC110-240V;DC12.6V;DC1000 mA. 6、360 度环抱吸附； 7、充电时间；≦2 小时 8、机具净重（含蓄电池）；≦0.8 kg 9、喷喷射距离；≧1.5 米； 10、药箱容量；≧800 mL； 11、连续工作时间；≧150 分钟； 12、工作电压；DC12V； 13、雾滴中值直径；≧50 um； （提供可充电锂离子电池第三方检测报告和欧盟CE认证证明材料扫描件） |  |
|  |  |  | I | 其他辅助设备 |  |
|  |  |  | 1 | 医疗舱配备钢质污物桶。 |  |
|  |  |  | 2 | 医疗舱专用灭火器。 |  |
|  |  |  | 3 | 医疗舱配备破窗安全锤，前后对讲机。 |  |