## 货物技术与商务要求
广西壮族自治区生殖医院双能X射线骨密度仪采购项目
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（包含但不限于：需要符合的相关国家标准或行业标准。） | 备注
一 | 技术要求
1 | X线源
1.1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线
1.2 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°
1.3 | 采集成像方式：连续扫描式
1.4 | 自动智能扫描
2 | 探测器系统
▲2.1 | 光子计数探测器，探测器材质为LYSO
2.2 | 探测器通道数量：≥16个
3 | 扫描
▲3.1 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm
3.2 | 适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm
3.3 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm
3.4 | 最大病人承重：≥155kg
3.5 | 标准扫描时间：
▲3.5.1 | 腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟
3.5.2 | 全身：≤5分钟
3.6 | 精确激光定位灯
3.7 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）
3.8 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%
3.9 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)
3.9.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0%
3.9.2 | 双侧股骨：≤0.6%
3.9.3 | 全身脂肪含量：≤1.2%
3.9.4 | 全身肌肉组织：≤0.7%
3.10 | MVIR多视角影像重建技术
3.11 | 提供高清晰度骨骼影像
3.12 | 在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。
4 | 扫描部位及临床应用功能
4.1 | 正位腰椎扫描、评估
4.2 | 单侧股骨扫描、评估
4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估
4.4 | 前臂测量和分析
4.5 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量
4.6 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。
4.7 | WHO体重指数评估
4.8 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比
4.9 | 双能脊柱评估功能
4.10 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估
4.10.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估
▲4.10.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个
▲4.11 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能
4.12 | 骨折风险评估软件
4.13 | 计算机自动辅助诊断分析软件
5 | 临床应用软件包
5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统
5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告
5.3 | 骨密度计算软件包
5.4 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000
5.5 | 智能自动确定骨边缘软件
5.6 | 与前一次扫描结果对比分析
5.7 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件
5.8 | 屏幕上扫描部位调整
5.9 | 体重/种族差异校正软件
5.10 | T值和Z值分析软件
5.11 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）
5.12 | 检测结果趋势分析功能
5.13 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估
5.14 | 自动化报告编辑书写软件
二、 | 配置要求
1.1 | 双能X线骨密度仪主机系统
1.2 | 全配套扫描定位器套件
1.3 | 电源线
1.4 | 用户操作手册
1.5 | DICOM 协议接口
1.6 | HL7协议接口
1.7 | 工作站及打印机
1.8 | 质量检查控制系统
三、 | 如有配套使用的试剂耗材，请列出试剂耗材名称、单价、预计年使用量及金额等
1
2
3
……
四、 | 供应商认为需要补充的技术参数、配置清单等内容（如有，请列出）
1
2
3
……
二 | 商务要求
序号 | 名称 | 商务条款要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) |  | 备注
1 | ▲合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | ▲交货时间及地点 | 1.合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
2.交货地点：广西壮族自治区生殖医院（采购人指定地点）。
3 | ▲报价要求 | 报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费、拆装门并装饰的费用等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）招标代理服务费、保险费和各项税金。
4 | ▲售后服务要求 | 1、维保期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
2、响应时间：保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3、售后服务技术人员要求：专职人员。
4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。
5、其他：
5.1所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，投标文件中须提供承诺书，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，维保期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
5.2调试及运行：
1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；
2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；
3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担。
5.3为采购人提供专业化技术培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。
5.5以上款项中，如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
5.6知识产权：
1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，供应商在成交后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在响应文件中已提供的除外）。
5.8开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
5.9若采购方新建院区或新增医联体医院，系统部署延伸至新建院区或新增医联体医院，需保证新建院区或新增医联体医院内软件建设标准同原部署院区设计软件标准一致（费用应包含在报价中）。
5.10设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
5.11按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
5.12项目实施过程中的安全生产要求
（1）中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
（2）中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
（3）采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
（4）投标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
5 | ▲付款方式 | 1. 分两期付款： 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交供应商开具正规发票给采购人，10个工作日内，采购人支付至总合同金额的95%； 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%
2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | ▲验收标准、规范 | 1.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2.采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，验收时中标供应商应提供相关设备的检测报告（有核心参数内容），初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算维保期。
4.验收标准
1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收。
2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收。
3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4）国家相关法律、法规、标准和规范等。
5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。
7 | ▲其他要求 | 1.中标供应商应保证提供产品满足所有投标文件技术要求，供货时应提供产品说明书或产品彩页（应有核心参数内容）。无法提供检测报告和资质或检测报告和资质存在歧义时采购人有权委托有资质的第三方检测机构对本项目提供的设备（含软件）进行检测，检测费用由成交供应商承担，经检测结果不满足采购文件要求，经查实后采购人有权终止合同，并且由此造成的全部损失（包含但不限于返还已支付款项、检测费、违约处罚、赔偿等）均由成交供应商承担。
2.成交供应商需在确认成交后25日内签订合同，并在规定的时间内按合同要求完成项目。
3.所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。
6.供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金
9 | 内容 | 上述“技术参数及性能配置要求”中全部要求及“商务及其他要求”中记标注“▲”的，为必须满足的技术参数和要求，，不能负偏离，否则其响应文件作无效处理。交付验收需具备此功能，未标识“▲”的商务及其他要求为可谈判内容。