广西旅发集团广西自贸区医院自动靶区

勾画系统采购项目需求清单

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动靶区勾画系统 | 1 | 套 | 1.支持头颈部、胸部、腹部、盆腔危及器官的自动勾画。 2.支持鼻咽癌、肺癌、乳腺癌、食管癌、肝癌、直肠癌、前列腺癌、宫颈癌肿瘤靶区自动勾画。 3.支持深度学习并通过算法可实现多模态（CT图像、MRI图像、PET-CT图像等）的精确配准与融合（自动/半自动/手动），并能基于融合影像进行靶区勾画。 4.支持脑干、脊髓、视神经、视交叉、垂体、海马体、颞叶、眼球、晶体、腮腺、下颌骨、颌下腺、肺、心脏、食管、肝脏、肾脏、膀胱、骨盆、直肠、小肠、股骨头、皮肤、甲状腺危及器官（OARs）自动勾画和手动勾画修改。 5.系统支持高精度的GTV自动勾画和手动修改；支持基于临床指南的CTV自动外扩和修改；支持基于4D-CT的ITV自动生成和修改。 6.勾画结果必须具有临床可接受性，并可由医生进行审阅和修改。 7.支持基于本院数据的迁移学习/微调以提高本地适应性，需本地病例测试，判断是否符合医院医疗业务实际要求。 8.勾画速度≤5分钟。 9.支持DICOM协议，可以与影像设备（CT模拟定位机、磁共振）、计划系统(Monaco)进行数据传输，获取影像和患者信息，导入图像进行靶区勾画。 10.支持导出靶区和危及器官勾画轮廓，支持计划系统(Monaco)进行后续放疗计划设计。 11.支持双向通讯，允许将医生在计划系统中修改后的轮廓反馈回自动勾画系统，用于持续学习和改进。 12.支持用户自建、新建、导入模型进行自动勾画和手动修改。 13.患者数据所有权、私有图谱和微调模型的所有权和使用权均归属医院。 14.含配套硬件服务器，硬件服务器参数如下： （1）CPU：核心数≥4核心，线程数≥8线程。 （2）内存：≥32GB。 （3）网卡：1000M*1。 （4）显示器：≥27英寸，支持1920*1080。 （5）硬盘：系统盘SSD*1，≥256GB；数据盘SATA*1，≥4TB。 （6）显卡：显存≥12GB。 （7）键鼠：含配套键鼠。 （8）其他：仅接受国产信创产品，支持定制化。 15.软件系统所含操作系统、数据库、中间件需满足国产信创化要求， |