## Sheet2
广西旅发集团广西自贸区医院一体化固定架及质控设备采购需求清单
序号 | 设备名称 | 配置需求 | 数量 （套） | 保修（年）
1 | 一体化固定架(人体固定架） | 1.材质：碳纤维材质。 2.临床应用：可固定头、头颈肩、胸腹盆等部位，并兼容相应定位膜使用，一体板支持开展头部、体部 SBRT 治疗所需附件加装功能。 3.耗材兼容：可用于头膜，头颈肩膜，体膜，颈肩胸膜，真空垫，可真空垫和定位膜同时使用。 4.每套配置清单包含：碳纤维底板1套，手臂支撑架1套，膝部垫1套，弓形尺1套，腹压气囊1套，SRS固定架1套，透明头枕1套，塑形垫专用头枕1套，适配条3根，固定条2根。 | 2 | 1
2 | 固定场所射线报警仪 （辐射监测仪） | 1.壁挂式安装。 2.提供型号产品的计量检定合格证书。 | 1 | 1
3 | 三维水箱 | 1.有效扫描范围: ≥400×400×400mm。 2.扫描精度: ≤0.1mm。 3.扫描模式: 连续+步进或连续+逐点。 4.自动摆位/水平调节: 具备。 5.软件TPS接口: 免费。 6.医疗器械注册证: 具备。 7.水容积：≥165L。 8.扫描速度范围：最快≥20.0mm/sec。 | 1 | 3
备注：仅接受整体报名。