## Sheet2
广西旅发集团广西自贸区医院麻醉科等设备采购需求清单
序号 | 设备名称 | 配置需求 | 数量 （套） | 保修（年）
1 | 医用输血输液加温器（舱室加温加压型） | 1.主机结构：包括一体化加温加压舱室和可延伸包裹式加热管； 2.加温结构：包括加温舱和加热管二级独立加温部分，输血输液双重加温效果； 3.加温舱可对血（液）袋进行持续加温，一键加压进行输血输液； 4.加热管可对输血输液管路进行加温和保温； 5.温控范围：37℃±2℃； 6.超温断电保护：≥39℃； 7.有输血加温定时保护功能； 8.超温断电保护：≤42℃/43℃双重独立保护； 9.低温提示：≤32℃； 10.报警提示信息：加温舱超温、加热管超温、加热管低温、气压异常、舱门开启； 11.具有一键快速加压功能； 12.具有气压异常报警保护功能。 | 2 | 1
2 | 外周神经丛刺激器 | 1.适用范围: 用于术前神经定位,执行术前外周神经丛阻滞及术后镇痛； 2.刺激电流: 0-5mA； 3.刺激脉宽: 0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms，误差±1%； 4.刺激电压: 0-95V； 5.刺激脉冲频率: 1Hz/2Hz，误差±1%； 6.功率: ≤8mA； 7.刺激阻抗: 0-12KΩ； 8.阻抗范围: 1-90KΩ，目标刺激电流≥0.5mA； 9.阻抗精确度: ±10%/±20%，目标刺激电流>1mA/≤1mA； 10.自检模式: 有。 | 1 | 1
3 | 耳甲迷走神经刺激仪 | 1.输出模式/工作模式: ≥3种； 2.显示屏: ≥2.4英寸； 3.电池容量: ≥600mAh； 4.频率范围: 1-120Hz； 5.脉冲宽度: 0.2ms±30%。 | 1 | 1
4 | 电动止血仪器 | 1.压力设定范围: 0-100kPa； 2.时间设定范围: 0-120分钟； 3.功率: ≤60VA； 4.初始充气时间: ≤60秒。 | 2 | 1
5 | 便携式睡眠监测 | 1.监测通道: ≥14通道； 2.适用人群: 儿童及成人； 3.数据导出格式: WORD、EXCEL、PDF； 4.连续工作时间: ≥24小时； 5.血氧饱和度范围: 80%-100%；70%-79%； 6.脉搏范围: 30bpm-240bpm； 7.软件界面: 全中文操作界面； 8.事件分析: 自动分析。 | 1 | 1
6 | 甲状腺功能测定仪 | 1.本底计数率：≤900cpm； 2.点源灵敏度：≥0.18/(min2Bq)； 3.99mTc、131I 增益可单独调整； 4.具备 USB 接口； 5.具备甲状小时腺动态摄碘测量功能； 6.具备甲状腺碘有效半衰期测定功能； 7.可进行甲状腺过氯酸钾释放试验、甲状腺抑制试验； 8.可测量甲状腺吸收99mTc。 | 1 | 1
7 | CRRT | 1.触摸屏尺寸: ≥12英寸； 2.治疗模式: CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE； 3.加温器: 一体化加温； 4.蠕动泵数量: ≥6个； 5.天平/称重单元数量: ≥4个； 6.血流量范围: 10-500ml/min； 7.置换液流量范围: 50-8000ml/h； 8.透析液流量范围: 50-8000ml/h； 9.超滤率: 0-2000ml/h； 10.压力监测: 动脉压,静脉压,滤器前压,置换液压,废液压； 11.空气检测: 超声波检测； 12.漏血检测: 光学检测。 | 1 | 1
备注：仅接受整体报名。