全自动流式样本前处理仪参考技术参数

1.★样品制备全程实验自动化操作：包括但不限于自动全血混匀，自动封闭穿刺取血，自动加样，自动孵育，自动剩余血样、抗体液量检测，取样和取试剂时自动液位跟随检测，自动液量不足报警，自动故障报警等

2.★样品制备全程实验标准化操作：定量精度误差（抗体、血样、溶血剂）≤5%，定量重复性（抗体、血样、溶血剂）CV均≤5%

3.★处理功能：一次最大处理量：≥40样本，处理时间：小于1小时，无需拔盖封闭穿刺取血，全血自动混匀，抗体和溶血素采用电容针自动定量加样、无需Tip头，全自动溶血和孵育

4.★试剂开放，可制备范围广：开放支持所有已上市的CD4+T淋巴细胞计数试剂项目，可适配区疾控下发CD4+T淋巴细胞计数的试剂盒，包括但不限于荧光单克隆抗体、绝对计数管、鞘液、清洗液、溶血剂等

5.可适配常规EDTA全血采血管（3ml真空采血管）

6.样本加样方式：反向加样

7.孵育时间:10~30分钟可调

8.具备采血管进行混匀及穿刺功能，可自动完成血样/检测试剂/溶血剂的加样、混匀和孵育

9.可对加样体积、孵育时间、采血管混匀次数、抗体混匀时间、溶血剂混匀时间等进行调节。检测试剂加样体积:包含10~50μL可选，血样加样体积:包含0 ~ 100μL可选

10.样本位≥40个，试管位（绝对计数管位）≥40个，试剂位:检测试剂位≥8个，溶血剂位≥2个

11.操作界面：触摸液晶显示屏，PC操作系统，背光显示，实时控制显示实验进程，防止实验误操作

12.可实时全程跟踪实验进展，并同步在触摸液晶显示屏上，显示仪器的运行进程，具有倒计时功能，异常情况可报警提示。

13.自动精确地完成样本和试剂加样，优化的位移路线，避免所有可能的交叉污染，携带污染率≤0.2%

14.标本加样，溶血素加注及抗体加样分别为不同加样针

15.专业废液桶，符合实验室生物安全性标准

16.可全自动制备CD4+T淋巴细胞计数样本，符合CD4+T淋巴细胞计数相应的技术规范要求

17.可设置用户使用权限，便于实验室质量管理

注：采购需求中标注“★”号的条款为“实质性要求”，必须满足。