全自动盐碘分析仪参考技术参数：

1.仪器用途：

1.1仪器适用于食盐中无碘盐、含碘盐指标的测定。

1.2食盐中碘测定原理：采用的分析方法完全符合GB/T 13025.7-2012标准方法的规定，满足直接滴定法和氧化还原滴定法。

2.技术要求：

2.1.样品区

★2.1自动进样器位数不少于54位样品，单次取样量≥100mL，样品盘分为≥3个可拆分移动盘位，方便更换和添加样品。（投标文件中提供技术说明书或产品彩页证明）

★2.2有内置于主机中的进样器，实现水样自动定量、自动稀释功能，用户无需精确量取100mL体积水样，由仪器自动精确取样，自动按稀释比例自动稀释样品浓度等多种模式（投标文件中提供仪器操作软件截图证明）。

★2.3内置2个独立沥干位，避免消解杯外壁水滴掉落影响实验（投标文件中提供技术说明书或产品彩页证明）。

3.2转移系统

3.2高精度机械臂电动夹爪，夹爪对每个样品杯独立夹取，自动识别是否抓取样品成功。

4、消解系统

★4.1具有≥6位消解位，采用水浴消解方式

4.2不少于2个冷却位。采用半导体致冷器快速制冷，用于氧化还原滴定法盐碘的检测。

4.3每个消解位配有蒸汽防溢装置，消解位配有防溢流装置，自动加水补水以及排水功能。

4.4大功率高效水浴系统，精确控温，水浴系统能够极快速到达稳态。

4.5水浴补水系统能持续地向水浴锅内补水，保证水温稳定。

4.6水浴温度可通过软件设置并显示，无需手工调节。

4.7多重水位监测及自动给水系统可根据水浴箱液面自动补水，补给用水缺水时系统预警提示。使用物理型浮子监测水位。

5、滴定系统

5.1具有≥2个滴定通道。每个滴定位同时满足酸法、碱法测试。同时可实现对储备液的标定功能，减少手工操作的步骤。

★5.2具有≥2个独立加液位，加液时由磁子搅拌混合，（投标文件中提供产品技术说明说或产品彩页证明）。

★5.3不少于7个独立高精度注射泵，防止交叉污染。高锰酸钾和草酸钠加液精准度为10.00±0.02 mL，硫酸加液精准度为5.00±0.02 mL，加液泵的稳定性≤0.3%，滴定泵最小滴定体积≤0.02mL（投标文件中提供操作软件截图证明）

5.4实验中对试剂余量实时监测，缺少试剂时有效提醒实验人员。

5.5滴定结果采用仿生人眼判断，根据RGB数据精确判断终点。

6、软件通讯

6.1中文控制软件操作简单。

6.2整机支持LAN通讯连接，支持实验室LIMS系统数据上传对接。

6.3完善的数据报告系统，支持数据自动存储、权限保护、数据查阅、报表输出与报表打印。

7、性能指标：

7.1盐碘方法

方法原理：滴定法（可采用直接滴定法也可以氧化还原滴定）

最低检测浓度：1mg/kg

精密度（RSD）：≤1.5%（20mg/kg食盐样品）

准确度：误差在± 2mg/kg以内

样品检测速度：≤3 min/样

8仪器配置要求：

8.1主机 1台（功率：1800W）

8.2电源线及通讯线各 1套

8.3合格证1套

8.4用户软件及说明书U盘1套

8.5样本架1套

8.6仪器控制及数据输出设备1套

8.7玻璃样品杯1套

8.8磁力搅拌子1套

8.9蒸馏水桶1个

8.10废液桶1个

8.11设备专用激光打印机1台

8.12随机配备备品备件1套

工作条件和环境

1、 环境温度：10-40℃

2、相对湿度：20-85%

3、电源供应：220V±10% (AC)，50Hz

注：采购需求中标注“★”号的条款为“实质性要求”，必须满足。