## 货物技术与商务要求
广西医科大学公共卫生学院、生命科学研究院以旧换新设备采购（第二批）
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（包含但不限于：3C强制认证、节能认证、环保认证，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等。） | 备注
1、流式细胞仪（1台）
一 | 技术要求
1. 光学系统：
1.1 ★配置：主机配有3根高功率固态激光器，10参数（不少于8色荧光，FSC和SSC），波长和功率：488nm≥50mW，638nm≥50mW，405nm≥80mW，可原机升级最高至3激光13色荧光；
1.2 每个荧光通道配有独立的荧光检测器，不同波长的激光不可共用荧光检测器，以保证信号的实时性、完整性；
1.3 ★采用固体、高效、低噪音光纤二极管阵列检测器。
1.4 光信号收集系统，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，数值孔径（NA）值≥1.3。
1.5 采用全带通滤片，不使用二分镜。反射光学系统在每个检测器前只经过一个带通滤片，减少光信号在传递过程中的损耗，从而有效保证信号的保真度；
1.6 集成式固定光路，无需人工调校，内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，以确保最佳性能；
2. 系统分析性能：
2.1 支持多色荧光信号共同采集，多参数同时检测时，分析速度≥30,000个细胞/秒；
2.2 ★荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF，以制造商官方材料为准，包括不限于官网、彩页或参数页；
2.3 侧向散射光分辨率：80nm。满足外泌体或类似微颗粒分析使用。要求提供实验检测图，要求检测颗粒和背景分开；
2.4 具有很好的8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰均可以分开，要求各峰间（峰谷）Count为0，要求提供检测图；
2.5 具有无微球绝对计数功能；
2.6 全峰宽变异系数（CV）：〈3%
3. 电子系统：
3.1 数字分辨率：24-bit 动力学范围及16,777,216通道分辨率。
3.2 数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率；
4. 液流系统：
4.1 采用精准的无脉冲蠕动泵进样方式，可以精确地控制及计算样本的进样量，预设低、中、高三档进样模式，用户也可以根据样本量或样本浓度进行自定义进样控制，自定义上样速度调节范围从10µL至240µL/min；
4.2 最小上样体积：≤10µL；
4.3 上样方式：开放式进样底座支持多种常用样本管，支持标准流式管上样，也可直接用1.5 mL 和 2 mL EP管上样。
5. 软件系统：
5.1 配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统；
5.2 中、英文双语言系统开放软件，可以免费安装到个人电脑中进行数据分析；
5.3 可采用拖拽方式进行电压（增益）及补偿的调节，直观且操作简易，轻松调整参数设置；全矩阵荧光补偿，补偿库可存储荧光染料的补偿矩阵溢出值，建立智能补偿库，当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同试剂组合新的补偿矩阵；自动补偿和手动补偿均支持；
5.4 全自动仪器调节及QC，包括仪器配置检测，激光功率检测，激光延迟计算，基础电压调节，CV检测；每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能；
5.5 图形化操作界面及自动化控制程序，具有启动、清洗、除泡、反冲、深度清洗，仪器报警及维护提示功能；
6. 仪器配置： 流式细胞仪主机1台，3激光8色，配备488nm、638nm、405nm激光器；品牌工作站及显示器，密码狗，质控荧光微球，鞘液，清洗液各一套。
7.原厂质保3年。中标后提供原厂质保承诺书。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
2、超速离心机（1台）
一 | 技术要求
1、外观尺寸(H×W×D)约 880×790×690 mm。
2、最高转速：100,000 RPM；最大相对离心力：802,000xg
3、转速控制精度：±2rpm
4、温度设定范围：0～40℃，1℃步进，温度控制精度：±0.5℃
5、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷。
★6、整机质保4年，驱动部分10年无比例保修。
7、非接触式的不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止。
★8、目视平衡，样品量不平衡容忍度最大为样品体积的±10%或±5mL
9、微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断和超速保护功能。
10、仪器内存可保存至少5,120 条运行日志。
11、触摸彩色液晶屏显示，可显示速度、时间、温度加速度、转头，显示转头资料并及时报告离心机状况。
12、操作界面可选中英文等10种语言。
13、仪器正前方具有多种颜色的LED 显示灯，可定制化设置对应不同的状态提示，便于观察仪器运行状态。
14、系统可记录转头运行次数和时间来监控转头寿命，转头无需额外的追踪电子元件。
15、真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，真空度可达1.3 Pa
16、工作噪音小于52db（机器正前方1米处）
17、用户锁功能，1人管理，多人使用。
★18、可使用碳纤维转头。
★19、具有可以在用户电脑上使用的软件，具有模拟和计算的功能，便于离心方案的开发。
★20、可同时兼容至少两个不同品牌超速离心机转头，丰富后期的应用拓展。
配置要求：
21、主机一台
22、水平转头一个（材质：钛合金，容量：6×38ml，最高转速：≥32000rpm，最大离心力≥187000xg），配套离心管50个。
23、角转头1个（材质：炭纤维或钛合金，容量：8×39ml，最高转数：≥70000rpm，最大离心力≥504,000 xg），离心管30个。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
3、多功能酶标仪（1台）
一 | 技术要求
1、常规指标
★1.1、检测功能：光吸收、荧光(FRET)、高灵敏化学发光(辉光和闪光)
★1.2、光路设计：四光栅光路和滤光片光路双系统
1.3、检测模式：终点法、动力学、光谱扫描、孔内扫描和动力学光谱扫描。
1.4、光谱扫描支持：光吸收、荧光、化学发光和时间分辨荧光的全光谱扫描。
1.5、内置滤光片轮，可同时放置滤光片数量≥8
1.6、光源：高能氙闪灯
★1.7、检测器：3个独立检测器，可检测800nm以上荧光信号的PMT，可检测微弱化学发光信号的暗电流光子计数级别的PMT。
1.8、光路工厂预装，无需用户手工安装，防止影响光路。
★1.9、PMT增益调节方式：内置参比光源的自动增益调节，每一个孔的高低浓度不同可使用不同增益下同时读数。
1.10、孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃，准确性 ±0.5℃
1.11、振荡器：圆周振荡，振荡时间、速度和半径可调，具有防溅出功能。
2、光吸收检测
2.1、波长范围：200～1000 nm
★2.2、双光栅设计，杂散光 < 0.005% at 230 nm
★2.3、读数范围：0～6 Abs
2.4、线性范围：0～4 Abs，在450 nm，±2% (96孔板)
2.5、精确度：SD≤0.001 Abs 或 CV≤0.5%
2.6、配置超微量检测板，可直接测定核酸浓度和纯度，加样2-10µl，最多同时测定32个样品，无需稀释，直接读数。
3、荧光检测
3.1、荧光检测采用具有带宽选择功能的四光栅光路，激发双光栅和发射双光栅。
★3.2、带宽至少两档可调，最小可调激发带宽档位≤5 nm，最小激发发射带宽之和≤18nm
3.3、波长范围：激发200-850 nm，发射270-840 nm
3.4、荧光检测灵敏度：≤ 0.4 fmol 荧光素/孔，384孔板
3.5、荧光动态范围：≥ 6个数量级，PMT增益自动调节
4、化学发光检测
4.1、独立高灵敏化学发光模块，支持滤光片式化学发光模块和发光光谱扫描。
★4.2、灵敏度：≤ 7 amol ATP/孔
4.3、同时支持辉光和闪光两种发光反应类型
4.4、化学发光动态范围：≥ 7个数量级，PMT增益自动调节。
5、标准配套软件
5.1、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。
5.2、中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，直观操作界面，以图标按钮显示。
5.3、具有强大的结果报告输出功能，xls, pdf,txt and xml 格式，一键输出 excel 表格，支持报告email 发送。
6、整机质保2年
7、配套设备：
7.1.主机1台
7.2.超微量模块1个
7.3.控制终端1台
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
4、台式冷冻离心机（2台）
一 | 技术要求
一、基本性能要求：
1.主机最高转速≥22,500rpm，最大相对离心力≥34020×g，最大容量≥6*100mL；
2.具有转子自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能）；
3.具有平衡监测、超速监测功能；
4.≥7英寸LCD彩色触摸屏显示；
5.具有自动吸门锁；
★6.温度设定范围：至少-20～40℃；
7.快速预冷功能：15分钟内降低到4℃（环境温度15～25℃）；
8.具有瞬时离心功能；
9.节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷；
10.运行记录可以实时曲线显示；
11.支持多段离心功能（最多5段）；
12.提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达95%最高速时开始计时；
13.数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式) 导出数据；
14.用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限）；
15.三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员）；
16.具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出；
★17.支持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录；
★18.支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）；
19.接口：提供1个USB接口；
20.支持中、英两种语言；
21.质保期5年
二、配置要求：
1.主机1台
2.微量离心管转子6个，最大相对离心力(xg)分别为：34,020、31,534、20,854、19,019、17,035、21,420；最高转速 (rpm)分别为22,500、18,200、14,000、13,300、13,000、15,000；
3.酶标板转子1个，最大相对离心力(xg)：2,474；最高转速 (rpm)：4700。
4.PCR八排管转子1个，最大相对离心力(xg)：16244；最高转速(rpm)：14,000；转子容量：8×8×0.2mL(PCR8 联管）
5.大容量离心管转子3个，最大相对离心力(xg)分别为17,035、13,348、11,121：最高转速(rpm)分别为：13,000、11,000、10,000。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
5、样本库（1套）
一 | 技术要求
技术参数配置（CSP）：
一、配置要求：
1、深低温保存箱2台、超低温保存箱15台、低温保存箱6台、医用冷藏箱（有效容积≥400L）3台、医用冷藏箱（有效容积≥75L）20台、防爆冷藏冷冻箱1台、医用冷藏冷冻箱10台。
二、技术参数要求：
（一）、深低温保存箱技术参数：
1、使用温度-110～-150℃可调
2、使用电压220V/50Hz
3、有效容积≥200 L
★4、采用自然工质HC环保制冷剂，节能环保。
★5、微电脑控制，高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
6、多重保护功能（开机延时保护、密码保护功能、过热保护、系统压力过高保护）；具有密码保护防止误操作；内置锂电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警22小时；
7、多种故障报警（高、低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警等）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送）
8、内外门双层密封结构，密封效果好，不易结霜，发泡内门2个，保障箱体保温性能；
9、采用航空真空隔热材料VIP+聚氨酯发泡，保障箱体保温性能；
10、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
11、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
★12、配置物联模块,手机APP实时监控冰箱运行状态；冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；
13、带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。一体式上体手把，单手开关门，方便存取物品；
★14、温度均匀性设定-140℃，均匀性≤5℃，提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
★15、耗电量≤25kW·h/24h，提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
★16、噪音≤55分贝，提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
17、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
18、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
19、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；
20、具有医疗器械注册证；
21、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。
22、整机质保5年
（二）、超低温保存箱技术参数：
1、箱内温度 -40℃～-86℃可调；
2、有效容积≥670L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本；
3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
4、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
★5、必须采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
★6、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
★7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量（投标时提供该型号产品铭牌图片）；
★8、25℃环温时，设定温度-81℃，箱内温度均匀性≤5K（投标时必须提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的对该型号产品温度均匀性的检验报告）；
9、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
10、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；
11、压缩机2个，功率≤1000W；
12、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；
13、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
★14、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；
15、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
16、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
17、具有医疗器械注册证；
18、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
19、外部尺寸（宽×深×高）：约1035×900×1980mm
20、内部尺寸（宽×深×高）：约760×630×1310mm
21、净重：301±3% kg
22、整机质保5年
（三）、低温保存箱技术参数：
★1、温度范围-10℃～-30℃可调节；
2、 微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
★5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
★7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂不能高于150g；
★8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
★9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保；
10、优质风机，高效制冷，使用寿命更长；
11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
12、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能；
13、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快；
14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
17、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。
18、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz
19、样式：立式
20、有效容积≥450L
21、外部尺寸：约770×710×1828mm
22、内部尺寸：约541×443×1218mm，内胆材质为PCM；
23、整机质保5年
（四）、医用冷藏箱技术参数：
1、产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；
2、产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。有效容积：≥400L
3、温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；
★4、报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。
5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
7、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。
8、冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。
9、材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。
★10、门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。
11、多层搁架设计，可实现物品分类存取。
12、产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。
★13、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。
★14、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。
15、选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。
16、选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。
★17、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。
★18、整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境；
19、整机质保5年
（五）、医用冷藏箱技术参数：
1、有效容积：≥75升
★2、门体：三层玻璃门，产品可改制实现左右换门
3、外部尺寸：产品高度740mm
4、温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃～8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选。
5、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；具有远程报警接口功能。
6、压缩机：环保无氟制冷剂；
★7、制冷方式：风冷结构设计，内部采用2个蒸发风机，直流12VLED节能照明灯。
8、安全设计：安全门锁设计，方便使用；
9、产品内部配有2层搁架及1个筐
10、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；
11、产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测；
12、显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性。
13、产品采用触摸式按键设计，外观美观。
★14、产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警。
15、噪音≤35分贝，可提供安静的工作环境。
16、整机质保5年
（六）、防爆冷藏冷冻箱技术参数：
1、有效容积 ：有效容积≥310L
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用不锈钢内胆；
★4、温度控制：箱内温度保持在2-8℃范围
★5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；
6、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；
★7、温度均匀性：风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃；
★8、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
9、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
10、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
11、安全保障：配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求；
12、运行安全：当冰箱内传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
13、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
14、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
★15、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。
★16、防爆冷藏箱：箱内防爆：通过NEPSI Ex认证，可用于2区以上。
17、过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。
18、整机质保5年
（七）、医用冷藏冷冻箱技术参数：
1、有效容积 ：有效容积≥450升，其中冷藏室≥200升，冷冻室≥200升；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
★4、温度控制：微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-26℃，用户可自行调节温度；
★5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
★6、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
★7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
★8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
★9、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
★10、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
11、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
12、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
★13、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；
14、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
15、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
★16、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
17、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
18、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
19、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
20、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
21、换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
★22、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。
23、整机质保5年
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
6、荧光定量PCR仪（1台）
一 | 技术要求
1. 主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；
2. 热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体；
3. 温度控制范围：最低温度≤4，最高温度≥99℃；
4. 标配加热模块：0.2ml ×96孔模块，反应体积：10-100ul
5. ★96孔模块具有线性和随机温度梯度功能：可同时进行≥12个不同样品的不同温度梯度实验。
6. 相邻温控区温度≤5℃，最大温度差异≥25℃；
7. 激发光源为高亮度半导体LED光源，工作寿命≥50000小时；
8. ★检测系统：COMS，PDT或PMT；
9. ★荧光通道数：≥6个荧光激发通道，≥6个荧光检测通道，可以同时进行≥6重定量；
10. 能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；
11. 光学激发检测范围：450–680 nm/500–730 nm
12. ★支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差；
13. 安装时已经完成六色通道荧光矫正（通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：NED, ABY, TAMRA；通道四：JUN, ROX；通道五：Mustang Purple, Cy5；通道六：ATTO390, ATTO425）；
14. 温度均一性：±0.4℃
15. 温度准确性：≤0.25℃
16. ★模块升降温速率≥6.5℃/秒；
17. 反应模式：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤30分钟；
18. 检测灵敏度：≤1个拷贝；
19. 检测精密度：≤1.5倍拷贝数差异；
20. 动态范围：≥10个数量级；
21. 标配激发375nm/发射475nm波段的UV紫外通道模块，满足CPM染料对膜蛋白热稳定性分析；
22. ★内置≥8.5英寸触摸屏，触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验；
23. 仪器自带存储空间≥10GB，可储存2000-2500次实验数据；
24. 仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能；
25. 开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）。软件自带原厂配套的符合21 CFR Part 11要求的标准SAE功能，以便数据的审查记录；
26. 仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂；
27. 配置：荧光定量PCR主机一台，仪器控制分析系统一套；数据采集和分析软件一套；安装试剂盒一套）；
28.为保证服务质量，整机质保期不低于4年，核心光学元件(光源组、光纤组、检测通道模块）10年保修。中标后必须提供原厂质保承诺书。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
7、冷冻型高速台式离心机（1台）
一 | 技术要求
1、最高转速≥13,500 rpm；最大相对离心力≥20,412×g；
★2、水平转子最大容量≥3000ml，定角转子最大容量≥1500 ml，可选配≥100*2ml定角转子；
3、可选配经第三方认证的生物安全转头，避免气溶胶的外溢；
4、多种转头、适配器可供选择，分离样本范围为0.25 ml -3000ml；
5、微机控制，数字显示，触摸式按键操作；
6、能重现运行条件程序储存：≥50；
7、温度设置范围为-10℃至40℃，采用非CFC冷冻剂；
★8、高效的制冷系统，Rapid Temp（快速模式）和ECO（节能模式）方便用户一键操作；
★9、最高转速时转子温度可保持4℃；
10、冷凝器：片式冷凝器；
11、微处理系统可自动默认上次实验设定的温度、运行曲线等；
12、环境运行湿度≤75%；
★13、自带稳压功能，220-240v内自动稳压；
★14、腔盖采用双机电锁门机制，可防止操作员接触正在旋转的转子；
15、升/降速率选择：10个/ 10个；
16、智能化控制系统，电源中断自动启动转子驱动装置进行减速；
17、一键停止功能，方便用户快速取出样本；
18、设置锁定功能，有效防止意外或在无意间更改离心机的设置；
19、自动打开腔盖功能，离心运行结束后，自动打开腔盖；
20、数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；
21、人性化控制模块，在离心过程中可更改运行参数；
22、时间设定范围：10 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒或持续；
23、运行方式：定时运行、保持运行、脉冲运行；
24、具有无限连续离心功能，当时间设定小于0或大于9小时59分钟的运行时间自动启动无限连续离心功能；
25、噪音≤55 dBA；
26、可选配离心机移动推车，方便离心机移动、零配件存放，离心机可在移动推车上直接试用；
★27、安全功能
27.1 转头不平衡检测；
27.2 超速、超温保护；
★28、验收后提供原厂质保5年，须厂家提供维保证明。
配置要求：
1. 主机1台；
2. 水平吊桶式转头1个，最大容量≥4×750 mL，最大转速≥4,700rpm，最大相对离心力≥4,651 xg；配置7×50 mL 锥底管适配器≥4个，15×15 mL 锥底管适配器≥4个，20 ×10 mL圆底离心管适配器≥4个，23×7ml采血管适配器≥4个。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
8、一体化荧光显微成像系统（1套）
一 | 技术要求
（一）基本技术性能要求
一、基本性能要求
1、光源：全波段LED光源，功率：≥40W，波长：全光谱(UV to IR)，寿命：≥40000h，荧光减光机构：电动减光(0.3%～100%)，投射光源(LED)：功率：3～4W，相差：PhL、Ph1、Ph2偏斜照明，明场光圈：电动(0%～100%)
2、荧光光源：长寿命LED荧光光源，使用寿命≥40000小时。
3、调焦：自动对焦，可调节调焦上限。
★4、全自动防荧光淬灭减轻模式：在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光，极大限度减少荧光淬灭降低光毒性。
5、白\黑平衡功能：一键设置、手动。
★6、自带暗室及原厂内置浮动减震装置，倒置荧光显微光路设计，配备透射明场照明，XYZ三轴电动载物平台及对焦系统，6孔镜头电动转换器，4通道荧光光源自动切换。
7、电动载物台：XY行程≥110*80mm，Z行程≥8mm，分辨率≤0.1um，支持载玻片、各种尺寸培养皿、孔板等。
★8、拍摄元件：≥2/3英寸高灵敏度黑白制冷CCD（内置液晶彩色滤光片），最大记录像素≥3600×3000(≥1000万像素)，帕尔贴制冷5℃（环境温度-25℃），灰度级：14 bit/8 bit(黑白)；24 bit(彩色 RGB个8bit) ，帧率≥90 fps，可接收波段优于400-900nm
9、Z轴马达精度：0.1um
10、荧光激发块转盘：≥4孔
11、摄像系统：高灵敏度冷却CCD。
12、图像采集速度：全幅像素≥90帧。
13、CCD制冷系统：半导体制冷，零下25℃±2℃
14.延时拍摄模块：延时拍摄、视频录制、时序亮度测量
15.分析应用程序：图像拼接、去雾、全焦
★16、Quick full focus功能：快速超景深全副对焦
17、物镜：针对倒置显微镜应用优化的分辨率和透过率物镜，满足普通明场、侧射、荧光观察方式。
18、物镜转换器：≥6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定，具有齐焦功能。
19、位置识别：可自动识别高倍率图像在低倍图像中的位置并标出，误差不超过一个微米。
20、图像分析处理功能：手动拼接、祛霾、图像叠加、全副对焦、标尺。
21、具有延时拍摄、视频录制、时序亮度测量等功能。
22、时间序列单次记录≥2880次、100000张图片
23、可同时对多点进行时间序列记录
24、对时间序列记录对象进行亮度变化测量自动出变化折线图
25、活细胞培养装置：可控制细胞环境包括温度、气体浓度、湿度温度技术指标；
26、物镜参数：
（1）荧光物镜（浸油） 60×，数值孔径：NA≥1.4，工作距离≥0.13mm
（2）荧光物镜 10×，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥4.0mm
（3）荧光物镜20×，数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.6mm
（4）荧光物镜40×，数值孔径：NA≥0.95，工作距离0.25至0.17 mm
（5）荧光物镜（浸油）100×，数值孔径：NA≥1.45，工作距离≥0.13mm
（6）相差物镜10×，数值孔径：NA≥0.3，工作距离≥14.5mm
27、荧光滤色镜套：
（1）滤光片 DAPI：激发波长360\40nm，吸收波长460\50nm。
（2）滤光片 GFP：激发波长470\40nm，吸收波长525\50nm
（3）滤光片 TexasRed：激发波长560\40nm，吸收波长630\75nm
（4）滤光片 Cy5：激发波长620\60nm，吸收波长700\75nm
28、显微镜焦点稳定系统 ①AI 助力自动识别和聚焦，含Autofocus ai 和 Cell Finder ai, 可快速、稳定的识别焦面。 ②PFS (完美对焦系统): 毫秒级主动式焦点稳定装置，实时跟踪焦面，兼容全系列观察方式与物镜。使用红外校正激光，提供广泛的荧光染料适应性。兼容玻璃与塑料底培养器皿。 2、配置高内涵分析模块： ① 荧光强度 （10x）： 测量细胞核、细胞至以及整个细胞的荧光强度水平。 数据可视化整孔细胞计数、整孔及单个细胞的细胞核和胞质蛋白荧光强度、细胞面积等。 ② 转染效率 （10x）： 调查表达目标蛋白质细胞的百分比，测量特定基因的表达效率。 数据可视化整孔细胞总数量、转染细胞数量和转染百分比，以及单个细胞的荧光强度。 ③ 大小&形态分析（10x）： 通过测量细胞核、细胞质和细胞区域（面积、周长、短边长度、长边长度）评估细胞形态。 数据可视化细胞总数量、细胞形态参数（面积、周长、Feret直径、圆度、延伸率）等。 ④ 细胞毒性（10x）： 测量所有细胞中死亡细胞所占的百分比，评估细胞毒性。 数据可视化每个孔中细胞计数和死活细胞个数及比例， ⑤ 细胞计数（终点）（4x）： 测量固定样本中细胞核数量和细胞所占的孔面积。 数据可视化细胞总数量以及细胞融合度。
29、活细胞培养系统 ： 1)配备温度、湿度、CO2浓度与气体流量控制器。 2)配置顶板加热功能，具有多部件加热控制，顶部、底部、物镜套环加热，能够保证温度、湿度、CO2浓度长时间稳定，能够满足长时间活细胞动态观测的需要。 3)CO2浓度调节范围0-18%，精度0.1%；温度控制精度：0.1度； 4)配有通用培养皿加热附件、多孔板加热附件：可以进行35mm, 60mm培养皿和6孔、12孔、24孔板、96孔板及玻片的细胞培养（配置中包含相应硬件组）。 温度控制器带有温度负反馈控制系统。
二、配置要求：
1、倒置荧光显微镜主机 1台。
2、APO镜头，60×油镜,100×油镜及10×，20×，40×，荧光镜头各 1个，10X相差物镜1个
3、高灵敏度冷却CCD 1个（内置）。
4、滤光片：DAPI， GFP，TexasRed， Cy5各一个。
5、长寿命LED荧光光源 1个（内置）
6、延时拍摄模块：1套
7、高级观察模块：1套
8、活细胞培养装置一套（C02，温度、湿度控制）
三、售后要求：
1、现场培训：至少2天的现场培训，直至用户可以独立操作。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等；安装调试验收发生的费用由卖方承担。
2、终身免费技术支持，厂家提供技术支持，无任何上门费用。
3、维修：卖方接到买方故障信息后在3小时内予以响应，故障由维修中心和厂家总部维修中心对应。
4、替代机服务：当发生设备故障时，由提供免费的替代机供买方使用，直至设备维修完成。
5、终身厂家免费全国设备搬迁服务及替代机服务。
6、售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
9、生物安全型压力蒸汽灭菌器（1台）
一 | 技术要求
技术参数：
★1、设计压力：0.30Mpa
★2、设计温度：144℃
★3、额定工作温度：139℃ （可根据需要设置）
★4、控制电源：AC220V/50Hz 0.5kW
★5、动力电源：AC380V/50Hz 1.45/2.35/3.85KW
★6、电加热功率：AC380V/50Hz 电热设备配备，功率参考具体设备参数表。
★7、压缩气源压力：0.5～0.7MPa (自备压缩气源)
★8、水源压力：0.2～0.4MPa 符合锅炉用水标准的水源（软化水）
★9、安全阀设置：上限 0.28Mpa ，下限 0.26Mpa
★10、采用不锈钢面板遮盖住靠近墙体，天花板和地面的焊接法兰。面板被固定住并采用硅胶密封缝隙。门可以保护灭菌柜的生物密封完整性。
★11、灭菌器排出的空气是污染的，通过附加的过滤器排出，可以有效防止环境被污染。过滤器的效率对于0.2μm 物质可以达到99.998%，过滤器壳为不锈钢质。
★12、灭菌柜腔体，夹套和门均采用坚固，高质量不锈钢材料。内部角落采用圆角（同样有助于清洗），腔体底板向中央倾斜利于排水。不锈钢过滤网套保护排水口不被碎物堵塞。
★13、多重保护、报警保证灭菌过程实施：设备对外围运行条件随时处于监控状态，并给予提示；设置自检程序，检测设备自身及重要部件是否正常；设置紧急处理方式，各主要阀门均配有手动操作机构，可在无控制系统的情况下对污染物品进行灭活处理；
★14、对主要配件如密封条、过滤器等实行性能检测及更换提示；
★15、提供多点温度检测，保证废物和物品的灭菌效果。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
（三）产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
……
二 | 商务要求
序号 | 名称 | 商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 备注
1 | ★质保期 | 除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。
2 | ★售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训。
2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到采购人通知后10个工作日内进行安装调试；提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法，提供仪器高级硬件培训。
3、验收：由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。
4、投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。
5、免费保修期内，如遇主要部件故障，无法快速维修（维修时间超7个工作日），应提供同规格型号的备用机供采购人使用，直至产品维修完成。
3 | ★交货时间及地点 | 交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 交货地点：广西区内采购人指定地点。
4 | ★付款条件 | 自签订合同之日起七个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，采购人支付剩余70%的合同款。中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，中标供应商应提供货款全额的发票（如中标供应商供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】
5 | 其他要求 | ★1、所投产品若属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围的，必须提供节能产品，并提供相关证明材料（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。
2、投标时提供产品的说明书或彩页（体现重要的技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。（本项要求如有，请提供）
3、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术要求偏离表。
6 | ★核心产品 | 本项目第8项设备“一体化荧光显微成像系统（1套）”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
7 | 进口产品说明 | ★本项目第2、3、8项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①成交人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交人办理免关税手续，如竞标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……

## Sheet1 (hidden)
广西医科大学公共卫生学院、生命科学研究院以旧换新设备采购（第二批）
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（包含但不限于：3C强制认证、节能认证、环保认证，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等。） | 备注
1、流式细胞仪（1台）
一 | 技术要求 |  | 10项设备的参数里★、▲，两种符号的定义是什么？
1. 光学系统：
1.1 ★配置：主机配有3根高功率固态激光器，10参数（不少于8色荧光，FSC和SSC），波长和功率：488nm≥50mW，638nm≥50mW，405nm≥80mW，可原机升级最高至3激光13色荧光；
1.2 每个荧光通道配有独立的荧光检测器，不同波长的激光不可共用荧光检测器，以保证信号的实时性、完整性；
1.3 ★采用固体、高效、低噪音光纤二极管阵列检测器，能更好提高信号分辨率及获得更准确的数据；
1.4 光信号收集系统，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，数值孔径（NA）值≥1.3，能将大视野范围内的光信号更多地传递到接收光路中；
1.5 采用全带通滤片，不再使用二分镜，反射光学系统在每个检测器前只经过一个带通滤片，减少光信号在传递过程中的损耗，从而有效保证信号的保真度；
1.6 集成式固定光路，无需人工调校，内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，以确保最佳性能；
2. 系统分析性能：
2.1 支持多色荧光信号共同采集，多参数同时检测时，分析速度≥30,000个细胞/秒；
2.2 ★荧光检测灵敏度：FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF，以制造商官方材料为准，包括不限于官网、彩页或参数页；
2.3 侧向散射光分辨率：80nm。满足外泌体或类似微颗粒分析使用。要求提供实验检测图，要求检测颗粒和背景分开；
2.4 具有很好的8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰均可以分开，要求各峰间（峰谷）Count为0，要求提供检测图；
2.5 具有无微球绝对计数功能；
3. 电子系统：
3.1 数字分辨率：24-bit 动力学范围及16,777,216通道分辨率。
3.2 数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率；
4. 液流系统：
4.1 采用精准的无脉冲蠕动泵进样方式，可以精确地控制及计算样本的进样量，预设低、中、高三档进样模式，用户也可以根据样本量或样本浓度进行自定义进样控制，自定义上样速度调节范围从10µL至240µL/min；
4.2 最小上样体积：≤10µL；
4.3 上样方式：开放式进样底座支持多种常用样本管，支持标准流式管上样，也可直接用1.5 mL 和 2 mL EP管上样。
5. 软件系统：
5.1 配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统；
5.2 中、英文双语言系统开放软件，可以免费安装到个人电脑中进行数据分析；
5.3 采用拖拽方式进行电压（增益）及补偿的调节，直观且操作简易，轻松调整参数设置；全矩阵荧光补偿，补偿库可存储荧光染料的补偿矩阵溢出值，建立智能补偿库，当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同试剂组合新的补偿矩阵；自动补偿和手动补偿均支持；
5.4 全自动仪器调节及QC，包括仪器配置检测，激光功率检测，激光延迟计算，基础电压调节，CV检测；每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能；
5.5 图形化操作界面及自动化控制程序，具有启动、清洗、除泡、反冲、深度清洗，仪器报警及维护提示功能；
6. 仪器配置： 流式细胞仪主机1台，3激光8色，配备488nm、638nm、405nm激光器；品牌工作站显示器，密码狗，质控荧光微球，鞘液，清洗液各一套。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
2、超速离心机（1台）
一 | 技术要求
1、外观尺寸(H×W×D)约 880×790×690 mm，占地面积不超过0.6平方米。
2、最高转速：100,000 RPM；最大相对离心力：802,000xg
3、转速控制精度：±2rpm
4、温度设定范围：0～40℃，1℃步进，温度控制精度：±0.5℃
5、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷。
★6、驱动部分十年无比例保修
7、非接触式的不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止。
★8、可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距。
9、微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断和超速保护功能。
10、仪器内存可保存至少5,120 条运行日志。
11、触摸彩色液晶屏显示，可显示速度、时间、温度加速度、转头，显示转头资料并及时报告离心机状况。
12、操作界面可选中英文等10种语言。
13、仪器正前方具有多种颜色的LED 显示灯，可定制化设置对应不同的状态提示，便于观察仪器运行状态。
14、系统可记录转头运行次数和时间来监控转头寿命，转头无需额外的追踪电子元件。
15、真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，真空度可达1.3 Pa
16、工作噪音小于52db（机器正前方1米处）
17、用户锁功能，1人管理，多人使用。
★18、可使用碳纤维转头，转头重量轻，使用寿命长。
★19、具有可以在笔记本电脑上使用的软件，具有模拟和计算的功能，便于离心方案的开发。
★20、可同时兼容至少两个不同品牌超速离心机转头，丰富后期的应用拓展。
配置要求：
21、主机一台
22、水平转头一个（材质：钛合金，容量：6×38ml，最高转速：≥32000rpm，最大离心力≥187000xg），配套离心管50个。
23、角转头1个（材质：炭纤维，容量：8×39ml，最高转数：≥50000rpm，最大离心力≥266,000 xg），离心管30个。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
3、多功能酶标仪（1台）
一 | 技术要求
1、常规指标
▲1.1、检测功能：光吸收、荧光(FRET)、高灵敏化学发光(辉光和闪光)
▲1.2、光路设计：四光栅光路和滤光片光路双系统
1.3、检测模式：终点法、动力学、光谱扫描、孔内扫描和动力学光谱扫描。
1.4、光谱扫描支持：光吸收、荧光、化学发光和时间分辨荧光的全光谱扫描。
1.5、内置滤光片轮，可同时放置滤光片数量≥8
1.6、光源：高能氙闪灯
▲1.7、检测器：3个独立检测器，可检测800nm以上荧光信号的PMT，可检测微弱化学发光信号的暗电流光子计数级别的PMT。
1.8、光路工厂预装，无需用户手工安装，防止影响光路。
▲1.9、PMT增益调节方式：内置参比光源的自动增益调节，每一个孔的高低浓度不同可使用不同增益下同时读数。
1.10、孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃，准确性 ±0.5℃
1.11、振荡器：圆周振荡，振荡时间、速度和半径可调，具有防溅出功能。
2、光吸收检测
2.1、波长范围：200～1000 nm
▲2.2、双光栅设计，杂散光 < 0.005% at 230 nm
▲2.3、读数范围：0～6 Abs
2.4、线性范围：0～4 Abs，在450 nm，±2% (96孔板)
2.5、精确度：SD≤0.001 Abs 或 CV≤0.5%
2.6、配置超微量检测板，可直接测定核酸浓度和纯度，加样2-10µl，最多同时测定32个样品，无需稀释，直接读数。
3、荧光检测
3.1、荧光检测采用具有带宽选择功能的四光栅光路，激发双光栅和发射双光栅。
▲3.2、带宽至少两档可调，最小可调激发带宽档位≤5 nm，最小激发发射带宽之和≤18nm
3.3、波长范围：激发200-850 nm，发射270-840 nm
3.4、荧光检测灵敏度：≤ 0.4 fmol 荧光素/孔，384孔板
3.5、荧光动态范围：≥ 6个数量级，PMT增益自动调节
4、化学发光检测
4.1、独立高灵敏化学发光模块，支持滤光片式化学发光模块和发光光谱扫描。
▲4.2、灵敏度：≤ 7 amol ATP/孔
4.3、同时支持辉光和闪光两种发光反应类型
| 4.4、认证：通过 promega DLR 认证 |  | 该项认证如为国外的认证，应删除要求。
4.5、化学发光动态范围：≥ 7个数量级，PMT增益自动调节。
5、标准配套软件
5.1、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。
5.2、中文、英文、西班牙语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库。
5.3、具有强大的结果报告输出功能，xls, pdf,txt and xml 格式，一键输出 excel 表格，支持报告email 发送。
6、整机质保2年
7、配套设备：
7.1.主机1台
7.2.超微量模块1个
7.3.控制终端1台
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
4、台式冷冻离心机（1台）
一 | 技术要求
一、基本性能要求：
1.主机最高转速≥22,500rpm，最大相对离心力≥34020xg，最大容量≥6*100mL；
2.具有转子自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能）；
3.具有平衡监测、超速监测功能；
4.≥7英寸LCD彩色触摸屏显示；
5.具有自动吸门锁；
▲6.温度设定范围：至少-20～40℃；
7.快速预冷功能：15分钟内降低到4℃（环境温度15～25℃）；
8.具有瞬时离心功能；
9.节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷；
10.运行记录可以实时曲线显示；
11.支持多段离心功能（最多5段）；
12.提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达95%最高速时开始计时；
13.数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式) 导出数据；
14.用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限）；
15.三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员）；
16.具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出；
▲17.支持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录；
▲18.支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）；
19.接口：提供1个USB接口；
20.支持中、英两种语言；
21.质保期5年
二、配置要求：
1.主机1台
2.微量离心管转子6个，最大相对离心力(xg)分别为：34,020、31,534、20,854、19,019、17,035、21,420；最高转速 (rpm)分别为22,500、18,200、14,000、13,300、13,000、15,000；
3.酶标板转子1个，最大相对离心力(xg)：2,474；最高转速 (rpm)：4700。
4.PCR八排管转子1个，最大相对离心力(xg)：16244；最高转速(rpm)：14,000；转子容量：8×8×0.2mL(PCR8 联管）
5.大容量离心管转子3个，最大相对离心力(xg)分别为17,035、13,348、11,121：最高转速(rpm)分别为：13,000、11,000、10,000。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
5、样本库升级（1套）
一 | 技术要求
技术参数配置（CSP）：
一、配置要求：
1、软件升级部分：智能化样本库管理系统1次
2、硬件升级部分：深低温保存箱2台、超低温保存箱15台、低温保存箱6台、医用冷藏箱（410L）3台、医用冷藏箱（85L）20台、防爆冷藏冷冻箱1台、医用冷藏冷冻箱10台。
二、技术参数要求：
（一）、智能化样本库管理系统技术参数：
1）系统框架
1、系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：chrome稳定版本，firefox稳定版本。
2、系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。
3、系统具备进行修改和二次开发的条件。支持将现有软件上的样本信息数据迁移到新软件上。
4、不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。
★5依托ISO20387生物样本库质量和能力认可准则开发，达到符合人类遗传管理条例等要求，根据医院组织架构，系统可实现样本库关键工作流程线上审批管理，如课题立项、入库、出库、销毁等审批工作流自定义，审批人员数量及层级数量不限。
6、安装适配安装单位实验室管理系统的实验室门禁46个位点。
2）功能
1、样本源管理
（1）系统支持以不同类型对样本源进行信息分类；系统需预留接口，可实现与HIS、LIS医疗信息系统对接，或直接与医院信息平台对接，调取其他接口数据。
（2）支持对接HIS系统，将患者基本信息接口所需字段如患者姓名、性别、出生日期、住院号、门诊号、婚姻状况、民族、职业、工作单位、门诊诊断、入院次数、入院科室、出院科室、出院诊断等抓取到样本系统统一管理；
（3）支持对接LIS系统，获取患者检验数据；
（4）能够单个/批量创建样本源，支持样本源信息的批量修改、删除、查看。并结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；
（5）支持用户自定义扩展自定义属性。可以动态扩展样本属性和样本来源属性。同时支持多种数据类型（文本型、下拉列表型、日期型、图片型），针对不同的数据类型，自定义显示名称，提供默认值，方便用户快捷输入。
（6）导入模板设置，支持自定义导入模板。模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项，减少冗余信息的录入，提高信息录入的效率和准确性。
（7）可以将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
（8）系统支持入组捐献者的知情同意书管理，可以手动上传知情同意书，也支持对接高拍仪（配合硬件）实现知情同意书上传；
★（9）支持设置患者列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序，支持根据用户需要选择要导入、导出和搜索的字段信息。
2、样本管理
（1）系统支持单个/批量创建样本、以及样本信息的批量修改、删除、复制、查看影像资料，并结合条形码管理模块打印样本标签；
（2）系统可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据用户实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；
（3）样本类型及其相关关联信息均可以根据用户业务需求进行自定义设置；
（4）能够实现样本信息以excel表格的方式导入系统实现快速信息录入，同时系统支持将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
（5）支持设置样本列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序；
★（6）支持对样本生命周期进行查询及追溯，观查看样本的完整生命周期及走向。可以监控样本采集、处理、入库、还库、转移、销毁各个阶段。
★（7）样本检验，支持记录样本每次检验信息，检验信息可随检验开展灵活配置；
（8）样本影像资料管理，支持批量上传样本的图片进行管理；
（9）支持对库存系统样本和实物样本进行盘点，查找出有差异的信息；
★（10）支持图形化操作对样本进行移动，支持盒内移动，也支持两个盒子间的移动，支持拖拽单个移动，也支持批量移动。
（11）对于血液、体液等液体类样本系统能够管理样本的存量，当样本分装、提取后，可计算剩余量；
（12）系统可自定义样本申领、审批流程，实现样本出库可控；系统可生成样本入库、出库、还库相关单据，并支持在线打印，相关业务操作单据永久保存且可追溯。
★（13）归档后的样本需要特殊权限进行查询或恢复；销毁的样本可以进行实物的销毁。与实际的管理业务一致，满足质量管理体系的要求。
（14）样本预警，系统支持设置样本保存期限预警，样本余量预警；
（15）系统支持与批量扫描仪设备对接（需硬件配合），兼容预置的2D码管理，主动预防样本编号重复的问题，实现批量扫描出入库功能；
（16）样本入库支持批量一键入库，也支持扫码枪扫描入库；
★（17）系统支持通过多种搜索方式找到想要出库的样本，出库支持扫码确认出库，可以起到二次核对校验作用；
（18）支持对样本出库规则进行维护，如设置默认出库容量等；
（19）系统支持样本导入批次查询，
（20）多种查询方式，支撑用户多种情况快速检索；高级检索可快速查询出指定条件下样本信息，批量检索可支持输入多支样本编码搜索样本信息，自定义查询条件组合，不仅可保存本次检索模板，还可进行多种基础字段和扩展字段自定义组合方式进行检索，以上任何检索方式均支持结果导出，导出模板也可进行自定义设置。用户进行多种方式统计，根据样本状态查询，未入库样本信息统计，已存储样本信息统计等。
3、普通存储设备管理
（1）系统能以图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、蜡块柜等)的各级结构（包括冰箱、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间的规格大小，使用户任意自定义存储空间结构；支持设置存储容器的访问权限。系统不限制容器数量和样本数量，支持容器类型：立式冰箱、卧式冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐，且可扩展。可自定义冰箱、液氮罐、蜡块柜、冻存架及冻存盒规格。支持冻存容器、冻存架、冻存盒的添加、删除、移动、复制等功能。
（2）支持灵活配置容器内部结构，并可以通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作；
（3）支持冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，用户可设置样本类型的图标；
（4）系统提供对存放设备的空间统计功能，用户可以统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色提示样本的存储量。
（5）支持图形化设备移动，冻存盒/冻存架移动，支持移动时保留位置，也可返回到原来位置上；
★（6）冻存盒内样本可自定义鼠标悬浮展示信息；
★（7）系统支持批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库，移动等。冻存盒批量入库时支持扫描冻存盒编码直接入库，入库时支持选择Z或N型入库冻存架。
（8）系统具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况。系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索来定位容器。
4、项目管理
（1）系统支持不同的项目类型、课题组的项目登记；支持添加删除课题成员，课题成员共享课题数据；支持上传课题项目资料，共享学习研究资源；支持科研项目成果管理；支持实验原始图像的上传、保存与下载。
（2）系统对于课题立项管理可自定义审批工作流程，实现样本存储目的明确化管理。
5、质控管理
（1）系统支持手动选择样本类型、项目发起质控，也支持在项目创建时设置循环周期定期发起质控；
（2）系统支持根据不同样本类型设置质控方案，可以设置质控的纳入标准和排除标准（样本只剩n份时不抽取/同一样本源只抽取一份样本）；
★（3）系统支持全局抽样，也支持分层抽样（分层抽样分为近、中、远期三个节点），可以设置抽样比例；
（4）系统可以设置质控模板，质控时可以录入质控相关数据并形成质控报告；
（5）质控到时间会在系统待办事项进行提醒，可以点击快速处理；
（6）系统根据抽样比例会抽出符合质控规则的样本，在此基础上用户可以新增和删除；
（7）抽样结束后，系统会提供出库功能，将符合抽样要求的样本进行出库；
（8）出库样本做完质控后可以选择质控模板录入质控数据，录入完成后系统支持选择当前质控样本评级；
（9）质控负责人需要对该质控报告进行签发，质控流程结束，后续可以查看质控报告并导出。
6、耗材管理（选配）
（1）系统支持物料信息进行详细的记录，包括品牌、货号、批次号、有效期等；支持动态管理仓库信息，指定负责人信息。
（2）系统支持物料低于安全库存时，提醒管理员进行采购，支持物料过期提醒，有效避免物料浪费，节约成本。
（3）支持根据用户实际创建不同耗材存放仓库；
（4）入库耗材可以进行统计，并支持导出；
（5）支持耗材采购入库和使用出库管理。
7、随访管理
（1）可依据研究方案定制化配置随访方式及对应的随访问卷模版；
（2）可设置随访计划，临近随访期时会对随访专员发起提醒；
（3）每次随访都会生成随访记录，标记随访状态；
（4）支持设置不同疾病类型的随访方案，可设置随访周期。
8、文档管理
（1）支持配置文件类型，并根据文件类型进行统计；
（2）支持管理纸质文件和上传电子文件；
（3）可设置文件共享状态和文件查看权限；
（4）纸质文件支持借阅和规划；
（5）共享状态文件直接发布到首页供系统成员查看。
9、条码及打印
（1）支持常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。
（2）系统支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；
（3）根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；
（4）支持批量条码打印。
10、标准化数据管理
（1）系统支持多种标准化数据字典，如民族，省市，ICD-10诊断等，同时还可将用户自有数据字典录入系统，方便查询调用；
（2）支持自定义出入库单打印配置；
★3）支持重要数据变更申请，领导审批后数据才能修改；
（4）支持自定义样本、样本源、容器、项目、冻存盒、样本衍生、样本出/入/销毁编码，支持自定义字段。
11、统计查询
（1）系统包含常规样本库所需的统计报表，如样本统计，样本源统计，出入库统计，设备状态统计等；
（2）系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览；
12、用户权限管理
（1）系统支持对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；
（2）系统支持对用户申请账号，部门负责人、管理员审批完成后即可使用系统；
（3）系统支持组织结构管理，可依据实际部门对样本库人员账户进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的信息，保障数据隐私；
（4）系统可配置多个用户角色，为不同角色配置不同访问操作权限，权限可细化到二级功能菜单；
（5）可为用户账户设置有效期限，账户到期后，不能登录系统；
13、系统管理
系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等所有操作，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。
14、系统安全
（1）系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。
（2）管理员为其他用户设置唯一初始密码，当用户第一次登录时，强制更换初始密码。
（3）系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。
（4）系统支持手动和定期自动备份数据，当故障发生时，可确保保障数据安全。
（5）支持银行级SSL加密机制；支持本地、异地本地备份，支持双机热备，多重保障数据安全。
▲3）在单位原有的海尔BIMS样本管理系统上升级，数据迁移、增配质控管理、文档管理。
（二）、深低温保存箱技术参数：
1、使用温度-130～-150℃可调
2、使用电压220V/50Hz
3、有效容积≥209 L
▲4、采用自然工质HC环保制冷剂，节能环保。
▲5、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
6、多重保护功能（开机延时保护、密码保护功能、过热保护、系统压力过高保护）；具有密码保护防止误操作；内置锂电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警22小时；
7、多种故障报警（高、低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警等）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送）
8、内外门双层密封结构，密封效果好，不易结霜，发泡内门2个，保障箱体保温性能；
9、采用航空真空隔热材料VIP+聚氨酯发泡，保障箱体保温性能；
10、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
11、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
▲12、配置物联模块,手机APP实时监控冰箱运行状态；冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；
13、带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。一体式上体手把，单手开关门，方便存取物品；
| ▲14、温度均匀性设定-140℃，均匀性≤5℃，提供国家级别第三方机构报告； |  | 建议修改为：提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
| ▲15、耗电量≤25kW·h/24h，提供国家级别第三方机构报告； |  | 建议修改为：提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
| 16、产品具有CE证书 |  | 建议删除CE证书，容易招质疑。
| ▲17、噪音≤55分贝，提供报告证明。 |  | 建议修改为：提供具备国家认证资质的第三方检测机构出具的检测报告。
18、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
19、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
20、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；
21、具有医疗器械注册证；
22、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。
（三）、超低温保存箱技术参数：
1、箱内温度 -40℃～-86℃可调
2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本；
3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
3、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
▲4、必须采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
▲5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
▲6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量（投标时提供该型号产品铭牌图片）；
| ▲7、25℃环温时，设定温度-81℃，箱内温度均匀性≤5K（投标时必须提供国家级第三方检测机构出具的对该型号产品温度均匀性的检验报告）； |  | 国家级，建议修改为“具备国家认证资质的”
8、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
9、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；
10、品牌压缩机2个，功率≤1000W；
11、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；
12、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
▲13、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；
14、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
15、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
16、具有医疗器械注册证；
17、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
18、外部尺寸（宽×深×高）：约1035×900×1980mm
19、内部尺寸（宽×深×高）：约760×630×1310mm
20、净重：301±3% kg
（四）、低温保存箱技术参数：
▲1、温度范围-10℃～-30℃可调节；
2、 微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
▲5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
▲7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂不能高于150g；
▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
▲9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保；
| 10、德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长； |  | 建议修改为：优质风机
11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
12、立式单门结构，密封保温效果好，环保节能；
13、内藏式蒸发器设计，PCM内胆，防腐蚀，制冷快；
14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
17、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。
18、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz
19、样式：立式
20、有效容积：298L
21、外部尺寸：约770×710×1828mm
22、内部尺寸：约541×443×1218mm，内胆材质为PCM；
（五）、医用冷藏箱（410L）技术参数：
1、产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；
2、产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。
3、温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度；
▲4、报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。
5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
7、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。
8、冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。
9、材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。
▲10、门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。
11、多层搁架设计，可实现物品分类存取。
12、产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。
▲13、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。
▲14、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。
15、选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。
16、选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。
▲17、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。
▲18、整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境；
| 19、产品具备CE认证；产品具备能源之星认证；产品具备国家级节能环保认证； |  | 建议删除
（六）、医用冷藏箱（85L）技术参数：
1、有效容积：≥85升
▲2、门体：三层玻璃门，产品可改制实现左右换门
3、外部尺寸：产品高度740mm
4、温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃～8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选。
5、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式；具有远程报警接口功能。
6、压缩机：国内知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂；
▲7、制冷方式：风冷结构设计，内部采用2个蒸发风机，直流12VLED节能照明灯。
8、安全设计：安全门锁设计，方便使用；
9、产品内部配有2层搁架及1个筐
10、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；
| ▲11、产品节能环保证书。 |  | 非政府强制采购节能产品，不能作为实质性要求，建议删除。
12、产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测；
13、显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性。
14、产品采用触摸式按键设计，外观美观。
▲15、产品标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警。
16、噪音≤35分贝，可提供安静的工作环境。
（七）、防爆冷藏冷冻箱技术参数：
1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用不锈钢内胆；
▲4、温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围3～16℃，冷冻室温度范围-10～-30℃；
▲5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；
| 6、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，品牌保证，安全性更高； |  | 建议此处删除，放在评分办法加分项。
7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；
▲8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
▲9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃；
▲10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、箱内配置：冷藏室配有3个不锈钢搁板；冷冻室配有2个不锈钢搁架，可以选配2个抽屉；
14、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
15、安全保障：冷藏/冷冻配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求；
16、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
17、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
18、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
19、换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封；
▲20、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。
▲21、防爆类型：箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc
22、过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。
（八）、医用冷藏冷冻箱技术参数：
1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
▲4、温度控制：微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-30℃，用户可自行调节温度；
▲5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
| 6、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，品牌保证，安全性更高； |  | 建议删除，放在评分办法加分。
▲7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
▲8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
▲9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
▲10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；
| ☆11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 |  | ☆、▲，两种符号分别表示什么意思？重要参数、实质性参数？
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
☆14、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
▲17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
▲23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
| 6、台式冷冻离心机（1台） |  | 第6项和第4项的“台式冷冻离心机”价格也相同，参数是否也相同？能否合并一起“台式冷冻离心机，1台”？
一 | 技术要求
第6项和第4项的“台式冷冻离心机”价格也相同，参数是否也相同？能否合并一起“台式冷冻离心机，1台”？
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
7、荧光定量PCR仪（1台）
一 | 技术要求
1. 主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；
2. 热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体；
3. 温度控制范围：最低温度≤4，最高温度≥99℃；
4. 标配加热模块：0.2ml ×96孔模块，反应体积：10-100ul
5. ▲96孔模块具有线性和随机温度梯度功能：可同时进行≥12个不同样品的不同温度梯度实验。
6. 相邻温控区温度≤5℃，最大温度差异≥25℃；
7. 激发光源为高亮度半导体LED光源，工作寿命≥50000小时；
8. ★检测系统：COMS，PDT或PMT；
9. ★荧光通道数：≥6个荧光激发通道，≥6个荧光检测通道，可以同时进行≥6重定量；
10. 能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；
11. 光学激发检测范围：450–680 nm/500–730 nm
12. ★支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差；
13. 安装时已经完成六色通道荧光矫正（通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：NED, ABY, TAMRA；通道四：JUN, ROX；通道五：Mustang Purple, Cy5；通道六：ATTO390, ATTO425）；
14. 温度均一性：0.4℃
15. 温度准确性：0.25℃
16. ▲模块升降温速率≥6.5℃/秒；
17. 反应模式：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤30分钟；
18. 检测灵敏度：≤1个拷贝；
19. 检测精密度：≤1.5倍拷贝数差异；
20. 动态范围：≥10个数量级；
21. 标配激发375nm/发射475nm波段的UV紫外通道模块，满足CPM染料对膜蛋白热稳定性分析；
22. ▲内置≥8.5英寸触摸屏，触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验；
23. 仪器自带存储空间≥10GB，可储存2000-2500次实验数据；
24. 仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能；
25. 开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）。软件自带原厂配套的符合21 CFR Part 11要求的标准SAE功能，以便数据的审查记录；
26. 仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂；
27. 配置：荧光定量PCR主机一台，仪器控制分析系统一套；数据采集和分析软件一套；安装试剂盒一套）；
| 28.为保证服务质量，整机质保期不低于4年，核心光学元件(光源组、光纤组、检测通道模块）10年保修，必须提供生产厂家或国内代理商出具的售后服务承诺书原件。 |  | 87号令，第十七条 不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。 建议删除。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
8、冷冻型高速台式离心机（1台）
一 | 技术要求
1、最高转速≥13,500 rpm；最大相对离心力≥20,412xg；
★2、水平转子最大容量≥3000ml，定角转子最大容量≥1500 ml，可选配≥100*2ml定角转子；
3、可选配经第三方认证的生物安全转头，能有效的避免气溶胶的外溢；
4、多种转头、适配器可供选择，分离样本范围为0.25 ml -3000ml；
| ★5、转子经第三方测试机构 CAMR, Porton Down, UK 或 USARMIID, Ft. Detrick, MD, U.S.A. 认证达到防生物污染要求； |  | 国外的认证，建议删除，如有国内的认证可替换。
6、微机控制，数字显示，触摸式按键操作；
7、能重现运行条件程序储存：≥50；
8、温度设置范围为-10℃至40℃，采用非CFC冷冻剂；
★9、高效的制冷系统，Rapid Temp（快速模式）和ECO（节能模式）方便用户一键操作；
★10、最高转速时转子温度可保持4℃；
11、冷凝器：片式冷凝器；
12、微处理系统可自动默认上次实验设定的温度、运行曲线等；
13、环境运行湿度≤75%；
★14、自带稳压功能，220-240v内自动稳压；
★15、腔盖采用双机电锁门机制，可防止操作员接触正在旋转的转子；
16、升/降速率选择：10个/ 10个；
17、智能化控制系统，电源中断自动启动转子驱动装置进行减速；
18、一键停止功能，方便用户快速取出样本；
19、设置锁定功能，有效防止意外或在无意间更改离心机的设置；
20、自动打开腔盖功能，离心运行结束后，自动打开腔盖；
21、数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示；
22、人性化控制模块，在离心过程中可更改运行参数；
23、时间设定范围：10 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒或持续；
24、运行方式：定时运行、保持运行、脉冲运行；
25、具有无限连续离心功能，当时间设定小于0或大于9小时59分钟的运行时间自动启动无限连续离心功能；
26、噪音≤55 dBA；
27、可选配离心机移动推车，方便离心机移动、零配件存放，离心机可在移动推车上直接试用；
★28、安全功能
28.1 转头不平衡检测；
28.2 超速、超温保护；
★29、验收后提供原厂质保5年，须厂家提供维保证明。
配置要求：
1. 主机1台；
2. 水平吊桶式转头1个，最大容量≥4×750 mL，最大转速≥4,700rpm，最大相对离心力≥4,651 xg；配置7×50 mL 锥底管适配器≥4个，15×15 mL 锥底管适配器≥4个，20 ×10 mL圆底离心管适配器≥4个，23×7ml采血管适配器≥4个。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
9、一体化荧光显微成像系统（1套）
一 | 技术要求
（一）基本技术性能要求
一、基本性能要求
1、光源：全波段LED光源，功率：≥40W，波长：全光谱(UV to IR)，寿命：≥40000h，荧光减光机构：电动减光(0.3%～100%)，投射光源(LED)：功率：3～4W，相差：PhL、Ph1、Ph2偏斜照明，明场光圈：电动(0%～100%)
2、荧光光源：长寿命LED荧光光源，使用寿命≥40000小时。
3、调焦：自动对焦，可调节调焦上限。
★4、全自动防荧光淬灭减轻模式：在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光，极大限度减少荧光淬灭降低光毒性。
5、白\黑平衡功能：一键设置、手动。
★6、自带暗室及原厂内置浮动减震装置，倒置荧光显微光路设计，配备透射明场照明，XYZ三轴电动载物平台及对焦系统，6孔镜头电动转换器，4通道荧光光源自动切换。
7、电动载物台：XY行程≥110*80mm，Z行程≥8mm，分辨率≤0.1um，支持载玻片、各种尺寸培养皿、孔板等。
▲8、拍摄元件：≥2/3英寸高灵敏度黑白制冷CCD（内置液晶彩色滤光片），最大记录像素≥3600×3000(≥1000万像素)，帕尔贴制冷5℃（环境温度-25℃），灰度级：14 bit/8 bit(黑白)；24 bit(彩色 RGB个8bit) ，帧率≥90 fps，可接收波段优于400-900nm
9、Z轴马达精度：0.1um
10、荧光激发块转盘：≥4孔
11、摄像系统：高灵敏度冷却CCD。
12、图像采集速度：全幅像素≥90帧。
13、CCD制冷系统：半导体制冷，零下25℃±2℃
14.延时拍摄模块：延时拍摄、视频录制、时序亮度测量
15.分析应用程序：图像拼接、去雾、全焦
★16、Quick full focus功能：快速超景深全副对焦
17、物镜：针对倒置显微镜应用优化的分辨率和透过率物镜，满足普通明场、侧射、荧光观察方式。
18、物镜转换器：≥6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定，具有齐焦功能。
19、位置识别：可自动识别高倍率图像在低倍图像中的位置并标出，误差不超过一个微米。
20、图像分析处理功能：手动拼接、祛霾、图像叠加、全副对焦、标尺。
21、具有延时拍摄、视频录制、时序亮度测量等功能。
22、时间序列单次记录≥2880次、100000张图片
23、可同时对多点进行时间序列记录
24、对时间序列记录对象进行亮度变化测量自动出变化折线图
25、活细胞培养装置：可控制细胞环境包括温度、气体浓度、湿度温度技术指标；
26、物镜参数：
（1）荧光物镜（浸油） 60×，数值孔径：NA≥1.4，工作距离≥0.13mm
（2）荧光物镜 10×，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥4.0mm
（3）荧光物镜20×，数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.6mm
（4）荧光物镜40×，数值孔径：NA≥0.95，工作距离0.25至0.17 mm
（5）荧光物镜（浸油）100×，数值孔径：NA≥1.45，工作距离≥0.13mm
（6）相差物镜10×，数值孔径：NA≥0.3，工作距离≥14.5mm
27、荧光滤色镜套：
（1）滤光片 DAPI：激发波长360\40nm，吸收波长460\50nm。
（2）滤光片 GFP：激发波长470\40nm，吸收波长525\50nm
（3）滤光片 TexasRed：激发波长560\40nm，吸收波长630\75nm
（4）滤光片 Cy5：激发波长620\60nm，吸收波长700\75nm
二、配置要求：
1、倒置荧光显微镜主机 1台。
2、APO镜头，60×油镜,100×油镜及10×，20×，40×，荧光镜头各 1个，10X相差物镜1个
3、高灵敏度冷却CCD 1个（内置）。
4、滤光片：DAPI， GFP，TexasRed， Cy5各一个。
5、长寿命LED荧光光源 1个（内置）
6、延时拍摄模块：1套
7、高级观察模块：1套
8、环境控制装置一套（C02，温度、湿度控制）
三、售后要求：
1、现场培训：至少2天的现场培训，直至用户可以独立操作。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等；安装调试验收发生的费用由卖方承担。
2、终身免费技术支持，厂家提供技术支持，无任何上门费用。
3、维修：卖方接到买方故障信息后在3小时内予以响应，故障由维修中心和厂家总部维修中心对应。
4、替代机服务：当发生设备故障时，由提供免费的替代机供买方使用，直至设备维修完成。
5、终身厂家免费全国设备搬迁服务及替代机服务。
6、售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
10、生物安全型压力蒸汽灭菌器（1台）
一 | 技术要求
技术参数：
▲1、设计压力：0.30Mpa
▲2、设计温度：144℃
▲3、额定工作温度：139℃ （可根据需要设置）
▲4、控制电源：AC220V/50Hz 0.5kW
▲5、动力电源：AC380V/50Hz 1.45/2.35/3.85KW
▲6、电加热功率：AC380V/50Hz 电热设备配备，功率参考具体设备参数表。
▲7、压缩气源压力：0.5～0.7MPa (自备压缩气源)
▲8、水源压力：0.2～0.4MPa 符合锅炉用水标准的水源（软化水）
▲9、安全阀设置：上限 0.28Mpa ，下限 0.26Mpa
▲10、采用不锈钢面板遮盖住靠近墙体，天花板和地面的焊接法兰。面板被固定住并采用硅胶密封缝隙。门可以保护灭菌柜的生物密封完整性。
| ▲11、灭菌器排出的空气是污染的，通过附加的进口POLL过滤器排出，可以有效防止环境被污染。过滤器的效率对于0.2μm 物质可以达到99.998%，过滤器壳为不锈钢质。 |  | POLL是否为品牌？？应删除“进口POLL”
▲12、灭菌柜腔体，夹套和门均采用坚固，高质量不锈钢材料。内部角落采用圆角（同样有助于清洗），腔体底板向中央倾斜利于排水。不锈钢过滤网套保护排水口不被碎物堵塞。
▲13、多重保护、报警保证灭菌过程实施：设备对外围运行条件随时处于监控状态，并给予提示；设置自检程序，检测设备自身及重要部件是否正常；设置紧急处理方式，各主要阀门均配有手动操作机构，可在无控制系统的情况下对污染物品进行灭活处理；
▲14、对主要配件如密封条、过滤器等实行性能检测及更换提示；
▲15、提供多点温度检测，保证废物和物品的灭菌效果。
供应商建议补充技术参数要求/配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
（三）产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
……
二 | 商务要求
序号 | 名称 | 商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 备注
1 | ▲质保期 | 除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。
2 | ▲售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训。
2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到采购人通知后10个工作日内进行安装调试；提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法，提供仪器高级硬件培训。
3、验收：由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。
4、投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面： （1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。
5、免费保修期内，如遇主要部件故障，无法快速维修（维修时间超7个工作日），应提供同规格型号的备用机供采购人使用，直至产品维修完成。
3 | ▲交货时间及地点 | 交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 交货地点：广西区内采购人指定地点。
4 | ▲付款条件 | 自签订合同之日起七个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，采购人支付剩余70%的合同款。中标人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，中标供应商应提供货款全额的发票（如中标供应商供应产品为实验设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】
5 | 其他要求 | ▲1、所投产品若属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围的，必须提供节能产品，并提供相关证明材料（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。
2、投标时提供产品的说明书或彩页（体现重要的技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。（本项要求如有，请提供）
3、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术要求偏离表。
6 | ▲核心产品 | 本项目第 项设备“ ”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | 请设置1项核心产品
7 | 进口产品说明 | ▲本项目第2、3、8项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①成交人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交人办理免关税手续，如竞标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……