附件3：

公益诉讼检测设备采购清单

预算金额：12.7万元

	序号
	设备名称
	技术参数及配置要求
	数量

	1
	紫外/可见分光光度仪
	1、用途

紫外可见分光光度仪可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研、疾控等领域各种复杂的水质分析。

2、工作条件：

2.1
电源：200～240 V，50/60 Hz；
2.2
温度：10～40℃；
2.3
湿度：最大相对湿度大于等于80%（非冷凝）；

3、技术性能指标

3.1 波长范围：190～1100nm；
3.2 波长分辨率：0.1nm；
3.3 波长再现性：< 0.1nm；
3.4 带宽：2nm；
3.5 波长校准模式：自动；
3.6 波长选择：

自动：基于测试方法的自动选择波长；

自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；

手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；

3.7 提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内;
3.8 结果自动分析筛选，消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题；
3.9 信息管理系统：为满足实验室后续管理要求，需与LIMS兼容；

3.12 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200～900 nm 范围内）；
3.11 吸光度测量准确度：5mAbs（0.0～0.5Abs）；1%（0.50～2.0Abs）

3.12 光度漂移：± 0.0034 Abs；
3.13 光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器；
3.14 杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定）；
3.15 接口：大于等于2个A型USB接口，大于等于1个B型USB接口，大于等于1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准；
3.16 显示：大于等于7英寸的彩色触摸屏显示；
3.17 语言：多种语言选择，其中包括中文；
3.18 显示模式：透光率（%），吸光度和浓度；
▲3.19水质分析方法：多达250种原厂测试方法，（提供实机视频或照片证明文件）；
3.20  仪器自带AQA分析质量保证功能，并带有趋势、比例等数据处理功能；
3.21 仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能；
▲3.22 吸光度示值稳定性≤0.005，提供第三方检测报告证明文件；
▲3.23 测量重复性，在COD浓度为30mg/L时重复性≤15%，浓度为50mg/L时重复性≤10%，浓度为200mg/L，500mg/L，800mg/L时重复性≤5%。提供第三方检测报告证明文件；
▲3.24 测量误差，在COD浓度为30mg/L时测量误差≤±05mg/L，浓度为50mg/L，200mg/L时测量误差≤±10%，浓度为500mg/L，800mg/L时测量误差≤±5%。提供第三方检测报告证明文件；
▲3.25 氯离子干扰，在COD测量时，氯离子≤1000mg/L，示值误差≤±10%。提供第三方检测报告证明文件；
▲4、配置要求

4.1 紫外可见分光光度仪主机，1套；

4.2 比色池及适配器，1套，包含：适配器A（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池；

4.3 电源及电源线，1套；

4.4需提供制造商出具的供货与质保确认函以保证货物来源及质保服务。
	1台

	2
	便携式浊度仪
	1、用途

便携式浊度仪既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。 

2、工作条件

2.1
电源要求：110～230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块）；

2.2
操作温度：0～50℃；

2.3 湿度：非冷凝，0～90%（30℃），0～80%（40℃），0～70%（50℃）。

3、技术性能指标

3.1 符合标准：HJ1075-2019 水质浊度的测定浊度计法，USEPA方法180.1的要求；

3.2 认证：为满足CMA认证需要，需CE认证；
3.3 光源：钨灯；

3.4 检测器：硅光电检测器；

3.5 测量范围：0~1000 NTU；

3.6 准确度：读数的± 2%+杂散光；

3.7 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者；

3.8 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU；

3.9 杂散光：<0.02NTU；

3.10 具有信号平均功能；

3.11 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰；

3.12 具有多种语言选择，包括中文；

3.13 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单；

3.14 USB数据传输，无需软件进行数据下载；

3.15 具有快速沉淀浊度模式：当样品发生快速沉淀时，仍能读出正确的浊度值；
▲3.16 仪器防护等级：IP67，主机完全浸入水中后可正常开机，交货验收时需要浸入水中验收。

▲4、配置要求：

4.1 便携式浊度仪主机，1台；

4.2 带有螺旋盖的样品池，6个；

4.3 装在密封瓶中的（20，100，800NTU）StablCal一级校准液，1套；4.4 一级验证标准液（10NTU），1瓶；

4.5 硅油，1支；

4.6 碱性电池，4节；

4.7需提供制造商出具的供货与质保确认函以保证货物来源及质保服务。
	1台

	3
	冷藏柜
	需具备冷藏和冷冻功能；

能效等级:1级；

总容积:大于等于550L；

4. 冷藏室容积:大于等于300L；

5. 冷冻室容积:大于等于200L；

6. 产品尺寸:大于等于高1800m*宽750mm*640mm；；

7. 压缩机及风机类型:变频；

8. 制冷方式:风冷。
	1台

	4
	试剂储存柜
	1.尺寸:大于等于高1800MM*宽900MM*深450M；

2. PP药品柜:双门+视窗+百叶、双锁+防腐认证；

3. 材质：塑料；

4. 附加功能：耐腐蚀。
	1台

	5
	危化品防爆柜
	柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有绝缘层；

2. 层板耐腐蚀，防酸碱，隔板厚度大于等于2.5CM；
3. 底部大于等于50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

4. 专业规范的警示标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有可见性。

5. 层板可自由调节高度，增加空间使用率；

6. 柜子内外喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响；

7. 需配置两道锁；

8. 防爆柜配有防爆测试报告、耐火测试报告、CE认证。
9. 尺寸:大于等于高1650MM*宽600MM*深460MM
	1台


备注：带三角号为实质性响应。
