关于2026年桂林医科大学基础医学院/广西脑与认知神经科学重点实验室/广西肿瘤免疫与微环境调控重点实验室/广西糖尿病系统医学重点实验室以旧换新设备采购问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受桂林医科大学委托组织对“2026年桂林医科大学基础医学院/广西脑与认知神经科学重点实验室/广西肿瘤免疫与微环境调控重点实验室/广西糖尿病系统医学重点实验室以旧换新设备采购”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是      □否

供应商根据自身情况填写下表，可针对全部产品进行填写，也可针对部分产品进行填写。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算总价 （万元） | 供应商分项报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 | 1 | 台 | 1517.30 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 超速离心机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 相关产业发展情况：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |
| 5 | 超速离心机 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 |  |  |

- 市场供给情况：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |
| 5 | 超速离心机 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 |  |  |

- 同类采购项目历史成交信息：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |
| 5 | 超速离心机 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 |  |  |

- 可能涉及的后续采购情况：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |
| 5 | 超速离心机 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 |  |  |

7、其他相关情况：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 |  |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 |  |  |
| 4 | 流式细胞仪 |  |  |
| 5 | 超速离心机 |  |  |
| 6 | 多功能酶标仪 |  |  |
| 7 | 荧光光谱仪 |  |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 |  |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 |  |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 |  |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 |  |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 |  |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 |  |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 |  |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 |  |  |

8、技术商务要求是否合理：□是      □否（选填下表）

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多功能成像系统 | 一、应用范围 1、适用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。 2、化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验 3、多色荧光检测：可实现多通道荧光检测：AMCA/Alexa Fluor350/DyLight350、cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、cy3/ Alexa Fluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649 4、凝胶检测：满足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙锭（EB）、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考马斯亮蓝、银染等染料成像。 5、其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。 二、技术参数： 1、耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。 2、全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，有效提供实验效率增加安全性。 2.1、触屏控制电动样品平台进出。 2.2、拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态。 2.3、智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道。 2.4、UV/BLUE防护观察板：可在样品平台开启时进行观察与割胶。 2.5、机箱门打开时，自动检测并关闭UV/BLUE透射光源。 2.6、在开门状态：自动识别UV/BLUE观察防护板，智能控制UV/BLUE透射光源能否开启。 3、智能电动升降平台：4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦。 4、仪器外围尺寸约60cm×50cm×70cm，更加小巧，节省实验空间。 5、适配电源：220V/50HZ。 6、采用全新构造的超清晰科研级制冷CCD相机。 6.1、相机有效硬件像素矩阵：2688★2200。 6.2、图像分辨率≥600DPI，满足各类科研杂志发表要求。 6.3、感光效率QE值：75%@600nm。 6.4、制冷温度：相对制冷温度-65℃。 6.5、像素合并：1×1，2×2，4×4，8×8，16×16，24×24。 6.6、读出噪音：<4e-RMS。 6.7、暗电流：0.00015e-/p/s @-30℃。 6.8、像素密度：16 bit (0-65535灰阶)。 7、高分辨率电动镜头。 7.1、F/0.8电动镜头，电动调整焦距、光圈。 7.2、镜头分辨率：≥600万像素。 8、双屏互联，搭载超薄机身。 8.1、12.1寸内嵌式LCD触摸屏操作系统。 8.2、4.6寸显示小屏，显示仪器状态。 8.3、触摸反馈时间≤10ms。 9、触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存。 10、系统采用M2接口的大于512G的固态硬盘，数据读取速度高达3000m/s，有效提高运行速度。 11、数据传输：外置2个USB接口。 12、背照式全自动滤光片轮：9位背照式滤光片轮，一体式结构设计有效减少干扰光源影响。 13、窄带滤光片：标配多组专业的带通滤光片，透光率≥85%。 14、智能光源控制系统（三光源高强度LED透射光源）：标配组合式三波长LED透射光源/300-320nm波长LED紫外光源/475-480nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，透射光源光强5挡可调，激发光源智能开启与关闭，提高安全性。 15、多色荧光成像通道（双侧高强度LED反射光源）：标配无影设计LED反射白光，标配无影LED荧光（R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm，NIR1=670-685nm，NIR2=765-785nm），选配高强度无影LED （UVC=260-270nm，UVA=365-370nm）荧光激发光源，反射荧光激发光源光强5挡可调，满足多种荧光成像实验。 16、样品托盘：四组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘/多色荧光托盘。 17、智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。 18、采用AI智能优化算法，自动校正图像参数进行光补偿让图像更加清晰可见。 19、超大尺寸样品拍摄，视野范围可调：样品拍摄面积多方案选择（最大拍摄面积为21×26cm）。 20、切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害。 21、模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制。 22、原厂同品牌图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 23、支持USB输出，支持WIFI和有线网口。 24、可屏幕拓展（非主机拓展）。 25、中/英双语体系。 26、可升级实现三级管理和审计追踪。 27、自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 28、具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 29、自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率。 30、分析数据能输出至Excel。 31、安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装。 三、配置清单： 1、超清晰科研级制冷CCD相机。 2、超高分辨率自动对焦镜头。 3、专用数控自动控制卡（HBC预装）。 4、背照式9位滤光片轮。 5、超多层镀膜专用滤色镜片。 6、全自动抽屉式一体化全封闭机箱。 7、三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）。 8、4组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘/荧光托盘。 9、双侧高强度LED反射光源：RGB荧光及双NIR荧光。 10、原厂同品牌图像拍摄及分析软件。 11、安装U盘。 12、计算机软件加密锁。 |  |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 | 1. 制冷CCD相机 1.1 灰度值：≥16 bit。 1.2 分辨率：≥2688×2200。 1.3 像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm。 1.4 动态范围：＞4.8 OD。 1.5 制冷温度：≤-55℃。 ★1.6 暗电流：≤0.00017e-/pixel/s@-20℃。 ★1.7 像素合并：1×1, 2×2, 4×4, 8×8, 12×12, 16×16, 24×24。 1.8 QE：≥75%@600nm。 1.9 高品质广角定焦镜头，超大光圈，曝光速度快。 2.暗箱 2.1 全新设计暗箱，带有18.5英寸Windows平板电脑，分辨率：≥1920×1080，全触控操作。 ★2.2 智能全自动进出样品台，可通过红外手势感应和语音控制开关，无需手动触碰，减少接触污染。 ★2.3成像视野≥3挡可调，最小成像视野≤85mm×85mm，可有效提高成像分辨率。 ★2.4 三色（白光、紫外、蓝光）透射荧光光源，软件自动切换，无需更换任何光源和背景板。 ★2.5 六色LED荧光光源（蓝465nm，绿535nm，红640nm，近红外670nm，近红外710nm，近红外745nm），最多可同时配备≥10种荧光光源，满足各种荧光及近红外双色荧光成像应用。 ★2.6 全自动12位滤光片轮，配备≥8个不同波长的发射滤光片，波长包括520nm，580nm，600nm，680nm，700nm，720nm，780nm，820nm，软件自动切换。 2.7 滤光片透过率≥95%，截至深度：≥OD7（投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件）。 2.8切胶防护板可过滤＞99.9% UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。 3.软件 3.1 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件，所有软件均支持中英文双语操作。 3.2 图像获取软件具备可自定义设置提示板功能，开机阶段可显示设备使用要求等信息 ★3.3 图像获取软件可通过语音控制进行拍照成像并自动存储。 3.4 图像获取软件具备成像动态范围可选功能，既保证灵敏度，又可避免过曝。 3.5 图像获取软件具备探针库，用户可自定义编辑探针信息，同时内置≥100种常用荧光染料，可自动适配滤光片。 3.6可自动添加伪彩，自动叠加荧光图像，使多色荧光图像显示在同一张图片上。 3.7图像获取软件具备Marker库，用户可自定义编辑Marker信息，同时内置≥20种常用Marker信息，一键加载。 3.8图像获取软件可一键分析功能，选择合适的Marker后，系统自动识别泳道、条带，计算分子量大小、迁移率、灰度值等信息。 3.9设备自动保存使用记录及使用状态，自动保存拍摄结果至本地电脑，符合GLP规范。 ★3.10软件可实现marker、考染等样品的真实彩色成像功能，彩色marker和化学发光条带自动整合，查看更直观。 ★3.11软件自带活体成像模块，方便进行植物活体样本的拍摄与分析（投标文件中提供软件截图）。 ★3.12 图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式文件，保留更多细节，分析更加准确。 3.13 图像分析软件可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作。 3.14 图像分析软件具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量。 3.15 图像分析软件可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析。 3.16 图像分析软件具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数。 ★3.17 图像分析软件具有蛋白归一化校正功能，可使用总蛋白或内参蛋白对目的蛋白进行校正，保证结果的准确性。 |  |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 1. 激光照射系统 1.1 紫色固体激光器：405nm，功率≥50mW。 1.2 蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率≥20mW。 1.3 绿色泵浦固体激光器：561nm，功率≥20mW。 1.4 红色泵浦固体激光器：640nm，功率≥40mW。 1.5 开放式和一体化的激光耦合器，通过单独一根宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。 ▲1.6 所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，最小调节步进精度0.01%（投标文件中提供产品彩页并加盖投标人公章）。 2. 共聚焦检测系统 2.1 不少于两个独立的光谱型荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可以独立设置不同激光、HV、offset等参数。 ▲2.2 不少于两个大靶面GaAsP超高灵敏检测器，可用于弱荧光成像，或活细胞低激光高信噪比成像，支持光谱扫描和光谱成像，制冷型设计（中标单位在签订合同时提供生产厂家技术白皮书附加生产厂家盖章证明）。 ▲2.3 透射型光栅分光系统，其中任何一个荧光检测通道都可执行包括高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分等全部功能，并且任意多个荧光检测通道都可同时进行以上功能（投标文件中提供产品彩页并加盖投标人公章）。 2.4 光谱分辨率（最小光谱检测范围）：≤2nm。 2.5 光谱最小调节步进：≤1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。 3. 共聚焦扫描系统 ▲3.1 XY独立扫描振镜，为高反射率的抗氧化银镀膜（中标单位在签订合同时提供生产厂家技术白皮书附加生产厂家盖章证明）。 3.2 扫描振镜扫描视场数≥18（光扫放大变倍Zoom=1X）。 3.3 旋转角度：0°-360°自由旋转，步进0.1°。 3.4 光学放大扫描：1X-50X光学放大，步进0.01X。 ▲3.5 扫描速度：512X512≥16帧/秒，256X256≥62帧/秒（投标文件中提供产品彩页并加盖投标人公章）。 3.6 扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。 3.7 共聚焦针孔：全自动连续调节型。 4. 倒置显微镜宽场光源系统 ▲4.1 原装同品牌电动激发块转盘≥8孔，激发块切换速度≤0.5sec；无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计（中标单位在签订合同时提供生产厂家技术白皮书附加生产厂家盖章证明）。 4.2 荧光光源：白光 LED 照明系统，光谱可以覆盖从紫外线端（DAPI 激发）到红外线端（Cy5 激发）。 5. 计算机工作站 Intel Xeon W-2133 3.6 CPU或更高；内存≥32GB DDR4-2133 (4x8GB) Registered RAM；硬盘≥4TB 7200 RPM SATA 1st HDDx2；显卡Nvd Qdr P620 2GB或更高；DVD writer；操作系统Win10 Pro 64；30英寸液晶显示屏。 6. 软件 6.1 图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换。 6.2 智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路。 6.3 多维显微成像控制：X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理。 6.4 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构。 6.5 Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 6.6 支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动多点位采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能，确保每个视野下获得最佳聚焦状态。 ▲6.7 检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式（中标单位在签订合同时提供生产厂家技术白皮书附加生产厂家盖章证明）。 6.8 可根据不同用户自定义个性化的布局界面。 7. 活细胞培养系统： 7.1 培养箱采用触摸屏式控制器，温度，湿度和CO2浓度三个培养条件参数全部数字化设置，并可以实时显示培养条件。 7.2 在实验过程中，如果发现温度、CO2浓度和湿度发生意外偏差时，设备可以进行及时报警，提醒使用者干预。 7.3 样品温度可控范围: 室温以上3℃到60℃，温度精度：±0.1℃，具有温度反馈功能和自校准程序，更精准地控制培养温度。 7.4 接外购的超纯CO2气体和环境空气，采用数字调节气体浓度，具备混气功能； CO2浓度可调范围0-20％。 7.5 采用外置水瓶加湿，培养小室内部没有加湿水槽，湿度可调范围51-90％，适合长时间活细胞培养实验。 7.6 适用培养容器： 35mm培养皿, 1”x 3”载玻片, 1”x 2”腔室盖玻片/载玻片 (1/2/4/8孔板), 多孔板 (6/12/24/48/96孔板)，可以根据具体实验选择并能未来升级。 7.7 配置Z轴防漂移系统：全电动焦点防漂移系统，优先选择采用近红外激光光源监测系统，以获得最高的监测精度，具有单次对焦、连续对焦，自动锁焦三种跟踪模式，可自动找寻焦平面；可在各种观察方式下自动对共聚焦小皿、玻片样品等培养皿进行自动聚焦，硬件聚焦，非软件聚焦；支持自动锁焦功能，连续实时锁定，锁定过程可以通过补偿调节功能进行微调锁焦操作。 ▲8.本套设备所有部件需与实验室当前设备奥林巴斯IX83倒置显微镜兼容配套使用（投标文件中提供产品彩页并加盖投标人公章）。 |  |
| 4 | 流式细胞仪 | 一、光学系统 1、★配备红激光（638nm）、蓝激光（488 nm）半导体激光器，可同时激发和检测8色荧光。蓝激光（488 nm）的荧光通道：FITC、PE、ECD、PerCP-Cy5.5、PE-Cy7；红激光（638nm）的荧光通道：APC、AF700、APC-Cy7；整机可升级配置：通过升级可在原仪器基础上检测14色荧光。 2、检测器：采用更高量子效率的APD探测器接收荧光信号，光信号通过光纤传输，有效降低荧光窜扰。 二、分析性能 1、★荧光检出限：FITC≤25MESF，PE≤15 MESF，APC≤15 MESF（投标文件中提供药监局盖章的“医疗器械产品技术要求”证明文件复印件）。 2、荧光强度检测线性：相关系数(r)≥0.999。 3、仪器分辨率（全峰宽度变异系数CV表示）：FSC、 FITC、PE≤2%，其他通道≤3%。 4、采用连续液流进样系统，实现体积法绝对计数（检测重复性CV≤3%），进样体积和时间无限制，进样过程连续不间断。 5、携带污染率≤0.1%。 6、FCS 文件单次收集最大粒子数：流式细胞仪软件FCS 文件单次收集最大粒子数≥1000万个。 三、电子系统 1、采样速度：可到63000 events/s（投标文件中提供药监局盖章的“医疗器械产品技术要求”证明文件复印件）。 2、信号处理精度不小于24bit，数据动态范围大于10^7，可以将强信号和弱信号都完全显示在一张图上。 3、电压调节：可以根据样本特点对信号增益进行调节。 四、液路系统 1、上样方式：采用高精密的连续液流泵作为液流驱动源，不使用蠕动泵，注射泵，不产生管路耗材。 2、样本流速：预设定高、中、低三种进样速度，且用户可进行上样速度的自定义调节，自定义调节范围：5μL/min-120μL/min。 3、液路维护：自动清洗、试剂余量监测报警、自动故障报警、液路自清洁、自动待机。 4、样本耗尽报警：数据采集过程中，样本耗尽时仪器自动报警，避免因吸入空气而产生异常数据（投标文件中提供CNAS资质的第三方检验报告证明复印件）。 5、连接仪器随机配套的试剂品类尽量少，不多于2种，降低耗材损耗。 五、软件功能 1、一键质控操作，自动获取仪器状态信息，自动输出质控结果报告。 2、软件：内置TBNK、细胞因子、精子DNA碎片等项目的自动分析模板及算法，分析结果生成的流式图可以在相应区域任意拖动、调整窗口大小等。 3、FCS数据格式：FCS 3.1格式，并向下兼容。 4、数据统计：可以自动统计设门内细胞或群体的总数、均值、CV和百分比信息。 5、补偿：全矩阵补偿，可脱机补偿，离线分析。 |  |
| 5 | 超速离心机 | 1、外观尺寸(H x W x D)约 880 x 790 x 690 mm，占地面积不超过0.6平米。 2、最高转速：100,000 RPM；最大相对离心力：802,000xg。 3、转速控制精度： ±2rpm。 4、温度设定范围：0～40℃，1℃步进，温度控制精度：±0.5℃。 5、真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷。 6、驱动部分十年无比例保修。 ▲7、非接触式的不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止。 8、可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距。 9、微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断和超速保护功能。 10、仪器内存可保存至少5,120 条运行日志。 11、触摸彩色液晶屏显示，可显示速度、时间、温度加速度、转头，显示转头资料并及时报告离心机状况。 12、操作界面可选中英文等10种语言。 13、仪器正前方具有多种颜色的LED 显示灯，可定制化设置对应不同的状态提示，便于观察仪器运行状态。 14、系统可记录转头运行次数和时间来监控转头寿命，转头无需额外的追踪电子元件。 15、真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，真空度可达1.3 Pa。 16、工作噪音小于52db（机器正前方1米处）。 17、用户锁功能，1人管理，多人使用。 ▲18、可使用碳纤维转头，转头重量轻，使用寿命长。 ▲19、具有可以在笔记本电脑上使用的软件，具有模拟和计算的功能，便于离心方案的开发。 ▲20、可同时兼容至少两个不同品牌超速离心机转头，丰富后期的应用拓展。 配置： 1、主机一台。 2、角转头1个（材质：钛合金，容量：8×6.5ml，最高转数：≥100000rpm，最大离心力≥802000 xg）（含离心管）。 3、角转头1个（材质：钛合金，容量：12×2.0ml，最高转数：≥80000rpm，最大离心力≥429643 xg）（含离心管）。 4、角转头1个（材质：钛合金，容量：12×36ml，最高转数：≥80000rpm，最大离心力≥301000 xg）（含离心管）。 5、角转头1个（材质：钛合金，容量：6×100ml，最高转数：≥47500rpm，最大离心力≥250000 xg）（含离心管）。 6、角转头1个（材质：铝合金，容量：6×250ml，最高转数：≥21000rpm，最大离心力≥66000 xg）（含离心管）。 7、水平转头1个（材质：铝合金，容量：6x5ml，最高转数：≥50000rpm，最大离心力≥296000 xg）（含离心管）。 8、水平转头1个（材质：钛合金，容量：6x38.5ml，最高转数：≥32000rpm，最大离心力≥187000 xg）（含离心管）。 9、水平转头1个（材质：钛合金，容量：6x13.2ml，最高转数：≥41000rpm，最大离心力≥287000 xg）（含离心管）。 10、辅助设备冷冻型离心机（最高转速：≥ 15200rpm 、最大离心力：≥25830×g 、最大容量：≥4×1000mL、转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换），包含： 10.1、尺寸(宽x深x高): 74.6 x 69 x 36.1cm。 10.2、温度设定范围：-10℃至+40℃。 10.3、14×50ml角转头一个(配15ml适配器一套）最高转速14500rpm。 10.4、6×250ml角转头一个，最高转速11000rpm。 10.5、酶标板转头一个，最高转速4000rpm。 10.6、48×2ml角转头一个，最高转速15200rpm。 10.7、离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限。 10.8、运行时间控制: 最长99 小时59 分59 秒；采用连续和定制式脉冲模式。 |  |
| 6 | 多功能酶标仪 | 1. 基本要求 1.1 硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 1.2 ★分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。 1.3 适用板型：1-384孔板； 1.4 检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）。 1.5 温控：室温以上3℃到42℃。 1.6 振荡器：线性、圆形和双轨道振荡，振幅和时间可调。 2. 光吸收模式 2.1 光源：光吸收专用高能闪烁氙灯。 2.2 波长范围：200-1000nm。 2.3 扫描速度：≤ 5sec（200-1000nm，1nm步进）。 2.4 波长准确性：±0.8nm。 2.5 检测线性范围：0-4 OD。 2.6 检测分辨率：0.0001OD。 3. 荧光模式（顶读、底读、荧光共振能量转移FRET、TRF） 3.1 光源：荧光专用高能闪烁氙灯。 3.2 波长选择范围：Ex: 230–900 nm; Em: 280–900 nm，1nm可调。 3.3 ★荧光光栅顶读检测限：≤50 amol/well。 3.4 时间分辨荧光光栅检测灵敏度：≤10amol/well。 4. 发光模式 4.1 检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)。 4.2 检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)。 4.3 线性范围：≥9个数量级。 4.4 多色发光：38个光谱滤光片；OD1, OD2, OD3 灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。 4.5 支持实验：BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。 5. 操控软件 5.1 直观、简单易用，拖曳式操作，多种预存。 5.2 单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测。 5.3 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能。 5.4 数据直接导入Excel，清晰明了，便于后续处理。 6. 配置清单 6.1 主机1台； 6.2 超高速光吸收模块1个； 6.3 高灵敏度荧光顶读模块1个； 6.4 高灵敏度荧光底读模块1个； 6.5 TRF和FRET检测模块 1个； 6.6 高灵敏度多色发光及发光扫描模块1个； 6.7 操控软件1套。 |  |
| 7 | 荧光光谱仪 | 一、荧光模块 1、环境条件： 1.1电源电压：220V，50Hz。 1.2温度：15～35℃。 1.3相对湿度：45～80%。 2、主机功能： 可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析。 3、技术指标 3.1灵敏度：S/N ＞1500（RMS）峰值噪声；S/N ＞16000（RMS）, 背景最低噪声； S/N ＞300（P-P）。 3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池）。 3.3狭缝方式：水平狭缝。 3.4光源：150W 的连续氙灯光源，为保证仪器数据的稳定性，不接受脉冲氙灯光源。 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法。 3.5单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm。 3.6测量波长范围 3.6.1 EX 200-900nm，零级光。 3.6.2 EM 200-900nm，零级光。 3.7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm。 3.8光谱分辨率：1.0nm。 3.9波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min（扫描间隔：1nm）。 3.10波长驱动速度：60000nm/min。 3.11自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件。 3.13自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件。 3.14配有斩光器。当斩光器功能开启，只有测试开始时光才会通过样品，而不测试时斩光器会挡住光；对于容易被光降解的样品非常有帮助。 3.15测量及数据处理： 主机由软件控制，在Windows环境工作。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。 有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 二、红外模块 1、光谱范围：7800～350 cm-1。 2、光谱分辨率：不低于0.9 cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.9 cm-1，2 cm-1，4 cm-1，8 cm-1，16 cm-1等。 3、波数准确度：± 0.1 cm-1。 4、波数重复度：± 0.0005 cm-1。 5、本底光谱能量分布：E4000/Emax≥25%；E5000～650范围≥10%Emax（Emax为7800～350cm-1范围内最强能量波数处的本底光谱能量值）。 6、信噪比：不低于37000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片）。 7、透过率重复性：优于0.1%T。 8、吸光度重复性：优于0.002Abs。 9、吸光度动态范围：>2.5Abs。 10、线性度：±1%。 11、100%T线平直度：优于1%T。 12、杂散光：≤0.1%T。 13、暗噪声：≤0.05%T。 14、能量光谱1小时稳定性：优于1%。 15、基线1小时稳定性：优于2%T。 16、线性度日间稳定性：优于1%。 17、光源：高强度中远红外SiN陶瓷光源，空气冷却。红外光源质保10年。 18、30°角入射迈克尔逊干涉仪，能量利用率高。干涉仪质保10年。 19、线性导轨动镜驱动机构，可实现高精度的直线往复运动。 20、动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直。 21、分束器：多层镀Ge防潮型KBr分束器，分束器通光直径不小于40 mm，双面CaF2防潮镀层。分束器质保10年。 22、分束器厚度与分束器补偿片厚度差异 < 10 μm，减小能量光谱图中干涉条纹干扰（1000 cm-1处本底光谱干涉条纹峰-峰值实测值<1%Emax）。 23、激光器：温控型半导体激光器，受温度影响小，寿命长。激光器质保10年。 24、检测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性。检测器质保10年。 25、检测器封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片，确保不会因受潮导致检测器损坏。 26、样品室光学窗片采用新型的特氟龙镀层KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，也同时保证相对高的光通量。 27、样品室光学窗片可由用户自行更换。 28、仪器有外在明显的湿度电子指示灯和纸基湿度指示剂，并在软件中有湿度实时监控。 29、仪器可以选配内置长寿命自动电子除湿装置，无需定期更换干燥剂。电子除湿装置采用高分子固态电解膜技术，无噪音，免维护，不产生液态水，无需定期排水或清理。 30、通讯接口：USB 2.0/3.0，即插即用，无需复杂的网络联接设置，对工作站PC无任何联网的软硬件要求。 31、软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定（选配）、再解析、简单宏程序等模块。 32. 数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、波数-波长转换、X轴校正、时间-温度转换、峰检测、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等。 33、自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序。 34、智能光谱顾问功能：能够以交互方式确认光谱数据质量，并提示可能的改进措施，以便得到更高质量的光谱数据。 35、IR Pilot向导式软件模块：提供23个标准应用的工作流，只需简单选择分析目的和所用附件，不用设置任何参数，即可实现一键测量。 36、定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；可进行CLS/PLS等多变量统计分析。 37、光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定。 38、光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库等第三方商品谱库。 39、打印功能：可实现所见即所得的简单屏幕视图打印；可以编辑任意页面布局的高级打印模板。 40、宏程序模块：可通过鼠标拖拽快速自建简单宏程序；可以方便的通过简单宏程序创建标准化操作流程（SOP）；生成的宏程序可以在Windows系统桌面上直接双击启动；可以使用Visual BASIC语言生成和编辑传统宏程序。 41、大气校正功能：可以在扫描完成后自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰；可以对已存在的光谱数据进行大气校正的后处理。 42、数据格式兼容性：可以直接打开至少三家主流红外光谱仪厂家标准格式的原始光谱数据文件，可以导入导出通用光谱格式JCAMP（★.dx，★.jdx）文件，以及纯文本格式ASCII（★.txt，★.asc）文件，以方便直接打开其他程序得到的光谱原始数据或在第三方软件上导入使用。 43、硬件监控：开机自诊断，初始化检查光路、电路及信号系统的状态；实时状态监控，自动检查光源和激光器的开关状态、干涉仪内部的湿度、安装在样品室的附件信息、分束器的类型；自动记录光源和激光器的已使用小时数；自动提示下次定期检查的建议日期。 44、软件支持附件自动识别和参数自动优化功能。 45、仪器确认程序：可自动执行的仪器确认程序，符合中国药典，欧洲药典，日本药典，美国药典和ASTM标准等法规要求。 46、可在一台PC上同时完成EDX和FTIR数据的采集和分析。可以使用EDX-FTIR联用分析软件（EDXIR-Analysis）进行EDXRF（能量色散X射线荧光光谱仪）光谱和FTIR光谱数据的联用分析，即用同一个软件可对FTIR数据和EDXRF数据进行直接联用综合分析并给出分析结果。 47、红外主机可兼容第三方红外附件（如ATR，可视ATR，样品仓内红外显微镜等）。 48、样品仓尺寸不小于200(W)×140(D)×100(H) mm，以方便兼容多种红外附件。 49、整机尺寸不大于390(W)×250(D)×210(H) mm，节省占地空间，并方便在特殊狭小空间内使用（如手套箱和通风橱中）。 50、整机重量不大于8.5kg。 51、整机可置于拉杆箱中移动携带至现场，开机后即刻开始正常检测，无需提前预热。 52、功耗：75VA（测样时）；7VA（待机时）。 53、环境温湿度要求：15～30℃（性能保证温度范围）；10～35℃（正常操作温度范围）；相对湿度20～70%（无结露，使用KBr窗片）。 54、整机1年质保，除消耗品（如样品室光学窗片、干燥剂等）外的所有红外主机核心部件（光学、机械、电子部件）均10年质保。 三、配置清单 1、荧光分光光度计主机 1台。 2、傅立叶变换红外光谱模块系统 1套。 3、全中文分析软件，1套。 4、电子除湿器，1套。 5、固体制样包，1套。 6、衰减全反射附件，1套。 7、标准样品池 2个。 8、仪器操作软件 1套。 9、品牌电脑2套。 10、激光打印机 2套。 |  |
| 8 | 脑片膜片钳系统 | ## 1、自动化膜片钳放大器，至少配置两个相同且独立的探头。 ★2、放大器电压钳模式下提供≥4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA-200 nA范围的电流（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 3、放大器具有电流钳自动切换电压钳功能，无需通过软件编辑进行切换。 4、放大器具有高通Bessel滤波功能，滤波范围（DC）至少覆盖0.1～300Hz。 ★5、放大器具有膜电容补偿功能。全细胞膜电容补偿范围：Rf=500MΩ时，Cm 1-278.4 pF/Rs 0.4-744.7 MΩ; Rf=50MΩ时， Cm 11.06-3080pF/Rs 0.036-67.31MΩ（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 6、放大器具有串联电阻补偿功能，串联电阻补偿最大值100%且电极防震颤功能可直接通过放大器设置，无需依赖采集软件。 ★7、输出增益范围：主输出1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000；第二输出：1,2,5,10,20,50,100（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 ★8、数模转换器为即插即用型设备，和放大器分开，是一台独立的设备（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 ★9、每个输入通路都用独立的模数转换器来处理，可内置1个通道可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 10、数模转换器模拟输入：通道≥8、电压范围±10V、采样率≥4MHz。 11、数模转换器模拟输出：通道≥8、电压范围±10V、采样率≥4MHz。 12、至少包含同品牌的1套数据采集软件和1套数据分析软件，分析软件可以同时在多台电脑上分析数据。 ★13、分析软件至少可对采集的信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等，如突触活动分析、Burst分析、KS分析、统计检验、方差分析、潜伏期分析、V-S分析等（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 14、数据采集和分析软件具有批量处理数据分析宏功能，允许实验者用宏来批量分析采集的数据。 15、数据采集和分析软件具有群峰电位分析功能，能自动计算幅度、面积、时间、斜率以及成对脉冲等。 16、数据采集和分析软件具有动作电位分析功能，能自动分析数据幅度、时间、斜率等，还可以分析动作电位脉冲串。 17、数据采集和分析软件具有自动事件检测功能，可以根据用户定义的参数识别事件。 18、微操作器行程：X、Y、Z和斜线方向移动距离≥25mm。 ★19、显微镜具备明场、可见光DIC、红外DIC、荧光观察功能，透射光照明光源为电源外置的12V100W预对中卤素灯，红外DIC波长范围: 850-950nm，具备40X DIC功能、红外起偏镜、红外检偏镜（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 20、显微镜X-Y移动台的X、Y方向最大位移≥25mm。 21、拉制仪可稳定控制拉制的电极尖端直径小于0.1μm。 22、电刺激器可重复输出，可单、双和串刺激输出。 ★23、相机像素：≥2048(H)×2048(V)，像元尺寸：≥6.5µm×6.5µm, 芯片大小：≥13.312mm×13.312mm, 满井电子：≥30000, 动态范围：≥33000:1, 量子效率：>80%@600nm, >45%@800nm，满幅成像速度：≥40fps, 最快速度：≥25600fps（512(H)★8(V)）（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 ★24、切片机样品垂直进样，最大≥20mm，切片频率≥85Hz，刀架的移动为电动，切片速度可以在0.01－1.5mm/s进行调节，马达控制的刀片回退过程可以加速，速度：≥2.5mm/s（±10%），振幅0-3mm可调，增量为≤0.05mm，切割范围：≥45mm可调（投标文件中提供产品彩页，中标供应商在签订合同时提供厂家（总代理）正规授权文件及厂家盖章的技术白皮书）。 25、渗透压仪的重复性：0-400mOsm为±2mOsm，400-2500mOsm为±0.5%。 26、温控系统为双通道控温，具有热板加热和输液管道加热两种方式。 27、细胞记录槽配备脑片盖网与脑片支架。 28、给药方式为八通道重力给药。 29、防震台为自动隔震。 |  |
| 9 | 多模态结构光超分辨显微成像仪 | 1、系统构成：配置一体化暗室仓，倒置荧光相差显微镜，包含XYZ三轴电动载物平台及对焦系统，6通道荧光自动切换，配置6个物镜及自动切换系统。 2、一体化暗室仓设计，XY电动载物台行程范围114×80mm，Z轴电动控制行程8mm，步进节距0.1μm，支持载玻片、各种尺寸培养皿、6-384孔板等。 3、成像元件：1000万像素研究级高灵敏度黑白CMOS（可切换为彩色），最大记录像素7328 × 5496（4000万像素高质量插补），感光面积2/3英寸，灰度级：支持黑白12 bit、RGB8 bit，最高视频帧率100fps。 ▲4、荧光光源：配置高亮度LED；功率：48W；波长：满足全光谱(紫外到红外区)；寿命40000h；荧光减光机构：支持电动减光（10%-100%）；透射光源：配置高亮度长寿命LED；光源功率：24W，支持明场、相差、偏斜照明模式；电动明场光圈（0%-100%）、相差缝口（PhL、Ph1、Ph2）。 ▲5、配置全电动荧光通道切换：荧光滤光片转盘孔位6孔位设计，结合多波段荧光滤光片套件，最多荧光通道拍摄数量可达11ch。 ▲6、配置荧光淬灭自动减轻模式：切换时自动关闭激发光，在进行平台移动、调焦以及更改曝光时间时瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光，减少荧光淬灭降低光毒性。 7、支持拍摄条件再现重播：通过读取图像或拍摄条件即可快速再现相同拍摄条件下的实时图像，可复原相机曝光、平台坐标、样本导航器数据等其他机器设置。 ▲8、内置数字反卷积算法：通过反卷积算法可实时处理画面轴向模糊，且实时算法内置预设档位5档可调。分析软件可进行自定义调整。 9、支持多点位置记忆拍摄：可设置30个坐标位置，点击相应记录坐标可移动至对应点位拍照。 ▲10、支持快速全幅对焦：无需设置Z轴合成上下限，自动堆栈z轴非共面对焦位置，合成一张超景深无对焦模糊的全幅聚焦画面。 11、配置全倍率自动齐焦功能：通过自动聚焦之后调整到其他倍率，无需重复调整对焦面，可自动记忆每个倍率的焦平面位置。 12、机身内置悬浮式抗震平台：无需大型光学抗震平台，通过内置悬浮式抗震平台即可过滤大部分外部震动。 ▲13、配置多通道全景样本导航器：结合机身内置算法，自动识别样本边缘，可多个通道同时导航拼接至样本边缘处自动停止以及自动最大21★21视野的多视野自动扫描，且支持手动随时暂停。 ▲14、内置结构光光栅：SIM结构化光学照明组件为机身内置，非外置结构，分辨率可达传统光学显微镜的2倍以上，实现XY方向100-120nm、Z方向约100nm的超分辨成像。可通过软件激活将激发光投影成一维缝口和2D点阵结构光，实现光学切片成像。通过一维缝口2D点阵扫描的方式将激发光投射成结构光进行光学切面扫描，捕获单一焦平面的光学切片信号，去除荧光模糊。内置光学切片滤光算法：通过光学切片扫描后的图像自动处理杂光干扰波段并保留单一焦平面信号。 15、支持全景全焦段无缝图像拼接，各拼接视野位置支持Z栈扫描。拼接图像像素尺寸50000×50000像素，Z栈扫描节距0.1μm，Z方向图像合成张数500张。 16、支持高精度Z-stack层扫拍摄：通过高精度电动Z载物台，可快速、等间隔地拍摄Z栈数据。拍摄出的Z栈数据可作为一张整合数据读取到应用程序中，通过操作滑动条或鼠标滚轮，自由查看同一视野下不同Z位置的图像。 17、多点多条件拍摄：可储存 999 个拍摄设置。可以同时执行 Z 栈成像和图像拼接，既可统一多点间的条件，也可单独设定条件，根据实验目的灵活适应需求。 18、分析软件：去雾，实时图像对比度调节，支持图像拼接、反卷积、全幅对焦画面处理。具备智能文件查找器功能，可以按照图像拍摄条件标签快速筛选项目文件。 ▲19、活细胞成像：支持延时拍摄，视频摄制，时序亮度测量，拍摄间隔100张每秒-1天一张，单次最大拍摄次数2880次，单次最大拍摄图片张数10万张 20、活细胞工作站模块：1温度设定范围：1.1样品温度：30-40 1.2加热顶板：10-65℃ 1.3水浴槽加热器：10-50℃ 1.4载物台加热器：10-50℃ 1.5物镜加热器：10-45 1.6温度上升时间：10分钟温度上升到50℃ 1.7温度精度（载物台加热器）：±0.3℃以内 1.8温度传感器Pt100 1.9加湿功能：水浴装置加热水浴槽中的水进行加湿 1.10防止结露功能：加热顶板搭载透明加热玻璃防止结露 2活细胞湿度控制：2.1湿度控制：水浴装置加热水浴槽中的水进行加湿。 2.2防止结雾：附带玻璃加热器的加热顶板 3活细胞气体混合控制：3.1 CO2浓度设定：CO2 5%-20% 3.2设定精度：±0.1%以下 3.3 CO2浓度控制方式：PID控制3.4气瓶类型100% CO2气体 3.5输入气体压力：0.1Mpa - 0.15MPa 3.6输出气体流量160 mL/min。 21、活细胞动态追踪：针对活细胞，定量分析细胞随时间的二维变化量，如面积、荧光亮度值、轨迹追踪等。 22、图像细胞仪模式拍摄：可以全自动拍摄选定的样本视野，支持多孔板、玻片等全视野或随机视野拍摄，支持焦点追踪。。 23、全自动图像细胞仪分析：根据全自动样本拍摄后的原始图像数据，设定分析条件后进行自动细胞计数统计，自动生成热力图、柱状图和视野具体数据。图像分析支持荧光、相差、明场和叠加模式拍摄后的图像。 24、分析条件优化再现：可将批量分析的条件进行保存，可再次一键导入再现，也可再次优化保存。 ▲25、细胞计数：支持明场、相差、荧光模式下细胞的计数统计，包括单掩膜、双掩膜和批量计数。 26、宏细胞计数：可以通过保存细胞计数的分析的条件，按同条件进行批量细胞计数。 27、3D分析： 对三维数据进行分析 可以对Z-Stack拍摄后的图像进行3D 显示、3D 测量、XYZ 切片和最大投影，并可见光3D显示的结果以视频形式保存，结合细胞计数功能还可进行3D 细胞计数，统计体积、表面积等物理量。 28、动态分析： 对时序数据进行动态测量 可自动识别目标并对其进行实时跟踪，抓取其位移轨迹，统计其位移、速度等物理量变化，可同时追踪分析目标≥3个；结合细胞计数功能还可进行时序细胞数量、面积、亮度等物理量变化分析。 29、混合细胞计数：细胞计数（荧光、明场、相差图像）、掩膜细胞计数。 30、荧光滤色镜套： 1）滤光片 DAPI-V：激发波长395\25nm，吸收波长460\50nm。 2）EX: 402/15nm EM: 455/50nm DM: 420nm (DAPI) 3）EX: 490/20nm EM: 525/36nm DM: 503nm (GFP) 4）EX: 555/25nm EM: 605/52nm DM: 571nm (TRITC) 5）EX: 645/30nm EM: 705/72nm DM: 660nm (CY5) 6）EX: 560/40nm EM: 630/75nm DM: 585nm (TxRed) 7）滤光片 DAPI：激发波长340\40nm，吸收波长460\50nm 8）滤光片 GFP：激发波长470\40nm，吸收波长525\50nm 9）滤光片 TexasRed：激发波长560\40nm，吸收波长630\75nm 10）滤光片 Cy5：激发波长620\60nm，吸收波长700\75nm 11）多波段滤光片组： DAPI： EX 402/15 nm，EM 455/50 nm，DM 428 nm； GFP： EX 490/20 nm，EM 525/36 nm，DM 503 nm； TRITC： EX 555/25 nm，EM 605/52 nm，DM 571 nm； Cy5： EX 645/30 nm，EM 705/72 nm，DM 660 nm。 31、物镜参数： 1）物镜 2×， 数值孔径：NA≥0.10，工作距离≥8.5mm 2）物镜 4×， 数值孔径：NA≥0.20，工作距离≥20.0mm 3）物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥4.0mm 4）物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.6mm 5）物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.95，工作距离≥0.17mm 6）油镜 60×， 数值孔径：NA≥1.4，工作距离≥0.13mm 7）油镜 100×， 数值孔径：NA≥1.45，工作距离≥0.13mm 8）相差物镜 4×， 数值孔径：NA≥0.13，工作距离≥16.5mm 9）相差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.30，工作距离≥14.5mm 10）相差物镜20X，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥7.5mm 11）相差物镜40X，数值孔径：NA≥0.6，工作距离≥2.2mm 12）20× 长工作距离相差物镜：NA：0.45，WD：8.8-7.5mm； 13）60× APO物镜：NA：1.40，WD：0.13mm。 32、13代i7处理器( 64GB，512G固态+2TB硬盘) 台式工作站：不低于12核24线程处理器，主频4.7GHz，内存64GB，独立显卡，20GB显存，主SSD固态硬盘1TB、次SSD固态硬盘2TB＋12TB HDD机械硬盘，正版操作系统（不低于当前主流操作系统最高版本）。 33、液晶显示器34英寸，分辨率：1920x1080、亮度：250cd/m2 、视野角度：178度、屏幕材质：IPS：1套。 34、售后服务承诺条款 - 为保障货物质量，中标供应商签订合同时须提供生产厂家或总代针对本项目的授权书和售后服务承诺书； - 提供终身免费厂家技术支持，每年≥2次厂家上门技术支持或机器点检； - 提供终身免费替代机服务，机器故障需要维修时，厂家免费提供不低于本次设备型号的替代机直至机器维修返还； - 设备需要长距离运输时，厂家可免费提供包装及缓冲材，免费上门配合机器拆卸装箱及新地址安装校准； 厂家提供二十四小时电话响应（法定假日除外），如电话技术支持无法解决，工程师应在两个工作日内上门服务，具体情况以双方沟通一致为准。 |  |
| 10 | 高精度线粒体呼吸测定系统 | ▲1、检测舱室为玻璃材质，体积可调整为0.5ml、1.5ml、2ml、3ml等。 2、样本类型：分离的线粒体、细胞、组织以及大动物/人的活检样本等。 3、检测舱室可进行清洗、消毒、灭菌等操作。 ▲4、检测舱室温度调控需包含升温系统、降温系统。 ★5、检测温度控制范围为8-45℃。 ★6、温度稳定性为±0.002℃。 ▲7、非光学方法检测耗氧率、产酸率，耗氧率检测精度≤1pmol·s-1·cm-3。 8、耗氧率检测稳定状态下5分钟内变化≤0.6 pmol·s-1·cm-3。 ▲9、校准方式：4点标准曲线、2点校准、单点校准。 10、微量自动药物添加模块：软件控制，实时反馈，药物注射体积1-200ul，注射次数≥6次。 11、手动微量药物添加模块：注射器≥18只，量程≥5种，注射体积1-500ul ；注射器配合主机使用。 ★12、药物添加种类，单次实验自动添加药物≥6次，手动添加药物≥10次。 ★13、检测参数包括耗氧率、产酸率、线粒体膜电位、活性氧、ATP、钙离子等参数。 ★14、荧光检测指标：线粒体膜电位、活性氧、ATP、钙离子等固定检测参数。 15、检测模式至少包含极谱氧电极、玻璃电极、荧光电极。 ▲16、无专用耗材，耗材来源≥3种厂家 。 17、无专用试剂盒，试剂来源≥3种厂家，并支持国产试剂。 18、组织匀浆模块，可对脑组织、心肌组织、肝组织、骨骼肌组织等4种以上组织进行匀浆 ▲19、软件功能：软件安装次数≥20次，具有图形编辑、终端数据处理、原始数据导出等功能。 20、工作站要求，不低于：i7处理器、32G运行内存、1T硬盘、23.8英寸显示器、window系统。 21、专用试剂、耗材1批。 22、软件安全性：非联网软件，单机直接使用。 23、可特异性设计实验，根据实验设计实时加入不同的底物、抑制剂等化合物去改变线粒体的呼吸，可以加入不少于20种底物、抑制剂。 24、实时显示并记录所有测量参数；可在实验过程中随时更改实验设计；可自动进行耗氧率、光学等参数的校准。 25、支持实验步骤自定义编程以便重复实验。 |  |
| 11 | 连续波长多功能微孔板检测仪 | 1.基本要求 1.1硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 ★1.2分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。 1.3适用板型：1-384孔板。 ▲1.4检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）。 1.5温控：室温以上3℃到42℃。 1.6振荡器：线性、圆形和双轨道振荡，振幅和时间可调。 2.光吸收模式 2.1光源：光吸收专用高能闪烁氙灯。 2.2波长范围：200-1000nm。 ▲2.3扫描速度：≤ 5sec（200-1000nm，1nm步进）。 2.4波长准确性：±0.5nm。 2.5检测线性范围：0-4 OD。 2.6检测分辨率：0.0001OD。 3.荧光模式（顶读、底读、荧光共振能量转移FRET、TRF） 3.1光源：荧光专用高能闪烁氙灯。 3.2波长选择范围：Ex: 230–900 nm; Em: 280–900 nm，1nm可调。 ★3.3荧光光栅顶读检测限：≤50 amol/well。 3.4时间分辨荧光光栅检测灵敏度：≤10 amol/well。 4.发光模式 4.1检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)。 4.2检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)。 4.3线性范围：≥9个数量级。 ▲4.4多色发光：38个光谱滤光片; OD1, OD2, OD3 灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。 4.5支持实验：BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等。 5.双自动进样器 5.1双自动进样器，适用于光吸收、荧光和发光各种检测模式。可以对6-384孔板单孔内进行两种试剂的自动加液。 5.2可对整板连续分液或逐孔注液两种方式。 5.3注射速率：100-300μL/秒，连续可调。 5.4实验前，注射器灌注体积可调，最小100ul，有效节省实验试剂的损耗。 ▲5.5最大注射体积：2.5ml。 6.操控软件 6.1直观、简单易用，拖曳式操作，多种预存。 6.2单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测。 6.3具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能。 6.4数据直接导入Excel，清晰明了，便于后续处理。 7.配置清单 7.1 主机1台。 7.2 超高速光吸收模块1个。 7.3 高灵敏度荧光顶读模块1个。 7.4 高灵敏度荧光底读模块1个。 7.5 TRF和FRET检测模块 1个。 7.6 高灵敏度多色发光及发光扫描模块1个。 7.7 双通道自动进样器 1套。 7.8 操控软件1套。 |  |
| 12 | 全自动免染蛋白印迹系统 | 一、主机 ★1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥168cm2。 ★2、成像芯片长度≥14cm，有效成像面积：≥158 cm2。 3、原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm。 4、图像分辨率≥300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi。 5、量子效率：≥85%。 6、满阱电子容量：≥250万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。在低敏模式下，满井电子数可达600万e-。 ★7、接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0。 8、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失，直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。 9、开机即用，无需等待时间。 10、图像色阶：65536。 11、成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。 ★12、信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为1000Mbps，支持高清图像快速传输，不接受USB数据传输。 13、仪器最大功率≤20W。 ★14、自带防盗锁孔设计，保证仪器安全。 ★15、仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键采集，无需软件操作即可实现自动采集。 16、应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像、蛋白凝胶成像等。 17、可升级同位素成像。 二、一键转膜装置 ★1、新型负极接触湿转方式：创新湿转设计，将负极置下并全程浸于缓冲液，确保蛋白稳定均匀转移。 ★2、制冷功能：半导体制冷，确保转膜温度≤35℃。 ★3、宽范围蛋白适用性：可高效完成10-250kDa分子量范围的蛋白转膜。 4、高效快速：可在≤15min内实现10-250kDa分子量蛋白的转膜。 5、安全性：转膜试剂不含剧毒的甲醇等试剂，毒性更低，操作更安全。 6、省转膜液：节省试剂，单个模块≤100mL，转膜试剂可回收利用1-3次。 ★7、缓冲液开放：转膜试剂可选购或自制，支持用户自行配制所需缓冲溶液，更节约成本。 8、可实时监控：转膜过程中，可实时监控电流/电压的变化。 9、运行日志功能：可以记录≥5次转膜操作的历史数据，包括日期、转膜时间、电压、电流等关键参数，方便追踪和回顾实验过程。 10、一体化设计：无须外接进液/出液容器，液体使用量少。 11、操作简易，一键启动：只需要选择需要的胶浓度和胶厚度，一键开始，简单方便快捷。 12、自动异常检测：出现异常时会自动报警，并停止运行。 ★13、圆形旋转数控屏幕：≥2.1寸旋转数控屏幕，可通过旋钮和触摸屏轻松实现功能选择。 14、自定义功能：可根据自身需求设置电压/电流和时间。 15、兼容性范围广：可兼容PVDF膜和NC膜，兼容Tris-Gly、Hepes等体系凝胶。 16.仪器最大功率≤60W。 三、软件 1、图像采集模式：自动和手动采集图像模式。 2、一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果（投标文件中提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）。 ★3、多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。 4、软件同时包含采集模块和分析模块。 ★5、支持原图导出，16bit TIF格式图片，用于定量分析。 6、图像采集时间：≥95%的样品成像时间仅需≤0.1 秒。 ★7、具有3D查看功能，直观查看蛋白表达量。 ★8、三种成像模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同的成像场景（投标文件中提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）。 9、自定义成像模式，可以选择不同时间间隔，一次性成像30张，更能保证客户获得客户最佳条件和效果的实验效果（投标文件中提供相应的证明材料，如产品检测报告或产品说明书或最新公开的产品宣传彩页等复印件）。 10、软件支持无限免费安装。 ★11、提供货物合法来源证明文件，产品不涉及侵权。 四、配置清单 主机一台，转膜装置一套（两组为一套）、配套品牌电脑（电脑配置由购买方决定）、电源适配器一个、数据传输线一根、防静电Western专用样品镊子10把、防膜夹伤硅胶镊子5把、专用擦拭布10块、说明书一份和Touch View软件一套。 五、冷冻切片机招标参数 ★1、电动进样，手动切片。独立温度调节按键控制面板+独立厚度调节按键控制面板+彩色触摸屏多重控制操作（投标文件中提供产品技术参数的相关证明材料）。 ▲2、≥4点制冷,包括但不限于箱体、样本头、速冻台、刀架均可单独制冷,并可单独调节温度（投标文件中提供产品技术参数的相关证明材料）。 ▲3、具有≥100组的温度存储程序,可存储刀架和样本头温度，并一键调用。 ▲4、切片厚度：0.5 - 100 µm； 0.5-5µm以0.5µm为步长；5-20µm以1µm为步长；20-30µm以2µm为步长；30-60µm以5µm为步长；60-100µm以10µm为步长。 ▲5、样本回缩：0-250um可调（投标文件中提供软件界面截图证明材料）。 6、具备进样提示音、切片提示音和回缩提示音（提供软件界面截图证明材料），声音可关闭。 7、修片厚度设置方式≥2种，既可以通过独立切片按键控制面板调节厚度，也可以通过触控屏进行修片厚度调节。 8、修片厚度范围：1-800 µm（投标文件中提供软件界面截图证明材料）； 1-10µm以1µm为步长；10-20µm以2µm为步长；20-50µm以5µm为步长；50-100µm以10µm为步长；100-800µm以50µm为步长。 9、样本头电动水平运动速度：600/1800µm/s，点按进样可选当前厚度值。 10、样本头的水平行程≥28mm，样本头垂直行程≥70mm。 11、样本托要求为圆形底座，可根据组织形态随意旋转定位切片角度；可适配样本托尺寸≥4种，最大尺寸为55×55mm。 ▲12、箱体工作温度范围为0～-35℃；23个冷冻点，包含2个半导体快速冷冻点，快速冷冻点制冷温度最低≤－57℃。 ★13、样品头采用压缩机+半导体制冷方式，并具备独立制冷功能，温度范围为-10℃～-50℃。 14、采用宽窄二合一刀架设计，满足宽窄刀片的使用需求；刀架温度范围为-10～-35℃。 15、速冻台可单独制冷且温度可调，温度范围：-10～-42℃。 16、手轮可在6点、12点两个方向锁定，并有指示，同时具备手轮锁定提示音和屏幕手轮锁定标识，保证操作人员安全。 17、机身自带存储功能，保存机器报警提醒记录和日常操作记录（包括修切片、厚度调节、温度调节、日常除霜、消毒、休眠唤醒等操作）（提供软件界面证明材料），方便进行信息追踪回溯和设备维护。 18、触控屏主界面显示废液瓶标识，具备容量显示及瓶满提醒，积液瓶在位检测及提示（投标文件中提供软件界面截图证明材料）。 ▲19、具有可视化指针刻度盘标识样本头，左右各0°，4°，8°刻度显示（投标文件中提供产品技术参数的相关证明材料），使角度调节可视，数值化，便于快速精准调节样本角度。样本调向：X和Y轴：8°，Z轴：360°。 20、进样提醒功能，进样行程还剩最后1mm时，启动声音和屏幕弹窗信号警告，并禁止向前快进，提升操作安全性。 21、可通过触控屏（非按键式操作）设置机器自动休眠和自动唤醒的功能和时间，方便高效。 22、配置低温高效无臭氧紫外消毒系统（非化学熏蒸消毒方式），紫外消毒可在任何时间和任何温度下进行。 ▲23、具备触控屏+按键操作方式，且触控屏尺寸≥10.1英寸，温度设置和切片设置为两个单独的按键控制面板。 ★24、具备设备锁功能，设备锁打开后控制面板，手轮进样和玻璃窗均被锁定，避免滥用和误操作。 25、具备玻片放置区域，方便切片后斜靠防止在设备右侧区域，避免片子掉落和组织防止污染。 26、具有≥3级的用户管理系统，管理员可创建普通账户≥100个；避免滥用和误操作。 六、三气培养箱 1、内腔体积：165升 ★2、内壁：电抛光不锈钢，可选配100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板。腔室内壁为光滑圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点。隔板支架可拆卸，易于擦拭清洁。 3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块，隔板支架带孔，可调节高度。 4、单隔板（不锈钢）承重10kg，总承重30kg。 5、温度控制范围：高于室温3℃～55℃。 6、温度控制精度 （时间）：±0.1℃。 7、温度均一性: ≤ ±0.3℃，空间温度测试点。 8、温度显示：触摸屏。 9、保温方式：直热式。 ★10、双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲。超温控制满足DIN12880：2007-05 Class3.1级。独立超温控制器，在超温情况下提供检测及报警功能。 11、二氧化碳控制范围：0～20%。 12、二氧化碳控制精度：±0.1%。 ★13、二氧化碳浓度控制：带湿度补偿的TC传感器，耐180度高温灭菌。灭菌循环中无需拆除。 14、二氧化碳校准：系统带一键自动校准功能，并显示在屏幕首页，便于用户操作。 15、标配氧化锆探头，氧浓度控制范围：1～21%； ★16、无水盘设计，内置3L下沉封闭式水库。水库带有盖子和嵌入式金属预过滤器，有效防止灰尘在开门时进入水库。预过滤器可在设备中原位高温灭菌。自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示提醒。无需移除搁板即可对水库进行加水和排水操作。 ★17、湿度状态设定：3种湿度状态可设定，便于用户调整培养状态。 ★18、湿度恢复设定值速度小于10分钟（开门30s后） ★19、180度干热灭菌程序，可保证全部配件（除HEPA外）在位灭菌，灭菌测试点不少于45个，包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括二氧化碳探头，氧气监控探头（如选配）。干热灭菌效果：12-log 灭菌水平。 ★20、 标配电磁门锁，当灭菌时工作空间温度超过65℃时，培养箱会将门自动锁定，当设备腔体温度降至65℃以下时，培养箱将解除锁定。 ★21、标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，5分钟内使培养箱体内环境达到ISO-5水平。屏幕首页显示ISO5标识，表示设备处于过滤保护中。 ★22、配置7英寸触控屏，屏幕主页显示内容包括 温度、CO2浓度、O2浓度（如有选配）的设定值及实际值。可通过趋势图查看近3天内的历史记录值。内设3种水位提醒状态，便于客户调整培养操作。屏幕主页有灭菌按钮和系统自动启动功能键便于操作。操作可选择开启或关闭按键音。 ★23、屏幕主页有ISO5洁净等级显示，表示设备处于HEPA过滤保护中。主页有机门开启及按钮锁定激活显示，便于用户判断设备状态。 ★24、灭菌程序运行时，显示屏会显示当前状态，包括温度，启动时间，阶段及剩余时间。 ★25、 系统内置含中英文7种语言可选。 ★26、人体功能学全长型门把手设计，把手长度大于80 cm, 便于设备叠放时各角度操作门开启。 27、双USB接口设计。 28、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。 29、噪音：＜50 dB。 |  |
| 13 | 细胞安全培养系统 | 一、生物安全柜 1、A2 型生物安全柜，带一体成型不锈钢内壁，外部尺寸：约1300 mm * 800mm * 1568mm，内部尺寸：约1200 mm * 630 mm * 780mm。 2、设备配置手动可调高度支架，提供760mm至965mm高度的支撑高度，调节步进为55mm；或者可提供带脚轮750mm的固定高度支架。 3、前窗为10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适，前窗工作高度为254mm及10英寸。 4、设备外壳为19号粉末涂层的冷轧钢。 5、内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型。 6、内部工作台面为一块一体耐用无腐蚀的304不锈钢，厚度为1.5mm。 7、柜子采用双面和后壁，带有负压隔层，以提供更大的保护。 8、设备两侧壁各提供3个服务阀孔。 9、设备采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。 10、设备采用LED照明。 11、前窗玻璃采用7.5mm厚的多层安全玻璃制成，具有符合DIN 标准EN 356的UVC防护。 12、设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会被给出一个触感的确认。 13、安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，符合EN1822标准H14级别，HEPA 过滤器在最大穿透粒径(MPPS)下的整体过滤效率应为 99.995%，且局部穿透不大于 0.025%，出厂前通过NSF / ANSI 49 的要求。 14、安全柜配有双无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。 15、安全柜具有待机模式，当安全柜不使用时，样品也可以在无菌的工作环境中保存 16、安全柜有两个压力感应器来检测排气和下降风的压力变化。 17、当流入/排气发生20%的变化是，将发出声音和视觉报警。 18、安全柜具有彩色触摸屏图形用户界面（ GUI ），并且必须实时显示风速和流入风速，以确保用户知道安全柜是否在安全操作条件下工作。 19、安全柜显示性能标准，以确保用户在安全条件下工作。 20、安全柜为其性能提供颜色编码指示器，以确保用户知道何时需要更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务。 21、工作盘下方的排水盘应采用不锈钢制成，并带有斜边，它应该有光滑的表面以便于清洁，不应有支撑工作托盘重量的水平金属条。 22、设备配置254nm紫外灯。消毒可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。 23、前窗可以降低至关闭位置之外，从而在窗口的上边缘形成间隙。操作人员可以在安全柜保护状态下，从上部进入清洁玻璃窗上部内表面，安全柜的能耗为200W（工作时）和70W（待机模式时） 24、通过 NSF/ANSI 49 认证； UL/CE 认证 25、安全柜内的后壁上带有2个插座，左右各一个。 26、红外灭菌器，生物安全柜内替代酒精灯 27、安全吸液系统，生物安全柜内细胞培养液等废液处理；底座挂架，不锈钢搁手架（两件套），Ergolign 鞍座凳，23 英寸至 30.5 英寸可调座椅高度 二、CO2培养箱 ▲1、工作体积：≧255升；不锈钢内胆；显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度。 2、标配搁板数目/最多可选装搁板数：5块/12块，隔板带孔可调节高度；单隔板承重≧14kg，总承重≧70kg。 3、温度控制范围：高于室温3℃～55℃；温度控制精度 （时间）：±0.1℃；温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点；温度跟踪报警：有, ±1℃。 ▲4、双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲；保温方式：直热式；开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟。 5、二氧化碳控制范围：0～20%；二氧化碳控制精度：±0.1%；二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能。 ▲6、二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿。 7、用户编程上下限可跟踪报警；开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟。 8、无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示。 ▲9、湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）。 ▲10、180度干热灭菌程序，可保证全部配件（除HEPA外）在位灭菌，灭菌测试点不少于45个，包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头， 180度干热灭菌效果：12-log降。 ▲11、仪器配备电磁门锁，当灭菌时工作空间温度超过65度时，培养箱会将门自动锁定，当设备腔体温度降至65度以下时，培养箱将自动开锁 。 13、标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5。 14、配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能。 ▲15、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据 隔板，约560 x 500 mm （22.05 x 19.68 英寸），14/42 kg（不锈钢内壁），5个。 三、冷冻离心机 ▲1、最高转速：≥ 15200 rpm。 ▲2、最大离心力：≥25830 xg。 ▲3、水平转头最大容量: ≥4×400 mL；角转头最大容量：≥6×100 mL。 4、温度设定范围：-10℃至+40℃。 5、加减速控制：9级加速, 10级减速。 ▲6、转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，无需使用工具可以在3秒内实现转头的安全锁定和转头更换。 7、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。 8、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序。 9、运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。 10、配置：水平转子，配适配器：250ml★6、50ml。★16、15ml★36、酶标板转头一个(最高转速4000rpm)。 四、超低温冰箱， ▲1、内部容积：不小于 815升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 600 个。 2、外部尺寸(mm)（ H x D x W）不超过1981 x 955 x 1006 mm（宽度不包含把手和铰链）。 3、最小外部宽度（不包含把手和铰链）不超过1010mm，单位样品量储存占地最小化。 4、工作温度范围：-40℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。 5、压缩机: 标配2台专利的进口高效变频压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保； ▲6、压缩机运行状态可自动调节：设备启动或取放样品时，压缩机将高速运行以尽快降温到设定温度；当达到设定温度时，压缩机进入低速低功率持续运行模式，箱体内温度均匀度≤±5℃ 7、压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟（室温20℃时）。 8、温度设置-80℃时，环境温度为20℃时每天耗电量不高于7.9度（除霜加热器关闭）。 9、箱体结构：内外壁为涂漆钢，便于清洁耐腐蚀，可选不锈钢内壁,保持冷的能力更强。 10、创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保的全水发泡聚氨酯泡沫，有效提高保温性能及存储密度。 ▲11、创新的可调节加热式密封条，可在控制面板上根据实际需求在0-100%之间设定门封条加热强度，减少箱门周围结霜结冰现象。 12、标配两扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。 13、标配5块不锈钢搁板,最大承重达111Kg，高度可调节。 14、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于294min。 15、强劲的制冷能力，20℃ 下空载降温到 -80℃ 所需的时间不超过 329min（环境温度20℃）。 16、运行安静，噪音不高于44分贝；全球统一的工作电压:100～230V。 17、空气过滤网 ( 替换装) ；低温防护手套 大号4426 ；抗震组件。 18、设有多重保护：开机延时保护、电压补偿保护、压缩机高温切断保护等。 19、7英寸电容式大触摸屏用户界面，直观显示冰箱运行温度，设定温度，指定时间内的最高和最低温度，以及环境温度，可监控冰箱报警情况，屏幕最多可显示最近 2 周的事件，包含每个事件的日期时间戳。控制面板具有数据显示和图表显示功能，图示功能可以手动缩放和实现多组数据同屏，便于数据查看和分析；可访问设置和运行参数，灵敏度高，即使戴手套也可以操作。屏幕可设置点亮时间，以减少能源消耗。 ▲20、整机内置9个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、二级压缩机温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度以及冷凝器出液管温度等，确保冰箱顺利运行，所有温度探头数据可在控制面板查看且可以通过USB导出，实时了解冰箱运行状态并有助于故障原因的快速判断。 21、智能化控制面板，具有完全访问模式和安全访问模式。完全访问模式下可以设置4位PIN码，安全访问模式可设定多达三级管理权限，最多可添加150个账户，输入特定权限下的用户名和密码方可更改冰箱设置，可设置用户密码过期时间以确保账户的时效性。 22、除冰箱的断路器开关，另有电源按键开关位于外门控制面板上，便于紧急操作。 23、超低温冰箱的电源开关设计于设备前部，便于实现更高效的设备管理与操作。 24、完善的电源管理系统显示进线电压，线路电压记录长达15年，并可通过USB端口下载。 25、内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件日志，便于查看分析，并可通过USB接口下载。具有运行报告导出功能，导出格式包含PDF。 26、绿色、黄色和红色三色指示图标显示冰箱运行状态，并且可以选配底部照明，快速查找报警冰箱。 27、标配的 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现多台冰箱间设置信息复制； 28、符合人体工程学的单手操作门把手，抗菌耐腐蚀，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性； 29、标配1“ (25mm) 预留外接端口2个，可连接外部探头或仪器；标配5V供电接口1个，可为第三方设备供电。 30、完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485，4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。 31、冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。 32、外门配有带加热功能的自动减压阀，无需手按减压；可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启。 五、耐CO2摇床 1、性能指标及要求： ▲1.1 标配单独控制器，LED数显，方便设置摇床参数。 ▲1.2 转速：30-300 rpm，转速精确度：±1 rpm。 ▲1.3 轨道直径：19 mm。 ▲1.4 磁力驱动，无需更换皮带。 ▲1.5 运行环境温度4°C-60°C，相对湿度20%-95%，CO2浓度0%-20%。 1.6 摇床尺寸（W×L×H）：360×300×96 mm；控制器尺寸（W×L×H）：95×158×26 mm 。 ▲1.7轨道式圆周振荡；可计时，范围0-99h59min，或连续振荡。 1.8 最大荷载量：6 kg。 2、配置： 2.1 耐CO2摇床主机*1。 2.2 通用和橡胶平台*4，96 微孔板夹持器*4，可调管架*4。 2.2 通用和橡胶平台*4，96 微孔板夹持器*4，可调管架*4。 |  |
| 14 | 电动体视荧光显微镜系统 | 一、研究级电动体视荧光显微镜 1、光学系统：平行光学变焦型，两个光路都采用超高分辨率复消色差光学系统，两个光路（左眼、右眼）的数值孔径一致。 ▲2、变倍体：变焦比≥25:1，变焦范围≥0.63X-15.75X，电动控制变焦。内置光圈（孔径光阑）。 ▲3、总放大倍率（10X目镜下实现）：≥3.15X-315X。 ▲4、在最小变焦下（0.63X），0.5X物镜视野≥70mm。 5、对焦单元：电动Z轴调焦机构，调焦行程≥100mm。 ▲6、目镜筒：人机学三目倾斜镜筒，可调倾角≥0-30°。 7、目镜：10X（视野≥22mm），双目屈光度调节及锁定。 8、物镜转换器：2孔智能物镜转换器。 ▲9、配备2个复消色差物镜（波长380-700nm），每个倍数物镜间无缝切换： （1）0.5X物镜（数值孔径≥0.078，工作距离≥71mm）； （2）2X物镜（数值孔径≥0.312，工作距离≥20mm，分辨率≥1100线/毫米），具有用于0-3mm水深的水镜校正环。 10、拍摄时，仪器自动识别物镜倍数及变焦机构的当前倍数，自动记录实时对应的总放大倍数，并记录拍摄参数（如放大倍率，所选物镜，Z轴驱动位置，所选荧光滤光块，以及LED透射光亮度等）。 ▲11、透射LED照明系统：具有立体成像的OCC（倾斜相干相衬）照明装置，对透明样品提供更高对比度，OCC照明带刻度调节。 12、反射照明器：LED分叉式光纤冷光源照明器。 ▲13、具有同轴数字成像功能：使用智能型物镜转换器可进行双光路位置（立体视觉）与单光路位置（同轴成像）的切换。数码成像借助单光路方式可获得更高清晰图像，无位移更适用于EDF景深拓展。 ▲14、“完美变焦系统”在变焦过程中动态改变两光轴间的距离。光轴间距离的变化确保每一倍率得到最大的进光量，使两个光路获得无妥协的高变倍比与高分辨率，同时还可修正整个变倍范围中的光学误差。双目达到相同的N.A.值，能够观察高分辨率并且左右对称的自然成像。 15、自动对接变倍功能：可在切换物镜后使视野保持一致。此功能可在进行完整个体拍摄时从宏观到微观提供平滑的放大，即您在切换物镜后系统自动调整放大倍数使您看到的图像与之前一致，确保低倍率下整个生物体成像和高倍率下局部细节成像之间的无缝切换。 16、远程控制器：可对变焦与对焦进行人性化的双侧控制。控制器内的LCD显示屏提供变焦系数、物镜、滤光块、LED透射光亮度的显示，配有可调节的背光。两侧同时具有调焦手轮。 17、荧光系统： （1）采用光纤耦合，预对中，≥130W金属卤化物灯激发，每个灯泡寿命≥2000个小时； ▲（2）电动落射荧光装置，≥4个工位，内置高透过率、UV增强石英复眼透镜； （3）配备3个带通型荧光滤色块：DAPI，GFP，RFP。 18、相机接口：F接口（大图像采集范围）。 二、显微镜同品牌黑白/彩色双模式相机 ▲1、相机芯片：全画幅CMOS传感器，芯片尺寸≥35.8mmX23.8mm。 2、芯片对角线：≥43.3mm（即2.8英寸）。 3、单像素点尺寸：≥5.97umX5.97um。 ▲4、芯片实际像素（物理像素）：彩色和单色拍摄均为一次瞬时成像≥2390万真实像素（非像素位移技术），无像素移动多次拍摄产生的荧光图片噪音； 5、实时预览画质：≥2390万像素。 ▲6、实时显示速度：6000X3984时≥9帧/秒；1920X1080时≥66帧/秒。 7、感光度增益调节：1X-64X。 8、曝光时间：100微秒-120秒。 ▲9、通过硬件切换方式（非软件设置方式）同时实现：采集彩色图像（ISO感光度最高≥8000）和采集高灵敏度的黑白荧光图像（ISO感光度最高≥32000）。 三、显微镜同品牌图像分析软件 1、硬件控制：支持多种本厂相机及第三方专业相机、支持各类显微镜及周边设备。 2、图像采集拍摄：支持动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。 3、大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。 4、光学设置管理：可记录成像装置与显微镜设置，实现不同设置的一键切换。 5、多维图像显示：显示时间序列、多点、Z轴及多通道图像，可自动播放，任意选择图像内容保存。 6、通道合并：荧光及明场图像叠加。 7、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。 8、Z轴序列图像三维重构：三维图像任意选择、放大、切割，包含三维动画生成工具。 9、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 10、光强度线性分析：可选用5种交互式线条轮廓测量方法，沿任意路径连续表示来源图像的光强（任意线、两点线、水平线、垂直线及折线）。 11、ROI工具：各类形状ROI选取，ROI内统计分析功能。 12、自动化报告生成器：用户可创建含有图像、数据说明、测量数据、用户文本以及图表的自定义报告。可直接创建PDF文件。 13、EDF景深扩展功能（可以把不同焦面的清晰图像合并成一张立体图像）：⑴自动对齐；⑵自动生成焦点图像，立体视觉图像，虚拟现实图像。 ▲四、系统要求：以上显微镜、相机及分析软件为同一品牌产品。 五、控制软件操作终端配置：配置不低于：i7 CPU，12核CPU，2G独立显卡，32G内存，2TB 硬盘，23英寸显示屏；win11操作系统。 |  |
| 15 | 数字玻片扫描仪 | 1、设备组成硬件：数字切片扫描仪，片夹，扫描工作站；软件：切片扫描软件，扫描控制与浏览软件系统。 2、系统硬件：片夹装载量：单次可装载 6片，一键全自动扫描，实现无人值守。切片规格：可支持加载并扫描 1”X3” 、2”X3”（选配）两种规格切片。（投标文件中提供实物图佐证）。 ▲3、设备支持无限持续扫描，具备不停机实时追加装载能力，可在扫描运行过程中一边装片一边扫描，扫描队列无上限，支持 7×24 小时无人值守连续工作；扫描数据支持无线实时传输，不中断扫描流程。（投标文件中提供片夹的实物图片作为佐证）。 4、扫描仪主机采用自主研发一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。采用独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦。 5、物镜数量：同时可安装≥2个物镜，支持选配高倍物镜(≥40 倍）并实现电动转换。搭载三摄像头扫描系统，主相机采用高速相机，有效像素≧500 万。（投标文件中提供实物图片作为佐证） 6、扫描模式：面阵扫描，支持手动扫描和自动扫描方式。扫描15 mmX15 mm 有效组织面积,20倍扫描时间≤50 秒,40倍扫描时间≤100秒。扫描分辨率：20倍≤0.5μm/pixel； 40倍≤0.25μm/pixel。 7、光源：长寿命 LED，寿命≥25,000小时。 8、计算机：（配置不低于）处理器：Intel Core i7；显示器：27寸；内存：16GB；硬盘：1TB；操作系统：Windows10 64位专业版； 9、系统软件：数字切片扫描软件与浏览软件支持一键式扫描功能，并对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理并上传共享；可定义扫描层数≥25层，层间距扫描精度≤1um。提供自动精准识别和自定义扫描区域，扫描过程中可 编辑待扫切片区域， 自定义可添加多种配置及下拉快速选择。自动识别一维码、二维码，自动命名切片，支持自定义命名规则。可选择切片加密扫描，保护数字切片的安全性。 ▲10、扫描模式：标准、高精度扫描、景深扩展及 Z-层叠等多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需求(投标文件中提供操作界面截图作为佐证)。 11、系统软件：采用主流图像压缩技术，既保证图像质量又有更小的文件，降低 存储成本。支持通过HTML技术进行全数字切片浏览，支持无级缩放。支持全切片高分辨率导出其它格式文件，含无损 TIFF、JPEG、SVS, DICOM,OME-TIFF, CSP 等格式。支持拍照保存为 TIFF 格式图像，分辨率≥300dpi，满足用户用于 论文发表。图像编辑：支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB 等 调节。图像标注：支持添加测量、ROI 选区等多种形式的标注信息。支持在线多人同步浏览，二维码快速分享浏览。支持同屏浏览： 同时显示多张图像，便于同一标本间不同条件 的对照。 支持冰冻切片：可实现实时远程浏览冰冻切片的镜下图像功能，切换不同倍数物镜进行图像观察。 ▲12、扫描数据存储格式为MDSX文件或MRXS文件或CZI文件(投标文件中提供操作界面截图作为佐证)。 ▲13、平台能实时浏览数字切片及其他用户分享的数字切片，并进行交流与讨论。用户在存储空间存储的数字切片以及其他内容能根据需求设置权限，以便在云端与其他用户进行分享和交流。真正实现云端、随时随地全方位实时互动。无缝对接中国数字病理远程诊断与质控平台(投标文件中提供网址以及页面截图作为佐证)。 ▲14、同品牌DSE系统，可在局域网、校园网、或Internet环境下，建立数字切片网络浏览平台，可通过浏览器观察(投标文件中提供操作界面截图作为佐证)。 ▲15、投标文件中提供该产品的CFDA认证证书并加盖投标人公章。 |  |

（3）商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起全自动多功能成像系统整机质保三年； 超灵敏多功能成像系统整机质保三年；激光扫描共聚焦显微镜整机质保五年；流式细胞仪整机质保三年；超速离心机整机质保五年；多功能酶标仪整机质保三年；荧光光谱仪整机质保三年（干涉仪和激光器质保十年）；脑片膜片钳系统整机质保三年；多模态结构光超分辨显微成像仪整机质保五年；高精度线粒体呼吸测定系统整机质保五年；连续波长多功能微孔板检测仪整机质保五年；全自动免染蛋白印迹系统整机质保三年；细胞安全培养系统整机质保五年；电动体视荧光显微镜系统整机质保五年； 数字玻片扫描仪整机质保三年。免费保修服务包含整机、零配件和软件升级；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行）。 |  |
| 售后及技术服务要求 | 1、负责送货上门，安装调试与最终验收卖方应派专家到用户场地进行安装调试，对用户操作人员现场进行使用和维护培训，直至设备运行正常，员工能正常操作，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作。 2、定期回访以及对设备维修。 3、其余按厂家承诺。 4、为确保产品质量和服务，供货时中标人必须向采购人提供投标产品生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件,必须提供生产厂家提供免费上门安装调试服务，工程师应提供相关证明材料证明其为原厂工程师，否则，不予验收。 |  |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：自签订合同之日起 60 日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 | - 货物进场并开始安装后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内支付合同款的30%（无息）。货物安装完成并验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内付至合同价款的100%（无息） - 中标供应商在签订合同前将履约保证金交至采购人指定账户。履约保证金按中标金额的 5 %，如中标供应商为中小企业的，履约保证金按中标金额的2%。 |  |
| 其他要求 | 1、所提供的货物、软件等，不得侵犯他人的知识产权。 2、供应商于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备安装验收前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，并提供样品进行相关检测，核验或检测数据不符合用户要求的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 3、本项目所有产品均不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 4、投标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |
| 说明 | 标注“▲”符号的技术参数为实质性参数，如有负偏离投标无效；标注“★”符号的技术参数为重点参数，作为项目评审中的技术评分依据。 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：潘工，联系电话：0773-8998063

发布日期：2026年4月9日

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2026年4月14日18:00之前，回复接收邮箱：2366480472@qq.com。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。