治疗镜参数

评分要求：

标记“▲”为实质性条款，不满足作无效投标处理；标记“★”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。但标记“★”的条款必须提供相应证明材料予以证明，否则评标委员会将可能不予以认可。

（大型、特种、计量设备等，可能需要不可预见的辅助必要配套的加入）

总体项目要求：

交钥匙工程：乙方负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，乙方保证甲方能够合法应用该器械/服务。在此过程中，甲方应当提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

一、主要用途：

电子支气管镜检查是呼吸系统疾病重要的诊治手段之一，它对于气管—支气管病变、肺部占位，尤其是肺门占位、肺结核、肺不张、肺感染、气管—支气管内异物等疾病诊断及治疗具有十分重要的价值。重症患者肺部感染患者占大多数，需使用纤支镜进行取肺泡灌洗液检查、取深部分泌物检查、咬检、清除深部分泌物及肺泡灌洗等诊疗手段，在重症患者呼吸系统的诊治中起非常重要的作用。

具体用途：1.清除气道分泌物，改善通气功能，留取分泌物及肺泡灌洗液送检病原学检查。2. 异物取出，防止窒息。3. 协助诊断纵膈及肺门病变。4. 呼吸介入治疗，如气道良性狭窄、气道内肿瘤等。7. 困难气管插管引导。8. 其他治疗：如支气管镜下肺减容术、支气管热成形术等。

二、参数需求：

1、视野角:≥120 度；

2、景深：2～100mm；

3、先端部外径: ≥5.9mm；

4、插入部外径：≥6.0mm；

5、钳子管道内径：≥2.9mm；

6、有效长度：≥600mm；

7、弯曲部弯曲角度：向上≥180 度，向下≥130 度；

8、插入管具有旋转功能；

9、高频电兼容性：兼容；

10、激光兼容性：兼容；

11、具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性；

12、带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上；

13、防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水，避免意外浸泡的进水现象。

14、专业的 RGB 顺次成像方式，为内镜提供真实的色彩还原和清晰的图像。

▲四、设备保修≥3年，设备使用年限≥6年。

厂家资质

- ▲医疗器械的：产品已取得合规国家医疗器械注册证或第一类医疗器械备案凭证；

- ★医疗器械的：投标人及其授权链，具备合规医疗器械经营许可或备案；

- ▲进口产品的，必须获得原厂授权；

▲售后服务条款

1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。

2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对院方的1次或多次基本培训，使院方使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。

3. 提供7*24小时售后服务，接到用户通知后2小时内做出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行；

4.保修期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由成交供应商提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用；

5.设备保修期（质保期）内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用。

6.保修：≥3年。