说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计 | 一、主机(含电源线)， 含软件。 1.进行荧光、生物发光、化学发光等的波长扫描(激发扫描和发射扫描)、激发-发射全图谱扫描、动力学扫描、同步扫描、定量测量等，可自动升级各向异性测量。 2.光源：150W稳态连续氙灯，快速精细的扫描，保证光谱信息的全面性和真实性。 3.单色器：高性能激发和发射单色器，凹面光栅，闪耀波长在可见光区(380-750nm)，提高可见光区光通量。全息凹面光栅同时具有分光和聚焦的功能。 4.检测器：光电倍增管，具有自增益功能，0~900V或更宽范围连续可调。 5.灵敏度：背景噪声SN≥20000:1(RMS),使用水的拉曼峰进行测试。 6.测量波长范围：激发(EX)200nm~900nm,包含零极光；发射(EM)200nm~900 nm,包含零极光。 7.光谱带宽：激发1nm至20nm五档以上可选；发射1nm至20nm五档以上可选。 8.波长准确度：激发波长≤±1.5nm;发射波长≤±1.5nm。 9.波长重复性：激发波长≤1nm;发射波长≤1nm。 10.光谱分辨率：≤1nm。 11.扫描间隔：0.1~10.0nm和自动。 12.荧光信号范围同等或优于：-10000~50000,分辨率≤0.001。 13.最大波长扫描速度≥60,000nm/min;波长驱动速度≥60,000nm/min。 14.响应时间：所有光谱的采集信号根据测试参数的设置均为软件自动响应(自动调整至最佳信号响应),无需手动设置。 15.各模式测试时标配荧光信号检测功能，有效判断荧光信号的强度，优化荧光信号输出，确保为样品自动而快速地选择最佳激发和发射波长；自动调零功能，进行系统暗电流噪声的校正，提高仪器的灵敏度；自动化控制光源的开启，拥有光源自动休眠模式，兼顾测试使用和光源寿命。 16.光谱校正功能：激发侧全波段采用实时动态扣除光源背景的信号。 17.样品仓外侧预留开孔，方便进行高功率光源耦合。 二、软件模块 1.主机由软件模块控制，中、英文操作界面可选(软件一键切换),Windows环境下工作。仪器状态、荧光强度、激发和发射波长、光谱带宽等测试信息可实时显示。 2.软件具有以下图谱处理功能：归一化、平滑、微分、积分、四则运算、峰谷示值、归一化(至1)等。 3.图谱保存和导出；图谱窗口处理；一键式数据导入(CSV或ACSII格式数据直接图谱显示)；绘制标准曲线；手动输入标准曲线；激发扫描、发射扫描、同步扫描、3D扫描、动力学测量、定量测量、 各向异性测量。 4.自动仪器性能自检(包含波长准确度、信噪比、 稳定性、漂移等),三维扫描时间指示。 三、其他配件 1.标准液体池支架，金属材质，适用于标准荧光石英比色皿，10mm×10mm）1套。 2.10mm光程荧光比色皿1个。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1.供货时间：自合同签订之日起30 日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起 1 年。 2.技术支持和服务要求 （1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 （2）本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。中标报价人售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为中标报价人认可的有资质专业技术人员。 （3）对于采购文件中定制货物，报价人必须在报价文件中列出所投货物重要组件的品牌型号；在送达采购人指定地点时已完成组装的定制货物，由于其组装状态，难以对货物的重要组件进行核实，报价人必须在上述货物生产组装前十个工作日书面告知采购人，采购人可根据项目实际情况，到生产厂家进行预验收，以便确认所供货物是否按合同约定采用相应的组件、生产工艺及参数是否达到合同约定，费用含在报价报价中。 （4）本项目所含软件（如有）必须为符合采购人适用范围的正版软件（非试用版），且根据网络安全法及信息系统等级保护的相关规定，在正式验收前必须经采购人网信部门进行安全扫描，扫描合格后方能进行正式部署及正式验收。若中标报价人对扫描结果有异议，可委托双方认可的具备相关资质第三方检测机构进行检测，相关费用由中标报价人承担。 6、本项目如有软件（不包括随机出厂预装）除安装在采购人本地服务器（计算机）上，还必须一式两份用U盘或移动硬盘（接口USB3.0以上质保期不低于三年）将软件安装包、软件使用说明书、技术文档、软件常规操作录屏分目录存放，验收前一并交付给采购人。在本项目合同约定的质保期过后，中标报价人需确保该软件其功能仍与交付验收时一致不受限制或减少（如合同另有约定的按合同约定），质保期过后如需对软件进行升级或售后服务双方再行协商。 3.知识产权 （1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 （2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承担相关责任并赔偿采购人经济损失。 （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：荧光分光光度计采购项目，采购编号LZPU2026-14-1 履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标报价人须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标报价人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时报价人必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时报价人授权代表未到场参加验收则视为报价人对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标报价人承担。 （5）中标报价人必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标报价人支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）中标报价人完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题中标报价人应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。 如果验收时中标报价人所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标报价人仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标报价人须承担相应违约责任。 |  |  |