## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 血液透析机等设备采购
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 （标注“▲”号的技术参数为实质性要求，投标时必须满足。） |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | 技术要求
（一）血液透析机（5台)
一、技术参数
1、主机
1.1 全中文引导式操作界面，图文操作指引。
▲1.2 ≥7泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案。
▲1.3 ≥5个独立电子秤（颜色标识），均配备LED彩灯，分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵和自动废液系统泵。
1.4 ≥4个夹管阀，2个用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式。2个自动废液系统夹管阀用于切换两个废液泵，无间断泵出废液。
▲1.5 一体化整机和预连接管路，自动视觉检测配套部件安装是否到位，人体工程学设计。
1.6 防静电装置：使对心电监护的静电干扰降至最低；防除颤CF型应用部分。
1.7 一体化条形码阅读器，自动识别配套型号、追踪配套使用情况，自动设定治疗设定范围。
2、操作屏幕
2.1 15英寸彩色液晶触摸屏，配合内置智能软件更方便使用。配合一站显示关键治疗数据（处方，流量，压力，抗凝等）
2.2快速自动预充程序，耗时≤5分钟。上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。
2.3治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间。
2.4主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如滤器压力降和TMP（跨膜压）。
3、治疗模式
3.1可选择的CRRT治疗方式：
3.1.1连续静脉静脉血液滤过（CVVH）
3.1.2连续静脉静脉血液透析（CVVHD）
3.1.3连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）
3.1.4缓慢持续超滤（SCUF）
3.2开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、ECMO等
3.3在不更换、不手动分离配套管路下实行：
3.3.1前稀释CVVH/CVVHDF
3.3.2后稀释CVVH/CVVHDF
▲3.3.3前加后稀释CVVH/CVVHDF
3.4抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、奈莫斯他
▲3.5 枸橼酸抗凝：支持CVVH\CVVHD\CVVHDF治疗模式
4、流速范围
4.1置换液速度：0-8000ml/h ；增量:10ml/h
4.2血液流速：10-450ml/min；增量:1ml/min
4.3透析液速度： 0-8000ml/h；增量:10ml/h
4.4废液速度： 0-10000ml/h ，（置换液 + 透析液 + 血泵前补液 +滤出液 ≤ 10,000 ml/h）
4.5血泵前泵（PBP）：0,10-4000 ml/h, 增量:2ml/h
4.6患者脱水：0,10-2000 ml/h；增量：5ml/h
4.7精确度：±10%
5、压力监测范围
5.1输入压：-250- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg
5.2回输压：-50- +350 mmHg，精准度：±5 mmHg
5.3滤器前压：-50- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg
5.4废液压：-350- +400 mmHg，精准度：±15 mmHg
6、液体控制
6.1液体平衡秤：≥5个电子秤
6.1.1分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量，以及自动废液系统的废液量。
6.1.2称重范围：0-11kg；精度：0-5200g±7.0g，5200-11000g±14.0g
6.2直接静脉血液加温，避免产生气泡
7、报警及安全系统
7.1具备≥4个独立检测压力传感器：滤器前压力传感器;废液压力传感器；血液入口压力传感器；血液回路压力传感器。
7.2 ≥8ml静脉壶，后置换模式无气-血界面。静脉壶液位传感器，自动维持液面高度。
7.3软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能，CRRT达成剂量为处方剂量99.8%以上
7.4具备自动废液系统。
7.5抗静电装置，避免对ECG（心电图）、监护仪的干扰，防除颤CF 型应用部分。
7.6自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控；可临时中断循环程序，以适合危重病人。
7.7优化智能报警系统，配备报警解除的图文提示，提供自清除压力报警供临床参考。
7.8漏血探测器；当废液流速低于5500ml/h时，Hct25%，漏血>0.35 ml/min；当废液流速最高时，HCT 32%，漏血>0.50 ml/min。
7.9超声空气探测器：可探测单个容积≥ 20μl气泡 。
7.10底座漏液探测器：漏液监测精度50ml。
7.11配备后备电源：电池充满电可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转；
7.12具备手持扫描枪：可扫描配套、患者手腕ID条形码，一次性血液加温管路和自动废液收集配套和自动废液延长管。以确保患者与耗材，疗法匹配。
8、耗材及管路安装
▲8.1使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。
8.2使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗，有吸附内毒素配套耗材。
8.3条形码阅读器：自动识别配套型号、追踪配套使用情况；自动设定治疗设定范围。
▲8.4一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检
8.5滤器与管路总容量58ml-189ml；
8.6全血管路极大减少血液与空气接触，降低凝血风险，减少血液丢失。
▲8.7可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式，具有针对成人的独立配套耗材，具有针对儿童的独立配套耗材；
8.8处方保存功能，可一键调出已存处方，缩短上机时间。
▲8.9无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝。
▲8.10所提供的配套耗材，具备与主机同品牌的滤器，具备与主机同品牌的连接管路，以保证治疗过程的安全性。
9、加温器：一体化智能血液加温仪
9.1血液加温仪直接加热静脉血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断。可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题。
9.2 血液加温仪与主机系统联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度。
9.3精确控制回血温度35-38℃。
9.4设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度。
10、计算机网络接口
10.1具备3个RS232 接口，可实现远程故障处理及网络数据传输；宽带接口保障对网络的需要；
10.2 ≥32 GB 容量的存储卡用于数据存储，存储器可记录不少于10 年的正常使用数据（每年1200 小时）
10.3软件操作系统可升级。
▲二、配置清单: 主机 1台 操作手册 1本 血液加温仪 1套 血液加温仪操作手册 1本 加温器支架 1套 主机电源线与加温仪电源线 2根 秤调教套件 1套
（二）电子支气管镜（7套）
一、电子支气管镜
1、视场角≥120°，允差±15%；
2、工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；
3、分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm；
4、景深3mm-100mm；
▲5、插入管外径≤4.9mm（允差±10%），工作通道内径≥2.6mm；
6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°；
▲7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%；
8、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；
9、吸引量≥600ml/min
10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；
11、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；
12、成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；
13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全；
14、前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察；
▲15、吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落；
16、电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀；
17、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；
18、洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消；
19、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用；
▲20、轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计；
21、产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗，符合电子支气管镜收费规定；
▲22、产品使用年限≥5年。
二、便携显示终端
1.屏幕大小：10.1寸高清触摸显示屏，屏幕比例16:10；
2.▲可与复用电子支气管镜和一次性电子支气管镜进行连接成像;
3.显示屏分辨率≥1920*1200；
4.屏幕视角：全视角；
5.▲网络连接：内置双Wi-Fi，可通过WiFi连接可视化设备；
6.内置锂离子电池，充电时间＜5h，电池续航≥4h；
7.内存空间：≥64G；
8.信号输入接口：≥2种，包括10Pin雷莫插头、14Pin雷莫插头；
9.信号输出接口：≥3个，包括USB接口*2、HDMI接口；
10.▲支持放置桌面和悬挂台车三种工作模式；
11.支持图像轮廓设置，包含方形、方形圆角、八边形等；
12.▲具备电子放大功能，至少四级可调；
13.▲具备图像10级亮度调节功能；
14.具有白平衡记忆功能，快速一键白平衡调节；
15.支持拍照、录像、冻结、回放等功能；
16.文件存储格式：照片JPG、录像MP4；
三、电子支气管镜显示部件
1、屏幕≥3寸显示器；
2、分辨率：≥640×480pixel
3、便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，待机时间＞120分钟
4、便携显示屏内置 ≥32G 内存，可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时；
5、显示器左右旋转180°允差±10%，上下翻动180°允差±10%，以方便特殊体位的操作；
6、显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）
7、开机时间：≤3秒，能实现即插即用的内镜图像使用。
▲四、配置清单: 1 电子支气管镜 1 套 2 显示器 1 个 3 消毒帽 1 个 4 通气帽 1 个 5 负压吸引按键 2 个 6 测漏仪 1 个 7 充电器 1 套 8 数据线 1 套 9 环保专用箱 1 个 10 清洁毛刷（长） 1 套 11 清洁毛刷（短） 1 套 12 软管冲洗管路 1 套 13 给药口盖 5 个 14 合格证等标准随机附件 1 套 15 视频连接线 1 根 16 便携显示终端 1 套 17 移动台车 1 台
（三）心输出量测量仪1（2台）
1. ▲测量原理不采用任何阻抗法、谐振频率法、电子心力法。具有非手持实时、连续、测量血流动力学参数。数据采集点不包括肢端部位如手指、脚指、耳垂。
2. ▲无创测量血流动力学参数，设备传感器与人体连接点＜2个。
3. 可连续测量的主动脉相关参数： 1) 心率（HR）； 2) 心排量(cCO)； 3) 心指数(CI)； 4) 每搏量(SV)； 5) 每搏指数(SVI)； 6) 每搏变异度(SVV)； 7) 外周血管阻力（SVR）； 8) 外周血管阻力指数（SVRI）
4. 可测量血流峰值速度变异度。
5. 可测量校正流动时间。
6. 可测量血流的最大流速。
7. 可测量血流的最小流速。
8. 可测量血流的平均流速。
9. ▲可测量血管的搏动指数PI。
10. ▲可测量前向血流的阻力指数RI。
11. CPR按压质量实时评估工具。
12. ▲可测量非搏动血流的流速。
13. ▲可测量最大血流速度变化速率（单位m/s²）。
14. 血流信号增益值可调，档位＞3档。
15. 容量反应性测试工具、被动抬腿实验工具。
16. 系统可显示参数的测量趋势图和比较趋势图。
17. 所有参数的“趋势图”可显示任意两个时间点间参数的数值及变化百分比。
18. 触摸屏尺寸：12英寸。
19. 电池工作时间：大于3小时。
20. ▲无需专机专用耗材。
▲二、配置清单/要求 1 触摸屏主机 1 台 2 连续测量传感器 1 套 3 手动测量传感器 1 套 4 锂离子电池 1 块 5 被动抬腿实验工具 1 套 6 补液实验工具 1 套 7 异常心率识别工具 1 套 8 外周血管测量工具 1 套 9 心肺复苏质控工具 1 套 10 台车 1 辆 11 结果输出设备 1 台
（四）心输出量测量仪2（1台）
一、技术性能要求
1.1▲测量原理：不采用直接或间接以压力波形和其相关数据推算血流动力学参数的方法。非手持测量方式逐搏记录两小时以上的实测血流数据参数。
1.2▲无创测量血流动力学参数，数据采集点（采集位置）＜2 个。
1.3▲可对心排量、心指数、每搏量、每搏指数、每搏变异度、外周阻力、阻力指数，血流峰值速度变异度等参数无创连续监测。
1.4 数据回访过程可单选、组选血流频谱包络功能。
1.5▲直接测量血流最大、最小及平均流速。
1.6 开机勿需校准，不输入病人任何信息的前提下立即可以测量血流的流速，每搏距离等相关参数。
1.7▲可测量非搏动血流的流速。
1.8▲可对四肢浅表外周动脉进行血流阻力指数 RI 评估。
1.9▲可测量最大血流速度变化速率
1.10 系统可利用患者身高和体重数据计算体表面积、左心室流出道直径和右心室流出道直径。
1.11 用户可手动输入患者的左心室流出道直径和右心室流出道直径。
1.12 基线变异度工具：可对所有参数同时设定各自基线值，并根据血流搏动实时显示基线变异度。
1.13 血流信号增益值可调，档位＞3 档。
1.14 系统可显示所有参数的测量趋势图和比较趋势图。
1.15 所有参数的“趋势图”可显示任意两个时间点间参数的差值及变化百分比。
1.16 可根据需求按选定的时段和时间分辨率导出数据表格。
1.17 主机显示为不小于 12 寸的 TFT 彩色平面液晶显示屏，分辨率≥800x600 像素。
1.18 触屏操作，系统配置 2 个以上标准 USB 接口，不小于 100GB 的储存空间。系统配有内置电池，工作时间不小于 3 小时。
▲二、配置清单/要求 心输出量测量仪主机 1 台 超声探头≥2.2MHz 1 支 超声探头≥4MHz 1 支 电源线 1 根 可充电锂离子电池组（主机包含） 1 块 电位均衡导线 1 根 金属固定支架 1 组 存储卡 1 张 其他标配随机附件 1 套
（五）同步吸痰机（1台）
一、设备用途及要求 可用于有创机械通气患者，能通过与呼吸机同步并联使用，模拟人体自然咳嗽机制，达到气道分泌物及痰液的清除和持续引流目的。
二、技术参数
1.▲能够用于上呼吸机患者，与呼吸机同步并行工作，不影响呼吸机正常的通气治疗。
2.▲能够实时监测和测量呼吸机的通气周期，包括潮气量、流量、压力等，并自动控制模拟咳嗽的起始和终止。
3．主机运行模式：自动和手动。
4．具有气道内咳振功能，以促进气道内分泌物松脱。
5．▲能够自动控制咳痰时的咳出气量，使其不超过吸入潮气量，以保证患者安全（需提供证明材料或实机现场演示）
6．▲能够设置咳痰结束灵敏度，以精准控制咳出气量。
7．咳痰负压可设置，设置范围-30至-65cmH2O
8．可实时监测模拟咳痰产生的峰值压力
9．可实时监测咳痰峰值流速
10．▲可监测模拟咳痰的咳出气量（需提供证明材料或实机现场演示）
11．▲可实时显示压力-时间曲线
12．▲可实时显示流速-时间曲线（需提供证明材料或实机现场演示）
13．咳痰峰值压力监测范围0～-100cmH2O
14．咳痰峰值流量监测范围0～300L/min
15．显示屏：8英寸彩色触摸屏
16．可设置每组咳痰治疗的咳痰次数
17．可设置每组咳痰治疗的时间间隔
18．▲床旁值守治疗：能够按照预设的时间间隔自动循环治疗，实现24小时床旁值守工作。
19．▲痰液能够自动密闭式吸出，并引流至管路积痰杯（需提供证明材料或实机现场演示）
20．报警功能：在通气堵塞，管路泄露，咳痰压力过高或过低，技术失效情况下自动报警提示
21．设备自检：可自动自检，确保运行安全。
22．图形化操作指导：内置图形化操作说明，方便使用。
▲三、配置清单 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 高压气源管路 1套 4 .用户手册 1本
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) |  |  | 备注
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 本项目不收履约保证金
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……