## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 生命支持类设备采购
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 （标注“▲”号的技术参数为实质性要求，投标时必须满足。） |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | 技术要求
（一）输注工作站（16套)
一、输液信息采集系统
1.▲输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接。
2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。
3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。
4.在中心监护系统上同一品牌输注泵站和监护仪同屏显示，支持双向控制（报警处理、流速调整等）。
5.▲输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
二、注射泵
1.▲快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均≤0.01ml/h
2.▲速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进≤0.01ml/h
3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
5.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
7.▲支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。
9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
10.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能。
11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。
12.全中文软件操作界面
13.▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全。
14.▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内注射泵的供电和通讯。
15.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
16.支持药物库，可储存5000种药物信息。
17.▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
18.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
19.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
20.压力报警阈值15档可调，最低50mmHg
21.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
22.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
23.信息储存：可存储3500条的历史记录。
24.电池工作时间≥5小时@5ml/h
25.防异物及进液等级IP33
三、输液泵
1.支持输血功能
2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路。
3.▲标配肠内营养液输液功能
4.输液精度≤±5%
5.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
6.▲输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
7.▲快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
9.全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开。
10.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。
11. 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能。
12.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。
13.全中文软件操作界面
14.▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全。
15.▲模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内注射泵的供电和通讯。
16.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
17.支持药物库，可储存5000种药物信息。
18.▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
19.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
20.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
21.压力报警阈值15档可调，最低50mmHg
22.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
23.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
24.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化。
25.▲具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题。
26.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。
27.▲无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警。
28.▲具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小。
29.信息储存：可存储3500条的历史记录。
30.电池工作时间≥5小时@25ml/h
31.防异物及进液等级IP33
四、配置清单: 输液信息采集系统 1台 注射泵模块 6台 输液泵模块 2台 电源线 1根 使用说明书 1套 设备保修卡 1份 合格证 1份
（二）高端监护仪（2台）
一、技术参数 监护仪结构
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个。
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。
3 .≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥6通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时。
二、监测参数：
1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
2.支持升级转运模块，从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
3.可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽
4.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
5.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
6.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 。
7.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm
8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
9.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
10.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
11.IBP支持实时PPV测量，支持PAWP手动或自动测量。
12.▲配备PICCO模块，能连续监测心排量，直观观察病人的变化情况。
13.▲配备BIS模块，实现对脑功能状态、镇静深度、麻醉深度的客观、精准监测。
14.可升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。
15.▲支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。
16.支持升级数据采集模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
三、系统功能：
1.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
2.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
3.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
4.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。
5.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储发生前后16秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
6.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。
7.可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
四、配置清单: 主机 1台 锂电池 1块 分体式心电主电缆组件 1根 5导分体式导联线组件AHA按扣式 1根 无内胆成人袖套 1个 无创血压导气管 1条 成人软指套血氧探头 1根 血氧探头主电缆 1根 心电电极 1包 三芯电源线 1根 使用说明书 1本 设备保修卡 1张 合格证 1张 快速操作指南 1张 配备有创血压监测功能（不含附件） 内置 PICCO模块 1套 BIS模块 1套
（三）多功能呼吸机1（5台）
一、基本特征
1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。
2.▲显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作，开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端避免发生误触，造成使用风险。
3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。
5.标配≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），可升级≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
6.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
7.具备有创通气模式，无创通气模式，高流量氧疗功能。
8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
9.具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。
10.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
11.▲呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
12.▲具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。
13.▲具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。
14.▲具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。
二、呼吸模式及功能
1.标配模式：
2.VC-A/C通气模式、
3.PC-A/C通气模式 、
4.SIMV-VC通气模式、
5.SIMV-PC通气模式、
6.CPAP/PSV通气模式 、
7.窒息通气模式SIGH
8.双水平气道正压通气模式DuoLevel
9.压力调节容量控制PRVC
10.压力调节容量控制-同步间歇指令模式PRVC-SIMV
11.压力释放通气APRV
12.无创呼吸模式
13.▲AMV通气模式，有表盘，更直观进行通气提示。
14.其他功能：呼吸功监测、最大吸气负压监测、浅快呼吸指数监测、雾化、增氧、智能吸痰功能，NIF、内源性PEEP监测及P0.1监测。
15.静态P-V环测量工具，帮助确定最佳PEEP值。
16.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
17.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%～85%范围内手动灵活调节。
18.▲标配氧疗功能，具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。）
19.标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。
20.标配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。
21.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能
22.标配氧疗鼻导管（中）、NIV面罩（中号）、氧气空气起源软管（国标3M）、成人模拟肺、台车、F&P850/成人/重复性。
三、设置参数：
1.潮气量：20ml—4000ml
2.呼吸频率：1-100/min
3.吸气流速：6-180L/min
4.SIMV频率：1-60/min
5.吸/呼比：4:1—1:10
6.最大峰值流速：180L/min
7.吸气压力：1--100 cmH2O
8.压力支持：0—100cmH2O
9.PEEP：0～50 cmH2O
10.压力触发灵敏度：-20 — - 0.5cmH2O，或 OFF
11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
12.氧浓度：21—100vol.%
13.▲呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
14.叹息功能：有
四、监测参数
1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。
3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。
4.▲呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测、驱动压等参数监测。
5.吸入氧浓度的监测
6.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，3种呼吸环监测。
7.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功监测。
8.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险
9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。
10.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。
11.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间。
12.5、其他功能
13.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。
14.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。
四、配置清单: 主机 1台 台车 1台 备用空气气源模块（内置） 1套 三芯电源线 1根 氧气气源软管（国标3M） 1根 空气气源软管（国标3M） 1根 成人模拟肺 1个 湿化器 1个 氧疗鼻塞导管(中) 1根 机械臂 1根 雾化器 1套 使用说明书 1套 设备保修卡 1份 合格证 1份
（四）多功能呼吸机2（4套）
1.适用于对成人及小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。
2.气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。
3.▲内置后备可充电电池，单电池≥140分钟，可选双电池≥280分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
4.设备自带≥18英寸全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，采用屏机分离技术，并且屏幕可上下旋转45°，左右旋转270°。
5.可最多5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。
6.通气模式：
6.1标配有创通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、心肺复苏模式（CPRV）、容量支持（VS）等通气模式。
6.2标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。
6.3 ▲可选高级模式：比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）；
6.4▲可选新生儿单支无创通气功能；
6.5具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；
6.6▲可选新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV；
7.设置参数：
7.1潮气量：20ml-4000ml；
7.2呼吸频率：1-150次/min；
7.3吸/呼比：4:1-1:10；
7.4吸气压力：1-100 cmH2O；
7.5压力支持：0-100cmH2O；
7.6▲PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%
7.7PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O；
7.8PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml；
7.9吸气流速：5-180L/min；
7.10吸气时间：0.1-10s；
7.11压力上升时间：0-2s；
7.12叹息压力：off，1-40 cmH2O；
7.13吸气暂停：off，5-60%；
7.14▲最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L；
7.15▲最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s；
8.监测参数：
8.1气道压力：呼气末正压、气道峰压、平台压、平均压等监测；
8.2分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
8.3肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；
8.4具有浅快呼吸指数、呼吸功、牵张指数、肺过度膨胀系数等监测；
8.5▲具有血氧饱和度监测功能、提供SpO2和PR监测值，同时提供ROX呼吸指数；
8.6可选RSS氧浓度与平均压乘积、OSI氧饱和指数、S/F血氧饱和度与吸入氧浓度比值；
9.具有动态肺视图界面，以图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。
10.具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。
11.具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
12.具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。
13.具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗。
14.▲可选气囊压力管理技术，实时监测气囊压力并自动调节。
15.具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。
16.标配化学氧，可选配顺磁氧监测，使用寿命长。
17.吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
18.可选配主流/旁流CO2监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图。
19.可选能量代谢计算工具。
20.▲本机具有HDMI接口，无需转接，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学。
21.能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
22.信息储存功能：本机自身可储存超过6000个事件，160 个小时趋势图/表数据存储。
23.▲呼吸机自带屏幕录制功能。
四、配置清单: 主机 1台 台车 1台 备用空气气源模块（内置） 1套 三芯电源线 1根 氧气气源软管（国标3M） 1根 空气气源软管（国标3M） 1根 成人模拟肺 1个 湿化器 1个 氧疗鼻塞导管(中) 1根 机械臂 1根 雾化器 1套 使用说明书 1套 设备保修卡 1份 合格证 1份
（五）转运呼吸机（1台）
一、技术参数（▲代表重要功能参数）
1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
3.电池续航时间≥5小时。
4.呼吸机整机重量≤6.5kg。
5.高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。
6.▲可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
7.可配备无消耗型氧传感器，无需校准和更换。
8.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
9.▲采用≥10英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。
10.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
11.▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
12.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
二、环境适应性要求
1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
三、呼吸模式及功能
1.▲标配模式：常规模式A/C和SIMV、PS通气模式；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。
3.标配无创通气模式和氧疗模式。
4.标配无创通气模式和氧疗模式。
5.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
6.标配动态肺视图。
7.标配增氧、吸痰、吸气保持功能。
8.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
9.可选配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。
四、设置参数
1.潮气量：20ml—2000ml
2.吸气压力：1—80 cmH2O
3.呼气末正压：0—50 cmH2O
4.吸入氧浓度：21—100%
5.吸气时间：0.1—10s
6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8.▲呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
9.氧疗流量：2—80L/min
五、监测参数和报警
1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间。
3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
二、配置清单/要求 转运呼吸机主机 1台 氧气气源软管 1套 国标电源线 1套 成人模拟肺 1套 NIV面罩 1套 氧疗鼻塞导管 1套 成人呼吸回路套装 1套
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) |  |  | 备注
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 本项目不收履约保证金
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……