## 货物技术与商务要求
广西医科大学第一附属医院 眼科综合测量仪采购
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 （标注“▲”号的技术参数为实质性要求，投标时必须满足。） | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（如有请提供） | 备注
一 | 技术要求
一、专业用途：屈光手术术前圆锥角膜筛查、白内障手术术前规划术后评估
二、技术需求
1.眼前节断层图像基于Scheimpflug相机单次360度匀速旋转拍摄，扫描速度≥80帧/2秒
2.三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数
▲3.测量数据点≥100,000个
▲4.单一原理获取原始数据，无普拉西多环，确保前后表面所有数据点一一对应
5.同轴测量眼前节及眼轴长，眼轴长测量范围14-40mm，重复性±30µm
6.客观晶状体核密度分级及白内障3D分析
7.提供全角膜屈光力TCRP、净屈光力TNP、模拟屈光力SimK
8.提供1~8mm范围角膜屈光力
9.具备10种以上人工晶体度数计算公式：针对正常人群、角膜屈光术后、散光型人工晶体、白内障术后屈光意外二次计算等
▲10.提供基于波前像差的客观验光结果，测量范围-9D至+5D
11.具备角膜波前像差分析，可分别计算角膜前、后表面
▲12.提供全眼波前像差，生成角膜、眼内和全眼视觉质量模拟成像图，用于手术前后视觉质量评估
▲13.具备后照法，评估IOL位置以及Toric IOL轴位
14.自动测量明瞳、暗瞳直径以及角膜直径
15.早期圆锥角膜筛查软件：对高度数据进行增强分析，并具备厚度变化率
16.圆锥角膜分级软件：综合考虑角膜前、后表面数据、厚度数据以及最佳矫正视力的全球最新分级法，客观评估圆锥角膜严重程度
▲17.圆锥角膜进展分析软件：基于圆锥角膜ABCD分级方法评估可疑圆锥角膜或圆锥角膜是否存在进展，指导圆锥角膜随访及治疗
▲18.能与角膜生物力学设备联机得到综合指数TBI，提升圆锥角膜筛查准确性
19.软件支持用户自助查询任意参数含义
三、配置需求
设备主机 1台 头托和下颌托 1套 电源供给系统 1套 数据线和防尘罩 1套 应用软件系统 1套 数据处理系统 1套 电动升降台 1台 报告打印系统 1套
供应商建议补充技术参数要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
供应商建议补充配置要求：（请在以下列出）
1
2
3
……
二、 | 产品相关资料
供应商建议补充产品相关认证证书，符合相关国家标准或行业标准的证明材料等（请在以下列出）：
1
2
3
……
三、 | ▲商务要求
序号 | 名称 | ▲商务条款要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能，或提出优于该参数的建议)
1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | 交付时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为进口、软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可依情况延长至180日历日。
2.交货地点： 广西南宁市广西医科大学第一附属医院 （采购人指定地点）。
3 | 售后服务、服务标准、期限、效率 | 1.供应商应明确承诺：保修期自验收合格之日起不少于三年（含三年）。单项产品的保修期以“技术参数要求”中要求为准。保修期内全免费上门维修、免费更换零部件。保修期满后，终身维护。
2.属于国家规定“三包”范围的，其保修期不得低于“三包”规定。中标人承诺保修期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，保修期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
4.调试及运行： 1）中标人负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求； 2）设备到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试； 3）中标人应在一个月内完成安装调试工作，如因中标人原因造成延期，所造成的费用由中标人承担。
5.响应时间要求： 1）保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。 2）保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
6.如不按照售后服务要求提供服务的，中标人应每次向采购人支付违约金壹万元。
7.国内设有服务电话。
8.以上款项中，如在“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
9.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
10.保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。
11.如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。
12.配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。
13.设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
14.按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
15.设备安装、维修或更换重要部件需提供省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。
16.培训： 为采购人免费提供专业化技术培训：中标人在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4 | 知识产权 | 1.供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2.供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5 | 付款方式、时间及条件 | 1. 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人，采购人支付至总合同金额的95%。 第二期：经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。 2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | 履约保证金 | 本项目不收履约保证金
7 | 项目实施过程中安全生产要求 | 1.中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
2.中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3.采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4.中标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
8 | 验收标准 | 1. 中标人需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2. 验收开始前3日完整提供海关检验检疫证明及报关单（进口）（限注册证为“国械注进”及“国械注许”产品），与采购需求中整机及配附件、耗材注册证一一对应的产品技术要求、合格证、产品说明书与维护说明书文件。安装后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书（或Datasheet）。本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
3.采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标人提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标人如提供不符合采购文件、投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标人自行承担。
4.当项目完成后，由中标人向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算保修期。
5.验收标准： 1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求的响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求的响应表”，逐条验收； 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 其余内容详见采购文件合同主要条款格式部分
9 | 其他要求 | 1. 投标产品属第二、三类医疗器械产品的提供该设备、配附件、耗材有效的医疗器械注册证。
2. 为有效防止虚假应标，项目成交结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到响应指标，以虚假响应处理。
3. 投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。
6.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所竞产品必须从其规定。
供应商建议补充内容（请在以下列出）
建议补充商务要求：
1
2
3
……